仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20171010

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包  小鼠隔离器                    10套

第2包  多媒体设备维保                1年

第3包  活细胞工作站升级包            1件

第4包  倒置荧光显微镜                1台

第5包  荧光定量PCR仪                1台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2017年09月13日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572

4、投标截止时间：：2017年10月10日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。

南京医科大学资产和产业管理处

2017年09月13日

第1包：小鼠隔离器参数要求

联系人：夏老师15895889107

- 隔离器数量：10套

- 技术参数：

1、隔离器组成：隔离软包、支撑架、置于隔离包里的鼠架、高效过滤器、传递窗、进口风机、送排风管、风量调节阀、故障报警器等隔离器运行必备部件。

2、隔离器规格：要求每套隔离器支撑架为上下2层，包括2个隔离软包；每个隔离软包内放置1个鼠架，可摆放3层小鼠盒。每台隔离器可饲养50-60笼。

3、隔离器：隔离软包采用进口透明PVC薄膜，无毒、超透明、使用寿命长。支撑架为304不锈钢材质，带刹车脚轮，支撑架上垫板为PVC材质（一块整板），手套为进口丁晴橡胶手套，传递窗为PVC塑料或不锈钢材质。

4、小鼠笼盒：笼盒饮水瓶、为聚碳酸酯(PC)材质,可耐受高压灭菌温度≥125℃，质保期内无变形或破损。

# 5、隔离器环境项目指标

| 项目 | 换气次数次/h | 气流速度m/s | 梯度压差Pa | 洁净度级 | 落下菌数个/皿 | 噪音 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 20～50 | ≤0.18 | 50～100 | 5级 | 0 | dB≦55 |

6、隔离器安装在屏障设施内，新风经主风管接隔离器送入，排风由隔离器接主排风管排出。根据场地，现场施工安装。

7、隔离器操作辅助配置：10套（传递车+传递桶），传递车为上下两层，材质为304不锈钢，传递桶为PVC塑料或不锈钢材质。操作长凳：10台，材质为304不锈钢。连接袖、内外盖帽及橡皮圈各30个。小鼠笼盒总数为隔离器可饲养笼位总数*1.5套。备用风机1台。

| 物品名称 | 传递桶传递车 | 长凳 | 橡皮圈 | 连接袖 | 内、外盖帽 | 小鼠笼盒 | 风机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 10套 | 10台 | 20条 | 30个 | 各10个 | 总笼位*1.5套 | 1台 |

- 交货时间、地点及验收

（1）交货时间：签订合同后1个月内交货并安装。

（2）交货地点：南京医科大学医药实验动物中心实验动物生产部C区。

（3）验收时，包体充满气关闭送排风阀门后，保证24小时内手臂弯曲度不超过45度。

第2包：多媒体设备维保1年参数要求

联系人：卞老师025-86868135

- 标的简要说明

南京医科大学目前约有多媒体教室128间，各类报告厅、会议室大约12间。希望通过有效的管理服务，专业化的系统维护和保养，消除各类隐患和故障的发生，保障系统长期、稳定、安全可靠地运行，以便提高服务质量、满足师生的需求。

1、投影机部分

投影机：针对机器外部及内部光学清洗，有效地提高图像的亮度及清晰度和色彩还原性能；除去风扇灰尘，有效地提高转速，增强散热性能，延长机器整体使用寿命，减少故障发生率。

2、音视频部分

（1）音频部分：功放、音箱、无线话筒、有线话筒进行音频线路检查、维修、仔细调整，消除串音，杂音及啸叫等一系列问题。

（2）控制及信号转换部分：多媒体中央控制系统的信号接口维护、维修可以有效减少信号衰减，提高图像清晰度、维修更换损坏或有问题的接口模块，消除故障隐患。

（3）线路部分：仔细检查各信号线、电源线。如VGA信号线、视频信号线、音频信号线、投影机电源线、屏幕电源线、投影机控制线等。

（4）多媒体讲台部分：对讲台的键轨、铰链和锁扣的维修。

3、多媒体教室如果进行调整，外包服务公司应负责对教室多媒体设备免费移装。

4、遇到有故障的机器需要维修时，当维修周期超过24小时，外包服务公司应提供备用设备以保证教学正常进行。

5、遇到大型的活动及重要教学活动时，外包服务公司主动派出专业技术人员进行现场技术支持，同时向校方提供免费的投影机及其他设备的短期借用。

6、 外包服务公司安排1名技术人员驻守我校进行全年现场维护服

务，技术人员必须严格服从本中心的工作安排,按学校的考勤工作制度。

7、外包服务公司需准备足够的配件放在学校，以便及时更换。

8、服务期1年。

投标单位必须具有独立法人资格并响应本次招标服务要求。

付款方式：签订合同后7个工作日内付50%，服务期满后7个工作日内支付50%。

第3包：活细胞工作站升级包参数要求

联系人：王老师13851712892

*1、活细胞工作站为老型号cell observer升级为最新型号cell discoverer 7

*2、质保1年以上

备注：*为必须满足参数

第4包：倒置荧光显微镜参数要求

联系人：王老师13851712892

1、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22；照明装置：LED光源；载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=120mm，Y=78mm。附有3种培养皿、标本用托座；目镜：10×，视场直径为22；备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm；相差系统：4X、10X、20X、40X对应相差环板。

2、物镜：半复消色差相差物镜4X （N.A.≥0. 13 )，半复消色差相差物镜10X （N.A.≥0. 3），长工作距离半复消色差相差物镜20X （N.A.≥0. 45）， 长工作距离半复消色差相差物镜40X （N.A.≥0. 6）。

3、相差系统：4X、10X、20X、40X对应相差环板；荧光系统：蓝，绿，红三色荧光照明。

4、成像系统：1 英寸 CCD 芯片；2688 x 2200 像素，像元尺寸4.54 x 4.54 微米，对角线尺寸16mm；量子效率 (QE) 峰值(600nm) 达到75%，在800nm时达到35%；高级定量智能图像处理：像素缺陷校正，动态背景扣除；支持多种触发模式（Trigger First, Strobe, Bulb）; 触发信号端提供Trigger In, Expose Out, End-of-Frame, Shutter Out等信号；免费 SDK 开发包。

第5包：荧光定量PCR仪参数要求

联系人：王老师13851712892

1检测通道:不少于3个色荧光通道

2 光源：LED激发光源

3样品通量: 0.1ml 单管、8连管、48孔板

4热循环模式：帕耳帖效应系统。

*5 最大升降温速度：≥4.6℃

*6温度范围：4℃-100℃。

7温度均一性：≤±0.25℃ 温度稳定30秒后。
8温度准确性：≤±0.25℃(35℃至95℃)。

9反应体积：10-50 μL。

10线性范围：9个数量级或以上

11运行模式：包含标准和快速两种模式，标准模式2小时内完成40个循环，快速模式40min完成40个循环。

*12被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差。

13 装机现场提供验证试验:5000和10000个拷贝数区分的置信区间>99.7%。

14整机配备原装电脑台式机和数据分析软件。

备注：*为必须满足参数