仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20141218

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包   生理电信号采集系统招标参数      一套

第2包   马弗炉                    两台

第3包   国产原子荧光光度计        一台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年12月11日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  许尔齐、徐平、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2014年12月18日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2014年12月11日

第1包      生理电信号采集系统招标参数

联系人：高老师、齐老师 025-86862822

1、总体要求：

  - 系统可以用普通个人电脑工作,系统维护简便,生理信号存入计算机,无需连续纸记录。

1.2 可在放大器上选择增益。采样率可以自由设定，最大需达到400000点/秒。

1.3 可采用多种显示方式，多种触发控制方式，自定义输出方式。

1.4 可以在计算机屏幕上测量计算，系统需提供多个信号计算功能，可进行信号平滑，叠加，微分，积分，傅里叶变换，频谱分析，模版查找，信号平均，峰值探测等。可进行公式设计，以便对各个通道的信号进行各种数学运算。

1.5 选购放大器及相应换能器可以完成相应生理信号测量：脑电，肌电；可以进行小动物睡眠分析。

1.6 睡眠分析软件1套。

1.7配备相应电脑1台。

1.8系统便于扩展，后期可根据需要添购放大器和传感器即可完成相应实验。

2、主机要求

2.1  大于等于16个模拟数据采集通道

2.2  大于等于16个数字输入通道

2.3  大于等于16个计算通道

2.4  大于等于2个模拟输出通道

2.5  16位A/D转换

2.6  采样率最大需达400KHZ（40万点/秒）

2.7  可联网工作

2.8  电流小于8μA

2.9  独立的放大系数：多极数据采集单元。

数据采集分析系统包括：高效数据采集单元，通用接口模块，Ethernet网络开关， 软件，交直流变压器等1套。

3、采集软件要求

3.1  最大60个通道显示

3.2  可选择外触发或内触发

3.3  可进行数字滤波

3.4  可计算dp/dt，最大值，最小值，平均值，峰峰值，心率，斜率，微分，积分，指数运算，对数运算，傅利叶变换，面积，偏差，标准差，绝对值，三角函数，曲线平滑，直方图

3.5  可在线和离线计算和测量

3.6  可加入备注、标记事件

3.7  自由设定存储时刻，时间，重复次数

3.8  可用EXCEL进行统计计算

3.9  资料作为WINDOWS文件长期保存

4、分析软件要求（睡眠分析软件）：1套。

4.1可以和16通道生理仪配套使用，评估动物的不同睡眠阶段（大鼠、小鼠等）

4.2依据EEG和EMG信号全自动评估睡眠阶段，可以按照研究需要指定这些睡眠级。

4.3具备分析功能：阶段曲线、警戒阶段、参数显示FFT分析数字滤镜和缩放等。

4.4 能够连续记录生理学信号最大到32通道，并且可以记录模拟信号最长到一个星期

4.5可以输出所有分析结果，可以存为EXCEL格式或者文本格式

5、放大器要求：不同测量实验搭配不同放大器，其中生物电放大器要求一一对应，放大器本身可调节放大倍数，高低通滤波

5.1脑电放大器4个（用来放大与脑神经活动有关的生物电）及针式电极12个。

增益：5000，10000，20000, 50000

低通滤波：35Hz, 100Hz

高通滤波：0.1, 1.0Hz

躁声：小于0.1μV

共模抑制比：110dB

5.2肌电放大器4个（可以用来监测单个纤维的，运动部位的和外周神经的电活动）及针式电极12个。

增益：5000，1000，2000, 5000

低通滤波：500Hz, 5000Hz

高通滤波：1.0Hz，10Hz，100Hz

躁声：小于0.2μV

共模抑制比：110dB

马弗炉技术参数

联系人：朱老师 025-86863121

- 技术要求：

1.1整机美国原装进口。最高温度不低于1100℃，炉腔体积不小于42.5L。

1.2采用数字型多段单程序温度控制系统（16段），用户可根据需要设定升降

温程序。

1.3采用K 型热电偶使用寿命更长。

1.4带有可调节超温保护功能。

1.5采用高效率保温层内置加热元件，具有快速升降温并控制升温速度防止过

热的功能。

1.6采用Moldatherm 炉盘放置样品保护炉底部。

1.7独特双侧外壳设计保护使用者安全，减少能耗，侧开门设计方便操作并增

加空间利用率。

1.8具有安全防护功能，当炉门打开时，炉门安全开关即可切断加热元件的电

源，保护使用者的安全。

1.9设置有顶部排气孔和后部进气孔用于通惰性气体。

2.0开关位于控制面板上，便于操作。LED 屏可以同时显示设置温度和实际温

度，便于了解升降温过程。

- 技术服务：

2.1整机保修3年，保修期过后，上门维修只收取材料费。

2.2南京有办事处或常驻维修工程师，售后服务响应时间不超过2小时，安排

上门维修时间不超过48小时。

2.3厂家负责在用户单位安装，调试，并进行相关培训。

国产原子荧光光度计技术参数

联系人：朱老师 025-86863121

1.氢化物发生和进样系统：

1.1内置式全自动双路顺序注射泵进样氢化物发生装置。采用进口无形变、聚四

氟抗腐蚀多位阀及石英针管，计算机控制进样，最小进样量达到5ul。

1.2氢化物发生法的在线消除还原气泡装置，用于氢化物发生装置可在线消除氢

化反应过程中的气泡及硼氢化钾溶液气泡。

1.3可自动在线稀释、自动清洗、单标自动配标准曲线（r＞0.999重复测量确保

斜率值不变)。高浓度自动稀释，自动添加还原剂，掩蔽剂及自动进样系统。

1.4 160位极坐标式进样盘，样品和空白可以选择性引入，支持10个样品空白和

10个管理校正，可以手动选择结果是否扣除空白。

1.5检出限（DL）As、Sb、Bi、Se、Te、Sn、Pb、<0.01µg/L；Hg、Cd≤0.001µg/L；

Ge≤0.05µg/L ； Zn≤1.0µg/L ，测量精度 RSD≤1.0%，线性范围大于3个数

量级。

2.气液分离系统：

2.1采用化学气相发生装置作为一级气液分离装置，化学反应完全，分离效果更

佳。

2.2采用膜分离去除水蒸气装置作为二级气液分离装置，无需加液和排废。

2.3具有氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱装置：可以去除尾气

中汞蒸汽等有害气体，降低实验操作人员的身体损害。

3.光学与原子化器系统：

3.1光源系统：不少于两灯位，自动识别元素灯，双道可同时测定。采用特制高

强度空芯阴极灯，采用集束脉冲控制方式。

3.2光学系统：短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统。

3.3采用密蔽式石英炉低温原子化器，减少荧光猝灭和气相干扰，提高原子化效

率。

4.其他功能：

4.1仪器具备开机自检，自动诊断，故障自动报警功能。

4.2具有火焰观察窗，可实时观察火焰状态。

4.3留有直接测定和形态分析系统升级接口，可连接汞镉直接测定仪以及升级为

形态分析仪。

4.4专用Windows 2000/XP中英文操作系统软件，可以自主编辑多种报告模板。

5其他配置：

5.1最新型号品牌电脑和激光打印机，电脑带刻录功能，打印机可自动双面打印。

5.2低噪音UPS一台（电池续航时间不少于1小时）。

5.3氩气钢瓶一个，含减压阀。

5.4除标准配置外，另外加配专用编码空芯阴极灯6个（砷：2个；汞：2个；硒：

2个），可分批从厂家取货；密蔽式石英炉原子化器1个；顺序注射泵石英针

管2只；进样针5根；连接管和泵管各1套；石英炉芯5个；点火炉丝20

根；样品杯500个，空白杯20个；载流瓶，还原瓶和废液瓶各2个；硅油2

瓶。

6.技术服务：

6.1整机保修3年，保修期过后，上门维修只收取材料费。

6.2南京有办事处或常驻维修工程师，售后服务响应时间不超过2小时，安排上门维修时间不超过48小时。

6.3厂家负责在用户单位安装，调试，并进行相关培训，并允许用户安排至少2名相关实验人员到厂家指定的培训地点进行集中培训，培训费，路费及食宿费用全免。

6.4厂家负责帮助用户做仪器的3Q认证。