仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20141230

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：荧光定量PCR仪  一台

第二包：落地高速冷冻离心机  一台

第三包：纯水仪  一台

第四包：生物安全柜  一台

第五包 半自动微生物鉴定及药敏分析系统  一套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年12月24日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  许尔齐、徐平、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2014年12月30日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2014年12月24日

第一包：荧光定量PCR仪 　联系人：郑老师  联系电话：15950549489

1、控温误差>±0.2 ℃，且温度均一性达到>±0.1℃。

2、孔间检测的重复性：CV≤0.15% (50nmol/l荧光浓度)。

3、样本最大升温速度：>4 ℃/s，样本最大降温速度: <2℃/s(升降温速率连续可调)。

4、光源：高强度固态LED光源，寿命在10000小时以上。

5、激发波长：5通道，检测通道：6通道。

6、灵敏度：可检测单拷贝基因。

7、样本容量：96孔板为10-100ul。

8、样品通量：96个样本/次，可自行更换模块（96孔和384孔加热模块），更换后无需校准。

9、检测模式：包括HybProbe杂交探针、SimplProbe单探针、Taqman 水解探针、荧光染料（SYBR Green I）等。

10、颜色补偿功能：具备。

11、软件：具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率熔解曲线分析等功能，能够针对观察到的扩增情况随时增加循环数目，实时动态监测，扩增和检测同时进行。

12、试剂及耗材支持：开放平台，可使用国产或进口的各品牌试剂及耗材。

13、校正：无需ROX染料校正	。

14、装机指标：区分1000拷贝和2000拷贝的2倍模板浓度差异，置信度＞99.8%。

15、维护：日常免维护，机器移动后无需校正光路系统。

16、随机配件：原装进口电脑及液晶显示器。

17、售后：仪器安装调试合格之日起一年内保修，仪器终身享受免费定期软件升级。厂家质保期内免费维修和更换零部件；质保期外酌情收取更换配件成本费用，不收人工费及其他费用。

18、具有国家食品药品监督管理局（SFDA）颁发的医疗器械注册证。

第二包：落地高速冷冻离心机 联系人：郑老师  联系电话：15950549489

- 主机：最高转速≥26,000 rpm，最大相对离心力≥82,000 g。

1、采用可变磁阻驱动系统，升/降速度时间短，升至20,000 rpm仅需2分钟。具有智能化的减磨系统，减少风阻，以增长转头寿命。

3、转头于最高转速时可维持4℃。

4、样品容量不平衡容忍度为5%，可“目视平衡”。

5、温度控制范围为 -10℃至40℃。

6、安全操作功能包括转头不平衡检测、超速保护、超温保护等，有生物安全转头及样品分离袋可供选择。

7、可视孔：便于用户进行定期的转速检测，符合GMP／GLP要求。

8、配有两个转子：

转子1：定角转头，容量8x50 mL，最大转速26,000 rpm，最大离心力 75,600 g；

转子2：定角转头，容量 6x250 mL， 最大转速14,000 rpm，最大离心力30,100 g。

第三包：纯水仪 　　　联系人：郑老师  联系电话：15950549489

1、以自来水为进水，连续生产纯水及超纯水。由自来水预过滤组件，预处理柱，反渗透膜，离子交换柱模块组成。符合国际标准。

2、纯水部分

2.1 电阻率：2 -10 MΩ•cm 25℃（带温度补偿）

2.2 总有机碳含量(TOC) ＜ 50 ppb

2.3 产水流速可达 10 L/h

2.4  PH值：中性

2.5 细菌<1 CFU/10 ml(配置用水终端过滤器)

2.6 自动液位控制水箱，配备除菌的空气过滤器，内部无死角设计

3、超纯水部分

3.1 仿移液器设计，多种取水方式：

逐滴至2 L/min手动取水

可变流速，逐滴到2 L/min自动定量取水，可重复取水

可选置脚踏取水开关

玻璃器皿清洗时的锁定取水方式

3.2 超纯水产水水质：

电阻率：18.2 MΩ•cm；总有机碳含量(TOC) ＜5ppb；细菌: 0.1 cfu/ml；热原（内毒素）< 0.001 Eu/ml；RNases < 0.002 ng/ml；DNases < 0.02 pg/μl(配置除热源终端过滤器)

3.3 电阻池灵敏常数: 0.0078 cm-1，温度灵敏度：±0.1℃, 附原厂校验证书

3.4 直径大于0.2 μm的颗粒物数量 ＜1个/ml （配置0.2 μm终端过滤器）

4、内置TOC实时在线检测器及双波长紫外灯。

4.1 每2秒检测超纯水中的TOC并显示；

4.2 检测范围：1-999 ppb，精度：±1 ppb；

4.3 系统内置185nm/254nm双波长紫外灯。

5、直观，易于使用，取水臂可上下调节，适于各种尺寸的容器。

6、全管路循环设计，保证水质并可全自动消毒。

7、整机安装简便，消耗品更换快捷方便。

8、液晶显示屏显示实时检测出水水质指标，包括温度、电阻率、TOC值、耗材寿命、系统状态和警告, 机身上有USB接口，可插U盘存储水质记录。

9、纯化柱带有芯片功能，防止纯化柱安装错误。

10、整机符合 GLP规范，可提供验证服务。

第四包：生物安全柜 联系人：郑老师  联系电话：15950549489

- 原装进口, 一体成型操作空间。

- 垂直层流负压机型，符合NSF49CLASSII TypeA2标准设计。

- 70%循环，30%排气的层流方式, 风道设计使层流风压保持均匀。

- 变频式马达，自动调节马达风速，平衡循环风量。

- 负压管道保护之3”预留孔，可提供较大电源仪器电缆通过或传输管线。

- 整个工作区域底部，两侧和后背均为负压夹层包围，顶部是正压过滤空气。

- 10度角倾斜操作面设计，操作者不受灯光反射的影响。

- 在实验过程中如需暂停，拉下玻璃拉门，风机自动减少转速，保证安全柜的安全性，并同时降低耗能。

第五包 半自动微生物鉴定及药敏分析系统  夏老师15895889107

一、用途

用于微生物实验室菌种鉴定及抗生素测试分析。

二、工作条件

1、温度要求：5-40℃

2、湿度要求：20-80%

3、电源：220-240V，50-60Hz

三、主要技术指标

*1、仪器可以鉴定细菌数大于600种：包括革兰氏阴性杆菌、葡萄球菌、真菌、厌氧菌、链球菌（包括猪链球菌1型和2型）、奈瑟氏菌、嗜血杆菌、弯曲杆菌、棒状杆菌、李斯特菌（6种）、芽孢杆菌、乳杆菌等。

快速细菌鉴定2-6小时。

2、仪器有酵母菌、嗜血杆菌、厌氧菌等的药敏测试。

3、采用电子加样器标准化加样,电子比浊仪标准化制备菌悬液。

4、全屏汉化的中文操作软件,包括菌名和药名的汉化，报告格式的汉化。

5、仪器自动判读快速ID32（4小时）或ID32试条。

6、检测原理：比色终点法、比浊法。

7、细菌鉴定板与药敏板分开。

*8、由API国际金标准系统改良而成，同时兼容API系统。

9、细菌鉴定ID值大于80%为可信的标准。

*10、提供细菌鉴定T值（个体细菌反应模式与最典型的反应模式之比值）。

*11、仪器检测方法具有猪链球菌Ⅰ型、Ⅱ型鉴定国家标准(GB/T 19915.2-2005）、副溶血性弧菌（GB/T4789.7）、小肠结肠炎耶尔森氏菌（GB/T4789.8）、空肠弯曲菌（GB/T4789.9）、蜡样芽胞杆菌（GB/T4789.14）、大肠埃希氏菌O157:H7/NM（ GB/T4789.36）沙门氏菌（GB/T4789.4）等GB国标认证。

四、配置清单

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动判读仪（主机） | 1 | 台 |
| 2 | 系统分析软件 | 1 | 套 |
| 3 | 电子比浊器 | 1 | 台 |
| 4 | 电子加样器 | 1 | 把 |
| 5 | 一次性电子加样枪吸头 | 1 | 盒 |
| 6 | 专用电脑 | 1 | 台 |
| 7 | 激光打印机 | 1 | 台 |

说明：

- 打“*”号的条款为必须满足的重要指标。

- 投标商必须具有此项目的制造商专项授权书。