 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20170418
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   化学发光凝胶成像分析系统      1台
第2包   荧光化学发光读数仪            1台
第3包   超低温冰箱                    2台

第4包   校园一卡通维保                1年

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2017年03月24日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2017年04月18日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2017年03月24日   

第1包   化学发光凝胶成像分析系统参数要求

联系人：杨老师15358100370

1 功能用途

采集化学发光、多色荧光、近红外荧光、红外荧光、比色以及免染等方法染色的核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜等的数字图像，并对获得的图像进行数据分析。

2 性能参数

2.1 应用范围：化学发光、多色荧光、近红外荧光、红外荧光、比色以及免染成像等方法。
2.2 光源：反射白光，透射紫外，透射白光（选配），透射蓝光（选配），RGB三色荧光（选配），近红外荧光（选配），红外荧光（选配）。
2.3 检测器：超冷CCD检测器，分辨率6.1M像素。
2.4 CCD检测器425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：70％，绝对Q/E峰值：75%@525nm。
2.5 CCD检测器暗电流：0.002 e/p/s，读出噪音：6 e-rms，提供弱光成像所需。
2.6 镜头：f/0.95快速对焦镜头，具有自动聚焦和自动优化曝光功能。
2.7 16bit数据采集（65,536灰度级），动力学范围>4个数量级。
2.8 12.1英寸触摸屏控制，支持多点触控功能（4点）。
2.9 最大成像面积 16.8 x 21 cm。
2.10 根据样品染色方法以及应用的不同选择不同样品托盘：标准样品盘、白光样品盘或蓝光样品盘。
2.11 系统可自动识别样品盘，并根据不同应用自动优化成像参数和软件设置，以达到最优成像效果。
2.12 UV防护板（选配）：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶。
2.13 累积曝光多次成像功能：可以在较长的曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，便于用户可以挑选最满意的图像保存。
2.14 免染成像功能：可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色，系统在硬件及软件上均已对免染功能进行优化。
2.15 软件功能
2.15.1 中/英文软件，无安装次数限制，免费升级；同时具备采集图像及数据处理功能。
2.15.2 软件可进行自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算，可添加各种格式的文字注释，进行3D图像观察及输出。
2.15.3 报告输出：包括图像仪成像参数信息、使用者信息、实验时间、泳道图示、条带标注等，图像可自选300、600及自定义DPI输出，满足不同期刊对图片质量要求。
第2包   荧光化学发光读数仪参数要求

联系人：周老师15720806128

一、技术指标
1、用途：荧光强度FI、辉光型和闪光型化学发光L(glow & flash)、荧光共振能量转移(FRET)、生物发光共振能量转移(BRET)，支持终点法和动力学检测
2、荧光检测波长范围：激发波长320-700nm，发射波长360-670nm
★3、滤光片轮：激发滤光片轮可放置8块滤光片轮，发射滤光片轮可放置6块滤光片
4、荧光检测灵敏度：2fmol 荧光素/孔
5、化学发光波长范围：270-670nm
★6、化学发光检测灵敏度：40amol ATP/孔,动态范围>9个数量级
★7、自动进样器进样范围：1-1000µL，1µL增量
8、进样速度：25s/板, 96孔板，5µL/孔
★9、适用板型：1-384孔板，可以为特定板型编辑，最大尺寸 90 x 134 x 25 mm
10、孵育器温度范围：室温+3℃至45℃
11、圆周振荡器，速度和圆周半径可调
12、软件具有数据处理功能，安装无限制
二、配置清单
· 荧光化学发光主机 1台
· 配套滤光片：激发滤光片3块(355nm, 485nm,584nm)，发射滤光片3块(460nm, 538nm,620nm)
· 自动进样器 2个
· 配套软件 1套
第3包   超低温冰箱参数要求

联系人：陈老师025-86868438
操作温度 :-86℃ 

*温度范围（环境温度30℃时）:-50℃至-86℃ 

*有效容积 :不小于510L 

箱体构造 :彩色涂层钢板 

内外表面 :彩色涂层钢板 

*隔热层:硬质聚亚胺酯原位整体发泡+VIP真空隔热板
降噪装置 :细玻璃纤维吸音装置；单独隔离的冷冻机组；冷凝器风扇降噪设计；所有制冷组件的防振缓冲安装方式 

*压缩机 :全封闭型，输出功率：1100W(高温级),1100W（低温级）

标准电源 :220V/50Hz 

微电脑温控 :是 

开机延时 :有 

温度警报 :有 

断电警报 :有 

远程警报接口 :有，可连接远程集中控制和报警系统 

故障预警按钮 :STATUS 按钮,可在故障发生之前报警提示,例如环境温度过高,电源发生不稳时,压缩机工作效率降低时 

温度显示 :绿色液晶大字体数字显示 

第4包：校园一卡通1年维保参数要求
联系人：汪老师025-86862860

1、 标的简要说明
南京医科大学校园一卡通建于2011年8月，主要有消费、会议考勤、门禁、银行转账、热水水控；手机APP、电子服务平台、一卡通监控平台等应用；以及电控缴费、图书管理系统等第三方系统对接。希望通过有效的管理服务，专业化的系统维护和保养，消除各类不安全的隐患和故障的发生，保障一卡通系统长期、稳定、安全可靠地运行；以便节约管理成本、提高管理效率、满足师生的需求。
1.日常维护工作：
为了确保学校一卡通系统稳定、可靠的运行，维保方应为南京医科大学现有的一卡通系统中软硬件设备提供优质可靠的系统维保服务。及时维护，保障一卡通软硬件系统正常、稳定运行。
2．故障响应服务

	级别
	故障内容
	响应时间

	I
	系统出现警告，不影响系统运行
	7×24小时电话咨询，约定时间赶赴现场。

	II
	出现部分设备坏，系统正常运行
	7×24小时电话咨询，4小时到达现场，告知修复时间并履行承诺。

	III
	影响系统运行或者系统崩溃

	7×24小时电话咨询，2小时到达现场，立即展开抢修。


3. 维保方需针对南京医科大学一卡通系统设立1名专职服务人员，驻守我校提供现场服务，技术人员必须严格服从本中心的工作调度。
4．硬件定期巡检服务：
维保方每年于寒暑假期间两次安排专门技术人员进行定期检修，重点针对现场技术人员不能解决的设备故障进行维修。
维保方提供定期巡检的目的在于通过巡检及时发现和纠正可能出现的硬件问题, 从而在最大程度上为设备的连续稳定运行提供了保证, 巡检内容主要包括：
A.检查主要设备各部件运行和外围设备运行情况；
B.检查所有连接接口, 交换机, 电源稳定性等可能容易导致设备出现问题的敏感备件；
C.协助校方管理人员解决和分析日常设备运行中出现的未解决问题；
D.维保期内对所有维保设备的故障件均给予负责替换和安装服务，确保所有替换备件均为原厂生产的器件，并保证不侵犯第三方利益，维保方就其提供的替换备件承担瑕疵担保责任。
5.一卡通系统软件定期维护：
是指每月及寒暑假期间，维保方工程师对南京医科大学的主机系统进行全面检测，确认设备运行状态，检查系统错误记录，排除潜在隐患，以确保业务系统能正常稳定的运行。具体维保内容为：
A.系统性能检查及优化；
B.提供软件系统免费优化；
C.数据备份的检查。
6.一卡通系统定期升级服务：
维保方根据产品发展的情况，以及南京医科大学现场产品的使用特点，有针对性的制定升级内容，供本中心进行升级的选择。
一卡通系统相关服务器更换时，维保方应负责软件的免费安装和调试，以确保数据安全及正常运行。
7.硬件维修内容及响应
维保方对一卡通系统中发生故障的专用硬件，及时进行修复，修复时产生的材料费用由校方承担（后续质保期内的产品，由维保方承担相应维修费用）。当维修周期超过24小时，外包服务公司应提供备用设备以保证正常进行。
系统使用的非一卡通专用硬件的第三方硬件产品，按照第三方厂家的保修条款进行保修，超出原第三方厂家维修时间的产品，协助校方联系原产厂家进行维修。
8、服务期1年。

    投标单位必须具有独立法人资格并响应本次招标服务要求。
    付款方式：签订合同后7个工作日内付50%，服务期满后7个工作日内支付50%。

