招标文件
招标书编号：NJMU-20141017
          公司：

我校拟采购一批进口设备（具体配置要求见附件）、对实验室进行改造。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：纳升级液相二维升级包


     1批
第二包：PCR仪                        
  1套

第三包：万级净化实验室改造    
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：1、2分包美金报价；3包人民币报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。
（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。
本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：
1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年10月17日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年10月23日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  
南京医科大学资产管理处

                                     2014年10月17日   
第一包：纳升级液相二维升级包
联系人：郭老师  联系电话： 13776617045
1.1标配高压二元梯度泵，可与原有二元高压梯度泵构成RP-RP二维色谱系统

1.2 2D分离操作模式：SCX Trapping-RP Separation及SCX Trapping-RP-RP Separation

1.3 溶剂数：四路溶剂可选，二路溶剂同时使用，标配溶剂选择切换阀

1.4 内置六路在线真空脱气机，四路溶剂脱气，2路进样针清洗溶剂脱气

1.5 主泵流速范围：0- 100μL/min连续可调，无需分流

1.6 辅助泵流速范围：200nL/min- 50μL/min连续可调，无需分流

流速控制系统：热电偶传感器流速控制系统，纳升、微升模式依据色谱柱特性自动调节，无需切换或更换配件

1.7 压缩补偿：自动、连续

1.8 延迟体积：<1μL

1.9 标配柱塞杆自动清洗附件，可编程设置清洗程序

1.10 最大操作压力：(15,000 psi

1.11 梯度精度：SD <0.25min (n=6)

1.12 梯度模式：预编11种梯度曲线，分为线性、步进、凹线、凸线四种类型

第二包：PCR仪   联系人：沈老师   联系电话：13813894748
1、标注样品升降温速率，确保模块与样品的温度保持一致
2、温度范围：4.0-99.9℃ 
3、记忆功能：可储存100个方法
4、最大温度升降温速率： 5.0 ℃/S；
5、精准的控温技术，确保单孔的温控精确度：±0.25℃
6、整个模块控温的均匀性：±0.25℃，95℃计时后30秒；
7、可更换的加热模块，采用不同加热模块调整实验通量，灵活方便；
8、完善的散热系统和完美的做工，确保仪器经久耐用；
9、操作简单，通过一台工作站可同时控制 31 台仪器。
10、反应模块：配有0.02ml 双384孔铝制模块，以后也可以兼容其他模块，包括0.5ml 60 孔铝制模块、0.2ml 96 孔铝制/银质/镀金银质模块、0.2ml双96 孔铝制模块和0.02ml 双384 孔铝制自动热盖模块，搭配灵活，可满足不同用的需要。
第三包：万级净化实验室改造  

 联系人：徐老师   联系电话：18021536221
一、投标人资质要求

(1)投标人资格证明文件：提供投标人独立法人营业执照；提供投标人的税务登记证；提供投标人的空气净化三级以上资质证书（含三级）及机电设备安装三 级以上资质证书（含三级）；提供投标人的安全生产许可证；提供投标人拟派驻现场的二级注册建造师证书；提供投标人拟派驻现场的二级注册建造师的安全考核证书；提供投标人的质量管理体系认证证书(ISO9001)；提供投标人的环境管理体系认证证书(ISO14001)；提供投标人的3A级资信证明；
(2)本工程不得转包、分包，项目经理及安装人员必须是中标单位 的正式职工（提供社会保险证明资料）；本工程不接受联合投标；

(3)提供实验台、通风柜、防腐风机等产品的技术监督局检测报告；
二、实验室改造工作量清单及材料说明
	南京医科大学药学院
415-422室建设工作量清单及材料说明

	序号
	名   称
	规   格
	单位
	数量
	材 料 说 明

	1
	钢木结构水池台
	900*750*850
	组
	1
	钢木结构水池台采用"口"字型框架结构，钢架采用40×60厚度不小于1.5MM的优质钢管制作，满缝焊接而成，连接处一体成型，专用连接件连接，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂；台面采用美国威盛亚上海有限公司产12.7MM厚实芯理化板，边缘加厚至25.4MM，下缘带防止渗流槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，设计合理、做工精细、实用性高；门板采用南京翔事或滁州华能产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用南京翔事或滁州华能产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以1.5MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；抽屉采用南京翔事或滁州华能产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，抽屉底板采用南京翔事或滁州华能产6MM厚优质E1级单面白中纤板，断面以1MM厚封边条用进口热融胶全自动机械封边做防水处理；可调脚采用抗老化橡胶或优质ABS塑料材质制作；铰链采用香港DTC优质铰链（二段力），无噪音，不回弹，强度好，不易折断；拉手采用PVC一次成型彩色拉手，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。
实验水槽为TOF产品，采用进口共聚PP材质一体成型水槽,壁厚为5MM，耐酸碱腐蚀，尺寸为500×400×300，不易老化，水槽台台面为实芯理化板时，水槽安装时采用台下池方式，水槽台台面为贴面理化板时，水槽安装时采用台上池方式。
实验水嘴为TOF产品，铜质一体化设计，环氧树脂粉末静电喷涂，陶瓷阀芯，带接冷凝水尖嘴，使用寿命长，耐腐蚀，不漏水，上口可360度旋转。

	2
	钢木结构边台
	1500*750*850
	组
	1
	钢木结构边台采用"口"字型移动柜框架结构，钢架采用40×60厚度不小于1.5MM的优质钢管制作，满缝焊接而成，连接处一体成型，专用连接件连接，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂；台面采用美国威盛亚上海有限公司产12.7MM厚实芯理化板，边缘加厚至25.4MM，下缘带防止渗流槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，设计合理、做工精细、实用性高；门板采用南京翔事或滁州华能产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用南京翔事或滁州华能产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以1.5MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；抽屉采用南京翔事或滁州华能产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，抽屉底板采用南京翔事或滁州华能产6MM厚优质E1级单面白中纤板，断面以1MM厚封边条用进口热融胶全自动机械封边做防水处理；活动柜带万向轮，实验台可承重250KG；可调脚采用抗老化橡胶或优质ABS塑料材质制作；铰链采用香港DTC优质铰链（二段力），无噪音，不回弹，强度好，不易折断；滑轨采用香港DTC三节重型消声滑轨（宽45MM），抽送轻、滑、无噪音，强度高，长期负重不变形，带自锁；拉手采用PVC一次成型彩色拉手，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。

	3
	钢木结构边台
	2400*750*850
	组
	2
	同2。

	4
	钢木结构边台
	3000*750*850
	组
	1
	同2。

	5
	钢木结构边台
	4500*750*850
	组
	1
	同2。

	6
	衣柜
	800*500*1800
	组
	1
	衣柜门板采用南京翔事或滁州华能产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用南京翔事或滁州华能产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以1.5MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；铰链采用香港DTC二段力优质铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易折断；拉手采用PVC一次成型彩色拉手，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。

	7
	鞋柜
	1000*400*1100
	组
	1
	鞋柜门板采用南京翔事或滁州华能产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用南京翔事或滁州华能产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以1.5MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；铰链采用香港DTC二段力优质铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易折断；拉手采用PVC一次成型彩色拉手，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。

	8
	风淋室
	
	组
	1
	人身净化，符合国家标准。

	9
	传递窗
	
	组
	2
	不锈钢机械连锁，符合国家标准。

	10
	彩钢板壁板
	
	M2
	168.84
	双面钢板为上海宝钢产0.5MM彩涂钢板，彩钢板总厚度为5CM，彩钢板为密封式企口形净化平面彩钢板，双面贴膜。

	11
	彩钢板壁板辅材
	
	M2
	168.84
	符合国家标准，含密封胶、国标1.2MM铝型材等。

	12
	彩钢板顶板
	
	M2
	87.966
	双面钢板为上海宝钢产0.5MM彩涂钢板，彩钢板总厚度为5CM，彩钢板为密封式企口形净化平面彩钢板，带加强筋，双面贴膜。

	13
	彩钢板顶板辅材
	
	M2
	87.966
	符合国家标准，含吊筋、4#角钢加强筋、密封胶、国标1.2MM铝型材等，确保顶板能上人安装、检修。

	14
	彩钢板净化门
	900*2100
	樘
	5
	符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，带观察窗，门专用加强筋保证门有足够的抗扭强度，配备专用净化门锁

	15
	净化密闭窗
	
	M2
	4.565
	符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，6MM钢化安全玻璃

	16
	PVC地板
	
	M2
	45
	符合国家标准，2mm同质透芯PVC地板，实验室专用

	17
	净化系统空调段
	
	台
	1
	符合国家标准。室外机放置在屋顶，铜管沿外墙至实验室，长度约为25M

	18
	净化风机
	
	台
	1
	根据专业实验室送风量要求，选择风机型号，生产符合国家标准。

	19
	增压箱
	2000*1100*1100
	台
	1
	按照国家标准制作，密封性好，耐腐蚀。

	20
	单层百叶风口
	200*120
	个
	1
	符合国家标准，带初效过滤。

	21
	单层百叶风口
	400*300
	个
	6
	符合国家标准，带初效过滤。

	22
	高效送风口
	1000m³/h
	个
	2
	高效送风口包含静压箱、扩散板、高效过滤器，符合国家标准。

	23
	高效送风口
	1500m³/h
	个
	2
	高效送风口包含静压箱、扩散板、高效过滤器，符合国家标准。

	24
	对开多叶调节阀
	250*200
	个
	2
	符合国家标准（采暖通风设计手册）

	25
	对开多叶调节阀
	320*200
	个
	2
	符合国家标准（采暖通风设计手册）

	26
	柔性接口
	
	M2
	10
	人造革，符合国家标准。

	27
	镀锌钢板矩形净化管道
	L≤800mm
	M
	12.59
	按照国家标准制作和安装，采用武钢或宝钢镀锌钢板，咬口连接。

	28
	镀锌钢板矩形净化管道
	L≤2000mm
	M
	22.549
	按照国家标准制作和安装，采用武钢或宝钢镀锌钢板，咬口连接。

	29
	镀锌钢板矩形净化管道
	L≤4000mm
	M
	2
	按照国家标准制作和安装，采用武钢或宝钢镀锌钢板，咬口连接。

	30
	管道保温
	
	㎡
	41.7
	2CM厚B1级橡塑保温棉。

	31
	专业功能实验室配电
	
	项
	1
	符合国家标准，含插座、开关、配电箱、电线电管等（南京鸿雁开关、插座、接线盒、远东电线、公元线管、正泰开关箱、正泰空气开关）。

	32
	净化荧光灯
	2*20W/220V
	盏
	4
	符合国家标准，有技术监督局检测报告。

	33
	净化荧光灯
	2*40W/220V
	盏
	9
	符合国家标准，有技术监督局检测报告。

	34
	紫外线杀菌灯
	1*30W/220V
	盏
	4
	符合国家标准，有技术监督局检测报告。

	35
	设备支架
	
	KG
	100
	普通型钢，刷防锈漆二遍

	36
	运费
	
	项
	1
	含过路过桥费。

	37
	税金
	
	项
	1
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综合说明：
凡具有住房和城乡建设委员会或住房和城乡建设厅颁发的专业资质和安全生产许可证，并且具有净化生产能力的厂家，都应能结合图纸及国家设计规范和施工、验收规范制作安装，必须满足国家规范要求中的洁净度、菌落数、噪音、照度、压差、风量、舒适性气体等各项指标的要求。未说明部分及辅助材料结合图纸按照国家相关标准、规范及常规施工要求进行计算报价。
