仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20180424
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  正置荧光显微镜      1台（预算￥24.8万）
第2包  无线控制器维保      1年（预算￥12万）
第3包  基于虚拟现实的心电原理仿真教学软件  1套  （预算￥10万）
第4包   一体式倒置显微镜   1套（预算￥5.6万）
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如免税请用人民币（包干价）报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章，如有一家多包投标的，请分别制作标书。
三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2018年04月02日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2018年04月24日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

南京医科大学资产和产业管理处

                                     2018年04月02日   

第1包  正置荧光显微镜1台参数要求（预算￥24.8万）

联系人：杨老师13851439931
1. *显微镜光路采用无限远色差像差和反差校正系统IC²S（Infinity Contrast & Color Corrected System）。在传统无限远光路基础上增强反差校正，提高图像的反差效果。

2. 5孔位内向倾斜物镜转盘。

3. 长寿命LED光源。

4. *采用“light trap”消杂光技术，消除背景干扰。

5. 具有白平衡光调节功能，满足标本观察的最大清晰度。

6. 配备5x、10 x高级多功能物镜；20 x /0.5增强反差型平场荧光物镜；40 x /0.95平场复消色差物镜；100 x /1.3增强反差型平场荧光物镜。

7. 10倍目镜，宽视野≥22mm，可调焦目镜，屈光度可调。

8. 视高调节最高可达110mm。

9. 密封式载物台移动轨道，X、Y轴移动高低松紧可调。

10. *显微镜背后留有工具收埋位，便于各种调节。

11. *独特的覆膜技术，光学元件长时间不生霉。且不使用任何化学防霉剂，绿色环保，对环境和使用者不会造成任何伤害。

12. *CCD技术要求

黑白、彩色，制冷型高灵敏度CCD，有效物理像素300万，像素尺寸4.54um×4.54um，芯片尺寸2/3”，数字化范围14bit，最大图像采集速度1936×1460下38幅/秒，动态范围≥2500:1（68dB）。
14. 软件功能：图象分析软件具有图象输出、图象增强、图象注解、图象档案、报告产生、空间测量工具等功能， 软件免费升级。

15. *参数必须满足，提供原厂彩页说明，不接受任何其他方式说明。

第2包  无线控制器维保1年参数要求（预算￥12万）

联系人：潘老师025-86868136

南京医科大学无线校园网先有整体规划架构如下图所示。
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· 通过高性能Aruba 802.11ac无线接入点，为24栋宿舍楼、8个校内餐厅及部分教室进行无线覆盖，提供高速稳定的无线连接，保证每个师生的上网带宽；
· 利用两台Aruba 7240高性能移动控制器，统一配置好整个无线网络的射频参数、用户认证及安全策略；
· 部署Aruba ClearPass无线用户认证管理系统，面向教师、学生、访客等不同群体，提供定制化的个人接入体验；
· 利用Aruba Airwave网络管理系统, 对全网的所有AP进行统一管理，全面掌握整个无线校园网络的运行状态和发展趋势，为进一步的网络优化策略提供数据支撑。
如上图所示目前江宁校区核心交换机旁挂2台ARUBA7240高性能移动控制器，分别终结各宿舍区AP和教学区的数据流量。ARUBA7240无线控制器设置为Master-Local集群模式，并在Master上启用中心化License功能并激活AP管理许可、状态防火墙功能许可，实现全网无线功能License的共享管理，同时为无线系统提供1+1（Active-Active）热备。无线控制器均配置冗余电源实现系统运行的高稳定性。
后台采用1套可管理2000节点的AirWave无线网管系统实现原有Cisco WLAN系统及新建WLAN的统一网络系统运维管理；采用1套25000节点ClearPasss认证系统对用户、终端实施准入策略管理，以及访客接入管理。

维保设备具体要求

    此次维保设备为：

	控制器型号
	描述
	规格
	数量

	Aruba 7240   无线控制器
	Aruba 7240无线控制器，4个 10GBase-X (SFP/SFP+) 万兆光口，2组双媒体千兆光/电复用端口；单台最大可以管理2048个AP；包含无线用户防火墙模块，单台提供40Gbps吞吐率，单台最大并发用户数为32798个；双电源。
	台
	2

	
	目前在线1600多个无线AP
	
	


1. 提供维保无线控制器设备产品1年的免费原厂保修（需提供针对本项目的原厂授权书），包括免费的软件升级（包括固件和管理软件）、免费配件更换和免费的技术支持等。
2. 维保代理商应明确所能提供的设备维护保障措施和技术服务承诺，内容包括：
1) 提供热线电话服务（7×24小时）；
2) 提供现场维修，响应时间不高于4小时；
3) 提供备件更换，响应时间不高于8小时。
第3包  基于虚拟现实的心电原理仿真教学软件1套参数要求（预算￥10万）
联系人：孙老师025-86869173

软件支持运行环境为PC上的Windows 8及以上操作系统或Linux操作系统（内核为3.0以上，支持X11）。
采购需求说明：
伴随着三维可视化技术应用到医学领域，尤其在人体器官机理仿真技术得到长足进步与应用的情况下，对心脏器官可视化建模并辅以数据驱动仿真，为心脏病理病因分析，心脏解剖教学，心脏手术术前规划以及虚拟手术培训等提供了解剖学上的依据，其可视性与交互性在医学研究与教学方面有着巨大的价值。基于此，本项目要求采购一套采用虚拟现实技术，基于三维心脏建模的，心电原理仿真教学软件。
软件技术要求：
1. 采用专业的三维建模软件，建立真实，准确，具备解剖学特征的人体心脏三维模型。要求可以按照层次，组织功能，透视方式，以任意角度查看模型，支持移动，缩放，旋转等交互方式。要求实现基于三维模型的切割算法，模拟平面切割，支持从任意剖面查看模型。要求实现模型贴图的动态替换，支持色彩风格的自定义设置。支持用户在模型中任意位置添加标签。
2. 基于三维算法，实现心脏跳动三维模型可视化模拟。要求模拟的心脏舒张与收缩所构成的机械活动符合医学上对正常的心动过程的理解，并用形象的方式展示相关原理，包括心房与心室机械活动的时序，心电传导的模拟通路与去极化波阵面，以及伴随心动产生的血液传输与气体交换过程等。
3. 支持设置心电图波形区间，模拟符合波形时序的跳动过程，实现基于心电图数据驱动的心脏跳动过程仿真。支持根据若干种典型疾病的心电图信息，模拟相应的心动过程。
第4包   一体式倒置显微镜1套参数要求（预算￥5.6万）

联系人：吴老师025-86868341

1. 工作条件

1.1. 环境温度：4-32℃


1.2. 相对湿度：30-90%
1.3. 电源：交流电源适配器，100-240 V，47-63 Hz；最大电流0.58 A；输出功率最大24 W
2. 技术指标
2.1. 仪器类型：一体式倒置台式透射显微镜


  

2.2. *成像方法：明场透射光成像、相差成像、彩色可见光成像

2.3. 光学系统：无限校准光学系统；45mm等焦距离的RMS螺纹物镜

2.4. 物镜转盘：4位
2.5. 物镜：配备4×、10×、20×、40×相差物镜

2.6. *光源：高亮度透射光LED冷光源，寿命>2万小时，强度可调
2.7. 聚光镜工作距离：60 mm
2.8. *照相机：高灵敏科研级sCMOS彩色照相机，300万像素以上
2.9. 可选择低像素成像模式，保证屏幕与载物台移动的一致性
2.10. 可选配机械移动载物台
2.11. 聚焦装置：两侧56 mm/rev旋钮，张力控制的同轴聚焦，具有粗调和细调模式，精确需达到0.002 mm
2.12. *一体化LCD显示器，可进行实时在位显微操作，如挑选细胞克隆

2.13. *显示器参数：不小于12.1英寸
2.14. *图像采集：内置成像软件，通过机身快捷按钮或鼠标点击屏幕操作完成图像采集和存储功能，对比度、饱和度可调
2.15. *彩色可见光成像可调冷暖色调

2.16. 获取的图像：图片输出支持常见格式
2.17. *可放置在生物安全柜或超净工作台中，可进行无菌操作
2.18. 输出端口：2个USB接口
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