仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20130703JK
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：荧光显微镜
第二包：多功能读板机
第三包：荧光定量PCR仪
第四包：三维眼前房分析诊断系统
第五包：角膜地形综合分析仪
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付全款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2013年7月3日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2013年7月10日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2013年7月3日   
第一包：荧光显微镜  联系人：李老师  联系电话：13675156097
1、具有明场、暗场、荧光、DIC观察功能

2、目镜10X，视场≥23mm。高眼点、宽视野设计，双眼视度分别可调。

3、总放大倍率100X—630X，20X、40X和63X
4、配置紫外、蓝、绿、近红外四种荧光滤色块。

5、五位物镜换镜转盘。

6、冷CCD制冷系统：低于环境温度10℃。
7、冷 CCD分辨率高，且同时具有黑白模式和彩色模式。

8、软件功能
8.1图象分析软件具有图象输出、图象增强、图象注解、图象档案、报告产生、空间测量工具等功能。

8.2测量工具: 直线、曲线、任意多边型测量长度、强度等工具，计数等功能。

8.3 多通道荧光叠加功能。

8.4 所有软件免费升级。

9、产品部件如显微镜、CCD、图像分析系统由一家制造厂商生产提供，以保证提供优越的图像质量和完善可靠的售后服务。

10、光学元件长时间不生霉。且不使用任何化学防霉剂，绿色环保，对环境和使用者不会造成任何伤害。

11、电脑需满足显微镜拍图要求。

12、售后服务：除保修1年外，需保证5年内，每年2次免费上门维护保养。

第二包：多功能读板机 联系人：李老师  联系电话：13675156097
1、具有光吸收、荧光、化学发光几种检测模式

2、适用板型： 6—1536 孔板。


3、光源： 高能LED灯或卤素灯

4、振荡：线性和螺旋振荡

5、温度控制：室温+4°C到 45°C


6、光吸收功能：

6.1、波长范围 230-650nm，

7、荧光功能：

7.1、采用高能LED灯或卤素灯作为光源，能量可自动调节

7.2、波长范围 ：230—750nm；

7.3、具有顶读与底读功能

7.4、精确度：≦ 0.4fmol/well 荧光素酶；

7.5、单孔扫描最多每孔可扫描900个点，最大实现检测准确性

7.6、动态范围≧6个数量级
 8、时间分辨荧光：



8.1、检测范围:340nm－750nm，

8.2、灵敏度：≦15amol/Well Eu-chelate



9、化学发光：


9.1、波长检测范围:400nm－750nm，

9.2、 检测灵敏度：≦2fmol/孔 ATP


9.3、
动态范围：≧6个数量级
10、分析控制软件：软件符合FDA 21CFR Part 11规定，具有18种曲线拟合方式、3D图 形显示、微孔板克隆不同显示方式、PDF和EXCEL一键导出等功能。

第三包：荧光定量PCR仪  联系人：李老师  联系电话：13675156097
光学检测系统：
1、光源：五个LED，各LED激发波长不同，保证每个通道的荧光素由最佳的激发光激发。

2、探测器：CCD，确保整板同时检测，数据间可比性强。

3、激发波长范围：475nm – 640nm
4、发射波长范围：520nm – 740nm

5、五个检测通道

6、具有高分辨率溶解曲线（HRM）检测和分析功能
7、线性范围：10个数量级
8、灵敏度：可检测到单拷贝

9、光路系统非常稳定，可车载流动检测，无需任何光路校正，随时可获得稳定可靠结果。 
PCR仪部分：
10、半导体模块加热制冷
11、样品容量：96孔

12、反应体系：5-20ul。
13、温度精度：+/- 0.2oC
14、温度均一性

15、温控范围宽

16、升降温速率精确可调
17、热盖温度可调

18、专利的散热槽设计，散热片呈大角度放射状排列，增大了的散热面积和空气对流空间，散热更高效充分。

19、节能环保，低消耗
控制分析软件及系统：
20、操作系统：Windows XP，Windows 7

21、具有断电重启功能，

22、可通过USB接口输入和运行实验程序，并储存实验结果

第四包：三维眼前房分析诊断系统 联系人：李老师

                                      联系电话：13675156097
一、专业用途：用于指导屈光手术，分析角膜地形、角膜像差、筛查早期圆锥；

术前检查屈光状态、术后评估手术质量

用于指导白内障手术，优选个性化人工晶体

分析前房解剖学形态，客观定量白内障密度

核心技术：原理: 断层扫描技术
二、具体要求：

1. 角膜采集数据点 ≥10000 A扫描
2. 具备高清瞳孔相机，可以采集外眼像，自动显示白到白距离(角膜直径)

3. 采集方式需满足：自动采集，并可选手动模式

4. 无需暗室，免散瞳即可检查（瞳孔≥3 mm）

5. 具备角膜前后表面的地形图和高度图
6. 可观察角膜前节形态
7. 能够测量前房容积和角膜容积

8. 360°的房角测量和观察

9. 基于角膜厚度的眼压校正功能

10. 能提供全角膜厚度图，可进行中央角膜和角膜最薄点自动定位

11. 打印报告可自定义，检查结果可选

12. 计算机系统与主机分体设计，维护成本低，可自由升级

13. 软件更新免费 
第五包：角膜地形综合分析仪  联系人：王老师

                                      联系电话：13675156097
一、专业用途：用于干眼的筛查诊断以及眼表、地形综合检查。

二、具体要求：

1、光源：     白色光源    
   红外光源    波长：880nm  
   红外光源    波长：840nm 
   钴蓝色光源  波长：465nm                        

2、测量参数：结膜充血指标、睫状充血指标 

3、泪膜脂质层拍摄成像    

4、非侵入式泪膜破裂时间测量：       

5、非侵入式泪河高度测量       

6、圆锥角膜分级分析

7、Imaging软件，用于眼表图片及视频的拍摄（含钴蓝光）   

8、角膜地形图：

    测量范围广

    测量点数多

    测量精确度高

     9、角膜波前像差分析      

     10、瞳孔直径动态测量  

 11、接触镜适配软件，可模拟荧光素染色评估配合状态

