仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20140507YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：高效液相色谱仪         1套
第二包：高效液相色谱仪         2套
第三包：胖节点服务器           1套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格，并在国内注册专业生产、经营投标设备。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校的用户名单
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年5月7日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年5月13日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2014年5月7日   
第一包：高效液相色谱仪  联系人：胡老师  联系电话：15951802005
1二元高压梯度泵

1.1 工作模式：双柱塞并联补偿往复泵，采用非圆齿轮技术，自调芯柱塞，具有自动润滑装置

1.2 最大压力：410bar (6000psi)

1.3 流速范围：0.00～10.00mL/min，以0.01mL/min递增

1.4 流速准确度：±1.0%

1.5 流速精度：≤0.1%RSD

1.6 延迟体积：<200µL（包括梯度混合器的体积）

1.7 梯度混合准确度：±0.5%，并且不随反压变化

1.8 梯度混合精度：0.15%RSD，并且不随反压变化

1.9 梯度控制曲线：多种，包括直线、阶跃、凸曲线、凹曲线

1.10 双通道在线脱气机：

1.11 pH 范围：0 to 14 

1.12 操作流速：200 μL/min ~ 5 mL/min 

1.13 平衡时间：<1 hour

1.14 内部体积：<0.5 mL
2 自动进样器

2.1 样品瓶数：48位样品盘（可放置两个48位样品盘，96位）

2.2 进样精度：<0.3%RSD
2.3 进样范围：0.1—100uL
2.4 定量环体积：100uL

2.5 进样注射器体积：500uL

2.6 进样方式：定量环充满进样；定量环部分充满进样；定量环部分充满且针溢出进样

2.7 进样周期：< 60s

2.8 交叉污染度：<0.05%

2.9 进样阀切换时间：< 100ms

3 光电二极管阵列检测器
3.1 波长扫描范围：190～800nm

3.2 测量范围：0.0001～2.0000AUFS

3.3 流通池体积：9.3uL

3.4 流通池池长：10mm

3.5 光源：全程氘灯（190～800nm），不需要转换钨灯

3.6 光路：光程尽可能短，仅使用两个椭球形反光镜聚光及消色差光栅

3.7 波长准确度：±1nm

3.8 光谱分辨率：1.2nm，始终保持不变

3.9 噪音值： 1.0x10-5AU，在254nm、1.2nm光学分辨率、10mm流通池下测定

3.10 漂移：1 x 10-3 AU/hour

3.11 光路狭缝1.2nm，保证在最高分辨率下的最高灵敏度

3.12 反相梯型光束，从光路上消除示差折光效应，软件不需要设定“参比波长”

3.13 采样速率：80Hz

4 柱温箱
4.1 温度范围室温以上5℃-65°C
4.2 温度稳定性±0.1 ℃
4.3 温度准确度±0.5 ℃
5 色谱柱：5um，4.6*150mm色谱柱。

6 最新中文色谱工作站

6.1 是在Windows Win7操作系统下编写和测试，支持多窗口、多任务的操作模式。

6.2 内置ORACLE®图文数据库：强大的数据管理功能，保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中提取想要的数据。

6.3 可以进行色谱峰的积分和标定。

6.4 支持多种定量曲线方式。

6.5 系统适应性计算，可获得色谱柱效，拖尾因子等数据。

6.6 可以对色谱峰建立各种积分方式和积分事件。

6.7 原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）
6.8 操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。

7、 备注：电脑和打印机

1.1 电脑： OptiPlex780MT台式企业级电脑
奔腾处理器E8400，64位或双核CPU，3.0G主频，4GB内存，320G分区硬盘，DVD带刻录，19"液晶，1000M网卡 ，Windows 7 64位中文专业版

1.2 打印机：A4幅面，黑白激光
1.3 另外赠送密封垫 2包，密封圈2包。
第二包：高效液相色谱仪   联系人：李老师  联系电话：13913955768
[image: image1.png]AR E R ANZ I

R R F R R
*LEIHLE AR CHESEARATUL /2300 AU SRR, SEPTI RS

0.001-10. 000m1/min

tvﬂﬁﬁmy& €0.06MRSD(EA 0. 05-5m1 /min. 1-40Mpa %3, /Ki AN R 20-30 ° € 2

fil. >
GEAERIE + 2% B 2ul/min CLAPERED
LAEE Iy BRI He0Mpa ipsi)
WRIRGE RN TT (8, SESHHT
*ik ) <0. 1MPa (i Ko 1. Oml/min, TMPaffiE )
HegE T8/ Ao ARG (e e s
BRI J203CAF, £rit4008%, T S A N R FOBRIE, SMHT AR
BREEAURIEM  0.0-100. 0%, 0. 1%b3

MBI AHERIE £ 0.5% ABRHZE( (L 0.05-2nl/min, 1.0-40Mpa i#

B
*EEALRAIE 0. 15%RSD
SRt Filk A
A %WUMM ik AICHS R
TR ik, By HEL LOOP GRRIFRED | 1030fF. Arit3208t
B AL U R 6L, PEEK. PTFE. LLA7. W5iAi. HastelloyC®

*PAERA A OnR B

JR/MEB 2 i




[image: image2.png]RINFTRATRB AR TIR

AT

WAKHER L
BACKE L
*BCRIE
PACEIRE
AT (AU)
WOWIE T
*EE

Krii e
AR

e 1P
U (G
B EE
etk b4

190—7000m (i F bR — AT 190-7000m 1L 3N H B SHBIFHLH Sy
371-7000m. )

<lnm

< 0. 1nn

AT RVRER AT R AE LR (AT RARX)
+0. Inn

+0.25X10° (250nm, FHIE, NS
1

1X10°'AU/h (2500m, FEHTE, HZESD
0.0001-4. 0000

8o

10mm

120l

Tk, il +5-50°C

12WPa (1738. Tpsi)

TS RARUV P14,

FEhHF G, ELBENE

AyEL




[image: image3.png][nEtEg FRGE A e (IR AshifE, W bRSR. R
B R Bl FTIT/OCHIT, AT LS 1L





[image: image4.png]EBhHRE
FUEVEN
R B
FEh A
AL
S S HE R
PR

R
R
R
A HIpHE R

kSN

0. TUL-100pL Chi#Eq#) , T LA 3155 2000u]
1754 (ImL AR 5 1054 (1. Sml b 4 ) 5 7T 4
GBS TT SR 17990
TARBOU/ 1B

<0. 24RSD

1B

/IT0.0025% (] naphthalene chlorohexidine)
10FP5E K 10uL

FEHERE I FERBEE / AN TR DD At/ DRICH 2k A Bl IR
>0.999

plll-plit4





注：打星号项目不作为必须满足项目

第三包：胖节点服务器   联系人：李老师  联系电话：15996259852
1、 胖节点服务器1台
	项目
	指标项
	指标项

	外观
	服务器外观
	机架式并提供机架安装套件

	
	服务器高度
	4U

	处理器
	目前配置
	Intel Xeon  E7-4830 2.13GHz, 24MB cache, 6.4 GT/s QPI, Turbo, HT, 8C，数量4颗

	芯片组
	芯片
	Intel 7500

	内存
	配置
	128GB 1600Mhz DDR3 内存，最大支持≥1TB内存

	内置硬盘
	目前配置
	≥4T，单块≥900G，转速10K RPM ，SAS接口支持热插拔； 

	Riad卡
	配置
	配置内置Raid卡，提供1GB缓存，提供缓存电池，提供Raid0、1、5、10、6、50功能。

	输入输出部件
	以太网卡端口
	数目4个，10/100/1000Mb自适应

	输入输出部件
电源
	HBA卡接口
	8Gbps PCI-E FC HBA - 单端口，2个，含2根5m LC-LC光纤

	
	其他接口配置
	USB接口数目5个，VGA接口数目2个，串口数目1个

	
	PCI插槽配置
	数目≥5个PCIe

	
	光软配置
	DVD驱动器

	
	目前配置
	高效能节能冗余电源、冗余电源风扇，支持热插拔，支持PMBus电源监控标准

	系统管理

	远程管理配置
	集成基板控制芯片，支持IPMI2.0标准，可实现独立于操作系统的远程操作，包括远程的开机、关机、重启等

	
	远程管理卡
	支持远程管理卡，具有单独的管理网口，不依赖主机操作系统进行远程操作，独立远程管理卡不占用PCI插槽，支持视频重定向，服务器复位、重新启动、开机/关机，远程虚拟介质(CD/DVD/软驱/USB存储固态盘)，用于紧急的软件诊断，存放常用驱动程序，升级补丁，操作系统映像文件等，支持加密连接 (SSL)。

	
	故障监控
	前面板上配备有可编程液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、金牌支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息

	
	管理软件
	能实现一对多的系统部署；能提供系统性能监测分析，分析包括处理器的性能/利用率、内存、硬盘及组件级别的某些属性，并允许客户设置告警阈值；能提供电源监控及虚拟机监控功能（均免费）

	服务
	售后服务，包装
	提供原厂商五年全免现场质保（7*24*4小时响应），为保证原厂服务的有效执行，要求所有硬件设备保修信息均为用户单位，必须从原厂公布的原厂服务电话得到查询验证。同时，投标过程中必须提供原厂商针对最终用户的项目授权函和质保函,在交货过程中，供应商提供的服务器、存储设备必须由原厂商直接发至最终客户指定地，中途不得转运。

	
	
	


2.存储扩展柜 1 台
	指 标 项
	指 标 要 求

	兼容性
	与现有环境的MD3800f连接，满足兼容性要求

	外观
	不大于2U高度，带快速滑动导轨，带理线架

	接口方式
	4*6 Gb SAS端口用于磁盘柜扩展；配置相应SAS连接线缆

	RAID支持
	支持的RAID 级别有：0、1、10、5、6

	硬盘及扩展
	本次配置12个4TB 7.2K SAS磁盘

	电源
	单柜≥12个3.5寸硬盘槽位，最高支持192块SAS/SATA硬盘扩展

	
	支持固态硬盘(SSD)
支持不同尺寸的硬盘：2.5寸、3.5寸
支持不同转速的硬盘：15K、10K、7.2K；
支持不同容量的硬盘：2TB、1TB、600GB、450GB；
支持同一盘柜内SSD、SAS硬盘混插，支持不同尺寸硬盘混插；
单块硬盘最大支持4TB。

	
	冗余双电源模块

	风扇
	冗余风扇模块

	服务
	提供系统安装服务，提供原厂商五年全免现场质保（7*24*4小时响应），五年硬盘不返还，为保证原厂服务的有效执行，要求所有硬件设备保修信息均为用户单位，必须从原厂公布的原厂服务电话得到查询验证。同时，投标过程中必须提供原厂商针对最终用户的项目授权函和质保函,在交货过程中，供应商提供的设备必须由原厂商直接发至最终客户指定地，中途不得转运

	
	


