进口仪器设备招标文件
招标书编号：NJMU-20140911JK
          公司：

我校拟采购一批进口设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：液相色谱仪                          1套
第二包：实时荧光定量PCR仪




     1套

第三包：非接触式超声波破碎仪                1套                        
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：美金报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。
（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。
本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：
1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年9月11日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年9月18日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                     2014年9月11日   
第一包：液相色谱仪  联系人：尤老师  联系电话：15895821835
1. 工作条件
1.1 电源：220V，50Hz电源
1.2 环境温度：4-55˚C
1.3 环境湿度：<95%
2. 主要用途：
广泛用于有机化合物、多肽的定量定性和半制备分析

3. 仪器组成：

3.1 四元或二元泵

3.2 手动进样器

3.3 手动收集

3.4 紫外检测器  
4. 技术要求

4.1 泵系统：
4.1.1流量设定范围：0.5—10 ml/min

4.2 手动进样器：

4.2.1 进样量：最大进样量≤ 5 ml

4.3 紫外检测器：

4.3.1 紫外范围：190-600nm

4.3.2 基线漂移： ≤1.0x10-4AU/hr/℃
4.3.3光源：氘灯

第二包：实时荧光定量PCR仪
 

联系人：许老师  联系电话：13776405754
光学检测系统：
1、光源：五个LED，各LED激发波长不同，保证每个通道的荧光素由最佳的激发光激发。

2、探测器：CCD，确保整板同时检测，数据间可比性强。

3、激发波长范围：475nm – 640nm
4、发射波长范围：520nm – 740nm

5、五个检测通道，最多同时能做四色检测。
6、具有高分辨率溶解曲线（HRM）检测和分析功能
7、线性范围：11个数量级
8、灵敏度：可检测到单拷贝

9、配备专用的HRM单色检测通道，检测波长范围更宽，使用SYBR Green和HRM检测的荧光染料时，能获得更高的灵敏度。

10、光路系统非常稳定，可车载流动检测，无需任何光路校正，随时可获得稳定可靠结果。 
PCR仪部分：
1、半导体模块加热制冷
2、样品容量：96孔

3、反应体系：5-20ul。PCR模块具有很好的抗冷凝效果，反应体系小到5ul也能保证很好的实验重复性，大大节省试剂消耗。
4、升温速率 >5oC/秒，降温速率 >4.5oC/秒
5、温度精度：+/- 0.2oC
6、温度均一性：±0.3°C at 95°C, ±0.15°C at 60°C, ±0.2°C at 72°C，且 1 秒内能达到整板温度均匀，大大节省反应时间。

7、温控范围：4oC – 99.9oC。

8、升降温速率精确可调，运行普通程序时，升降温速率：0.1 ℃/sec 可调；运行溶解曲线时，升降温速率可精确到0.01℃/sec 可调，确保实现高分辨率溶解曲线检测。
9、热盖温度：30oC – 110oC可调

10、使用相当于四分之一块384孔板大小的50ul 96孔PCR小板，孔间距和容量标准，可用标准单道，8道，12道，16道移液器及全自动工作站上样，节省耗材消耗量。

11、节能环保，低消耗，最大运行功率不超过200W。
控制分析软件及系统：
12、软件配备绝对定量分析模块，相对定量分析模块，溶解曲线分析模块和基因分型模块和HRM分析模块。

13、软件具有中文、英文和日文三种操作界面，
14、操作系统：Windows XP，Windows 7，电脑国内选配，无需进口
15、一台电脑可控制多达10台荧光定量PCR仪
16、可通过以太网连接，实现远程控制

17、具有断电重启功能，

18、可通过USB接口输入和运行实验程序，并储存实验结果

第三包：非接触式超声波破碎仪
联系人：许老师  联系电话：13776405754
一、主要基本技术指标和配置：
1. 超声样本体积：超声样本体积可达 20ml 以上或10ul 以下(搭配专用适配器)

2. 适用之样本型式：适用样本型式为 0.5ml, 1.5ml 塑料离心管, 不需特殊玻璃材质耗材

3. 样本需在密闭容器下进行破碎动作，不产生感染性飞雾，不需额外插入超声波探头(probe)

4. 容许单次操作数量：1-30分钟可同时完成12个样本的DNA片段化, 片段范围从2kb-75bp

5. 样本处理时需以步进马达带动的样本适配器, 使样本适配器自动定速持续旋转，确保样本破碎效果达到一致

6. 样本破碎方式：需以超声波方式破碎

7. 核酸样本破碎大小：2kb-75bp 或更小

8. 仪器含一组 1.5ml适配器：具旋钮式1.5ml离心管样本防爆防漏安全固定锁, 需同时至少使用 6 支1.5ml tubes。单一样品反应体积可介于 100µl ~ 300µl 

9. 超声波开/关双定时器：可自动控制超声波开/关次数(循环数), 可设定时范围为 1~ 99循环

10. 超声波震波输出功率：为 Low, Medium, High (可调)

11. 具多功能定时器：
样本超声启动定时器：可设定范围为 1-99秒。

12. 样本超声暂止定时器：可设定范围为 1-99秒

13. 具仪器过热自动停机保护装置, 具仪器使用状态监控装置, 具开机运转自我状态检测装置

14. 含电磁阀式冷却循环机, 可与超声波主机连动, 当超声波启动时, 冷却系统会暂停循环, 超声波暂停时, 冷却系统会启动, 不干扰超声效率

15. 应用范围：专为高通量测序样本前处理设计, 一次超声12个DNA样本至200bp, 仅需花费20分钟

二、主要配置：
仪器包含：数码式液晶屏显示超声波主机、一体成型超声波水浴槽、适配器旋转上盖、1.5ml 适配器、金属抗噪音外箱, 电磁阀式冷却循环机

三、其他：
1. 提供仪器维护的有关资料
2. 质量保证：设备的质保期壹年

3. 服务响应：厂家直接提供技术服务，设备出现故障时保证24小时内服务维修响应，并于48小时以内派技术人员到达现场维修设备

4. 培训：仪器试运行正常后，卖方提供免费培训.

