仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20150702

          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  液相色谱仪 一台

第2包  超纯水仪   一台

第3包  台式高速冷冻离心机  一台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年06月25日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年07月02日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  
南京医科大学资产管理处

                                     2015年06月25日   

   第一包：液相色谱仪主要参数

联系人：王老师025-86862029-802

1、超高效液相色谱，能与ABI 5600+兼容。
2、四元溶剂管理器，能同时兼容正相、反相色谱分离。

3、流速范围：0.01-2.2ml/min，0.5-2ml/min流速精度+1%内，最高压力可达到：15000Psi。
4、同一样本可接受SD值小于1秒。
    5、系统死体积小于400ul

第二包：超纯水仪参数要求

联系人：孙老师 13851528801

    连续生产超纯水，水质量达到用于LC-MS、神经细胞培养、除酶除热原级别。配备进水预处理装置、水箱和预纯化柱。
2、 ★纯水系统：电阻率: 5-15MΩ.cm ，25℃；总有机物(TOC) 含量：<30ppb；
★超纯水系统     18.2MΩ.cm，25℃

TOC含量       ≤5ppb TOC 

微生物         < 1cfu/ml
超纯水的电阻率、TOC和细菌水平符合ISO3696中I级水的要求。

3、 超纯水产水流速≥2L/min；纯水系统产水流速：≥5L/H；

4、 纯水及超纯水系统均具有数字液晶显示，具有自动检测，自动维护提示及程序，自动报警等功能。
5、 配备储水水箱。
纯化系统及耗材标准  超纯水系统包含紫外灭菌器，配置纯化柱，除菌过滤器等纯化模块。

取水  超纯水系统取水装置必须能够适合常见实验容器的取水，可安装多种专用终端过滤器。

监控系统   含电导率监测仪。

软件系统标准

1． 超纯水主机液晶显示屏实时显示出水关键信息包括水质参数（温度、电阻率），系统状态和警告信息等。

2． 内置可扩展存储芯片，能自动记录水质资料（包括用水时间、用水量、出水水质）

第三包：台式冷冻高速离心机

联系人：孙老师 13851528801

1、仪器的最高转速≥18,000 rpm，最大相对离心力≥29,756 x g，最大容量可达到4 x 400 ml 

2、★可选配多种生物安全认证转头，包括定角转头、水平转头及酶标板转头

3、★温度设置范围要求在-20C至40C之间，1C步进

4、★10分钟内降温至4C

5、★加速/减速选择：≥10挡加速/10挡减速

6、显示功能：实时RPM/RCF互换读数显示

7、时间设定范围：至9小时59分钟，可连续时间运行选择

8、具备转头不平衡检测；超速保护；自动安全门锁等安全功能

9、转头配置：定角转头1:  容量24×1.5/2mL，最高转速18000rpm，最大离心力 大于  29750g ；2: 容量10 X 10 mL , 最高转速18000rpm，最大离心力 大于  27570g

