仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20131008YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：刀片服务器及机箱
第二包：机架式服务器（3套）
第三包：超低温冰箱
第四包：二氧化碳培养箱（2台）

第五包：正置荧光显微镜

第六包：核转染仪

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付全款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2013年10月8日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2013年10月15日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2013年10月8日   
第一包：刀片服务器及机箱 联系人：陈老师  联系电话：86862861
注明★号项的参数必须满足

1）刀片服务器机箱，数量≥1套

	序号
	指标
	指标具体要求

	1
	品牌
	国际知名品牌

	2
	总体要求
	★支持UNIX服务器、x86服务器混插，支持基于UNIX服务器的虚拟化和x86服务器虚拟化，且可以通过一套管理平台统一调度管理；

	3
	
	支持半宽（高）和全宽（高）服务器和内置存储系统混合部署；

	4
	
	★支持内置企业级磁盘阵列，支持存储虚拟化技术，可将异构多品牌SAN存储环境整个成存储资源池统一规划使用

	5
	高度
	机架安装高度10U

	6
	背板
	无源背板，为每台服务器节点提供不少于2个冗余的I/O接口

	7
	服务器密度
	每机箱≥14台服务器节点 

	8
	散热模块
	配置≥ 8个热插拔风扇模块；机箱可支持不少于10组热插拔冗余风扇；风扇模块采用双向对转式设计，每个模块内部配置前后两组旋转方向相反的风扇叶片，以较低转速提供最大的通风量

	9
	电源模块
	★配置≥ 6个热插拔冗余电源模块；每机箱可支持不少于6个热插拔电源模块，支持N+1, N+N等多种冗余方式，电源模块需采用高能效设计，电源额定功率≤2,500W；要求必须通过80 PLUS Platinum认证，最高负载下电源效率≥91%，需提供测试报告

	
	
	电源模块配置专用独立散热风扇，采用外部取电方式，电源故障时电源风扇依然可以工作

	
	
	配置6条IEC 320 C19-C20电源线

	10
	I/O插槽
	★提供≥4个I/O模块插槽，每机箱可支持≥16个虚拟交换分区；支持1Gb/10Gb以太网、FCoE、8Gb/16Gb光纤通道、40Gb/56Gb Infiniband交换模块

	
	以太网交换机模块
	★配置2个内置L2/3层千兆以太网交换机模块，交换机必须和服务器机箱同品牌； 

	11
	FC SAN交换机模块
	★配置1个内置8Gb FC SAN交换机模块，交换机必须和服务器机箱同品牌； 

	
	
	支持NPIV，可部署在异构SAN环境中；

	
	
	端口延迟≤4 ms，背板带宽≥320 Gbps；

	
	
	★单台交换机提供≥14个对内8Gb全双工FC端口，提供≥16个对外FC端口，可配置8Gb SFP+或4Gb SFP模块，支持2Gb/4Gb/8Gb速率；

	
	
	★所有外部激活端口需配置8Gbps SFP+模块及LC-LC光纤线缆

	12
	机箱管理模块
	★内置1个机箱管理模块，提供远程仿真图形界面管理，支持远程状态监控，故障告警，电源能耗控制，微码更新，机箱与计算节点批量初始化配置，网络与交换机管理，资产管理等功能；

	13
	光通路诊断及故障前预警功能
	提供服务器、处理器、内存、电源、风扇、交换模块、管理模块、硬盘及各类扩展卡的光通路诊断及故障前预警功能

	14
	PDU模块
	配置2个三相30A PDU供电模块，每个PDU提供至少3个IEC-C19电源接口

	15
	服务
	★提供原厂针对本项目授权和5年原厂质保证明原件，所有产品用户注册信息为南京医科大学


2）刀片服务器，数量5套

	序号
	指标
	指标具体要求

	2
	接口要求
	每台服务器提供2组互为冗余的I/O接口，实现冗余链路I/O传输

	3
	散热设计
	采用独立冷风道设计，处理器和内存分别采用独立的散热通道，以确保散热效果

	4
	处理器
	★2个Intel Xeon E5-2600系列处理器，处理器主频≥ 2.3 GHz，每处理器不少于6个内核

	5
	芯片组
	Intel C600芯片组

	6
	内存
	★配置≥ 64GB DDR3 1600MHz RDIMM内存，每台服务器可提供≥24个内存插槽，可扩展到≥768GB内存；内存总带宽≥51.6 GBps；支持ECC、Chipkill、内存镜像和内存备用技术

	7
	内置存储
	★支持SAS/SATA/SSD等多种存储介质，当前配置≥2个128G SSD硬盘，配置成RAID1，可配置≥8块1.8寸SSD固态盘，可通过存储扩展模块支持≥14块2.5寸SAS/SATA磁盘

	8
	RAID支持
	集成SAS阵列控制器，支持RAID 0,1

	　
	
	支持独立阵列控制器，支持RAID 0, 1, 10, 5, 50，支持1 GB高速缓存，可升级支持RAID 6/60

	9
	PCI插槽
	提供≥2个PCI-E 3.0x16接口，可扩展至≥4个PCI-E插槽，其中至少2个为全高全长标准PCI-E槽位

	10
	以太网卡
	★配置≥ 2个千兆以太网端口

	11
	HBA卡
	★≥ 1块双端口8Gbps光纤通道卡

	12
	USB接口
	★提供≥1个外部USB接口，可支持≥ 2个内部USB接口

	13
	显示芯片
	集成显示卡，≥16M显存，最高分辨率不低于1600x1200 （75 Hz）

	14
	管理芯片
	★集成管理芯片，支持远程监控及管理，提供处理器、内存、硬盘故障前预警功能

	15
	操作系统支持
	支持Microsoft Windows Server 2008 R2, Red Hat Enterprise Linux 5/6, SUSE Linux Enterprise Server 10/ 11, VMware ESX 4以上版本

	16
	服务
	★提供原厂针对本项目授权和5年原厂质保证明原件，所有产品用户注册信息为南京医科大学


第二包：机架式服务器（3套） 联系人：陈老师  联系电话：86862861 
注明★号项的参数必须满足

	序号
	指标项
	具体要求

	1
	总体要求
	国际知名品牌

	2
	数量★
	3套

	3
	服务器外观★
	机架式

	
	服务器高度
	2U

	4
	处理器主频★
	其中两套配置2颗Xeon 4C E5-2643 130W 3.3GHz/1600MHz/10MB，剩余一套配置2颗E5-2609 2.4GHz 4C 80W

	5
	内存类型★
	支持UDIMM，RDIMM，LRDIMM，HCDIMM, 支持2DPC到1600GHz（1.5V） 要求单通道插多条内存同时工作时，内存速度保持优异： 3DPC>=1333MHz

	
	内存配置数目★
	其中两套本次配置2根4GB内存，剩余一套配置4根4GB内存

	
	内存保护技术★
	ECC, Memory Mirorring, Memory spearing 

	6
	内置硬盘容量及数目★
	其中两套配置3块300G SAS硬盘，剩余一套配置4块1TB SAST硬盘

	7
	阵列控制器★
	其中两套配置RAID5卡，剩余一套配置RAID10卡

	8
	网卡★
	本次配置4个千兆端口

	9
	光驱★
	本次配置DVD光驱

	10
	电源★
	本次配置冗余电源

	11
	操作系统★
	本次配置Microsoft Windows Server 2008 Standard R2 ROK (1-4 CPU, 5 CAL) 简体中文

	12
	售后服务★
	★提供原厂针对本项目授权和3年原厂质保证明原件，所有以上产品均为原厂整机包装，不得使用拆机配件，所有产品用户注册信息为南京医科大学


第三包：超低温冰箱 联系人：胡老师  联系电话：13512535377
1. 工作温度:-50℃∽-86℃ 

2. 工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器 

3. Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行

4. 需配内门，减少冷气丢失

5. 具备单手可锁定门把手，并可加锁

6. 需配冷凝器过滤网

7. 需全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示

8. 制冷时运行安静

9. 后备电池在断电情况下为监控报警系统持续供电

10. 最好具备后备制冷系统，在断电时使冰箱内温度保持在-60°C左右

第四包：二氧化碳培养箱 联系人：胡老师  联系电话：13512535377
1. 有效灭菌谱：细菌、真菌、孢子（USP23）、支原体

2. 灭菌状态，在所有表面上可实现90度以上

3. 温度控制范围：室温+3℃ - 55℃

4. 持续湿度可实现：95 ± 3%
5. 最大储水量大于3L

6. CO2控制范围：0-20%，O2控制范围：5-90%

第五包：正置荧光显微镜 联系人：胡老师  联系电话：13512535377
1. 科研级主机，12V100W卤素灯无限远光学系统，观察方法：明场、相差、暗场和荧光，内置减光片、日光平衡片、隔热片。三目镜筒“T” UW（视场22mm/25mm，观察/摄影100/0，20/80，/100)， 10X/22mm目镜，双目屈光度均可独立调节。

2. 6孔物镜转换器，超硬防蚀铝涂层表面载物台，定位式载物台手柄，高度和松紧度可调。

3. 配备以下平场荧光半复消色差物镜

4. 4X   N.A≥ 0.10, W.D≥30.0 mm 

5. 10X  N.A≥0.30, W.D≥16.0 mm Ph1      

6. 20X  N.A≥0.50, W.D≥2.1 mm

7. 40X  N.A≥ 0.75, W.D≥0.66 mm +

8. 荧光附件：2000小时长寿命金属卤化灯，光纤式预定中心， 6工位荧光滤光块转盘，包含消杂光系统“S/N”，有效改善荧光信噪比，配备DAPI、FITC、TRITC，CY5专用高品质带通型荧光滤色块。

9. 专业成像系统

10. 专业图像软件

11. 配套高性能计算机工作站

第六包：核转染仪  联系人：胡老师  联系电话：13512535377
1. 具备配套的细胞转染试剂盒>4个

2. 具备针对>1000种细胞类型的特异转染程序

3. 具备自动调节电源

4. 可转染质粒DNA, siRNA, shRNA, miRNA, RNA等

5. 可转染肽类，蛋白质，小分子等

