仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20180710-1
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

名称： 五人共览显微镜          1套（预算：￥19万）
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%(无息)。

3、报价方式：进口设备如免税请用人民币（包干价）报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2015年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章
三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2018年06月20日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  陈老师
联系电话：025-86868572
4、投标截止时间：：2018年07月10日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

南京医科大学资产和产业管理处

                                     2018年06月20日   

附件：

  五人共览显微镜--技术指标要求：

联系人：李老师----13851713511
用途：可作切片的明场（BF）、荧光（FL）观察，用于研究工作。
1． 工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（(10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2． 主要技术指标

2.1  研究级正置显微镜

★ 2.1.1  手动挡最高端正置显微镜，可作明场和荧光的观察。
★ 2.1.2  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm
2.1.3  调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米

2.1.4  观察镜筒：宽场三目观察筒，倾角为30°
★ 2.1.5  照明装置：内置透射光，12V100W卤素灯，光强预调开关，内置式滤色镜（日光平衡滤色片、ND25、ND6），左右手均可操作。

★ 2.1.6  物镜：万能平场消色差物镜

       2X,4X ,10X,20X,40X，100X

2.1.7  载物台：右手油式载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

2.1.8  目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准
★ 2.1.9  物镜转换器：六孔编码型物镜转换器，与软件配合使用可实现自动标尺功能。
2.1.10  聚光镜：摇入摇出式聚光镜；

★ 2.1.11  具备ECO环保节能感应开关，操作人员离开30分钟后自动关闭透射光源。

2.2  五人共览系统

★2.2.1 共览系统：支持五人同时观察。

2.2.2 指针：红绿指针可调。
2.3  彩色成像系统

2.3.1  芯片：彩色

★2.3.2  有效像素：≥2070万

★2.3.3  制冷系统：半导体制冷

2.3.4  感光灵敏度：ISO 100/200/400

★2.3.5 图像速度：1920*1200分辨率时速度≥60 幅/秒

2.3.6  测光方式：全幅，30% ，1%

2.3.7 光学接口：C型接口

2.3.8测光模式：手动，自动

2.3.9 灰度值：12

★2.3.10 相机有实时自动拼接功能，可做大图拼接与景深扩展功能，保证大视野情况下的高分辨率，最高端软件版本。

★2.3.11  具有位置导航功能，实时记录位置信息

★参数为实质性响应参数
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