 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20161214
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   多功能成像仪                1台
第2包   冷冻切片机                  1台
第3包   酶标仪                      1台
第4包   正置荧光显微镜              1台 
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年11月22日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2016年12月14日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2016年11月22日   

第1包：多功能成像仪参数要求

联系人：贾老师13814817909

1. 工作条件

1.1) 电力供应：100-240VAC(10%，50/60 Hz

1.2) 工作温度：18(C - 28(C

1.3) 相对湿度：20 - 70%，没有冷凝水

1.4) 仪器运行的持久性：仪器可连续正常运行

1.5) 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定

2. 设备用途及功能




   用于灵敏的定量成像凝胶、膜和菌落，包括可见光和化学发光等。

3.  技术规格

3.1) *CCD芯片超级CCD Area Type芯片（15.6×23.4mm）
3.2) *CCD感光单元尺寸10.75 µm×10.75 µm
3.3) CCD冷却方式 空气循环二级热电模块

3.4) CCD冷却时间小于5分钟，即可达到绝对温度 –25ºC

3.5) *CCD冷却期间，系统自动屏蔽拍照功能

3.6) *镜头 F0.85 43 mm
3.7) 动态范围16-bit，近5个数量级

3.8) 芯片分辨率 2048×1536，3.2 M像素

3.9) 图像分辨率 最大2816×2048，5.8 M像素

3.10) 聚焦和光圈 自动调节，远程控制

3.11) *自动合并化学发光与转染标记物的成像结果，拍照结束即确认目标条带

3.12) *单机控制时，通过调整原始图像对比度获得最佳显示效果，可以自动生成分别用于发表(.JPG) 和定量分析（.tiff）的两种格式图像，不需后期处理。

3.13) *图像捕获模式 自动，半自动，高级，手动（正常/递增），自动累加及真色彩成像

3.14) *独特的高动态范围（HDR）选择模式，针对目标蛋白条带，自动控制曝光时间，在避免高丰度饱和的条件下获得尽量强的信号，便于对样品的准确定量。

3.15) *独特的semi（半自动）模式，提供预览功能，并根据目的条带强弱自动提供最佳成像条件，一次拍照可以自动生成4张图片，包括化学发光、标记物（转染Marker）、化学发光与Marker的重叠图像、标记物的灰度图，无需后期软件处理，可直接用于文章发表和定量分析。

3.16) *Advance模式可以程序设计成像条件，融合了累加曝光、像素合并、等待时间、曝光时间、成像面积等多种选择。

3.17) 累加模式成像时自动调整对比度，极快地展示最佳成像结果
3.18) *曝光时间 最短0.01秒，最长12小时（自动或手动输入）

3.19) *成像面积四种可选，8×11cm,10×14cm,13×18cm,16×22cm，保存时还可优化图像范围。

3.20) 像素校正 暗场校正，平场校正和扭曲校正等图像质量校正 

3.21) 像素融合  像素融合模式 1×2,2×4,4×8, 8×16像素，控制软件也可根据图像模式自动选择，并保证输出的原始图像分辨率高于300DPI。

3.22) 最大样品尺寸16×22cm
3.23) 样品盘可清洗，防止化学试剂残留，影响成像效果
3.24) *仪器控制模式 Ipad、Iphone、安卓智能手机、 触摸屏或鼠标

3.25) *全自动软件，可通过联机、无线及多终端模式对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出

3.26) *软件界面简洁智能，样品盘全自动识别
3.27) *软件可通过安卓或苹果终端自由下载，实现远程无线控制及分析

3.28) *内置凝胶分析软件，获取图像分析完成后，可直接生成多种文件报告，包括：PDF、Excel等，有效避免图像作假嫌疑。

3.29) 内置正版凝胶分析软件，可移植多台电脑

3.30) 所有成像过程均保持自动对焦

3.31) 相对含量百分数分析

3.32) 提供绝对浓度、密度计算，可选配QC模块，满足质控部门的定量要求

3.33) *实现多膜一次成像、切割显示、保存及分析功能

3.34) *图像输出格式：.tif、.jpg，保存的.tif、.jpg图像无需借助其他软件，可随时调用重新分析

3.35) *数据输出方式：USB、WAN广域网口、无PC打印

3.36) 中、英文操作指南

3.37) 软件免费升级

3.38) 光源：白光反射(470-635nm)
4. 产品基本配置

4.1) 主机一台，内含CCD相机，F0.85镜头

4.2) 白光反射光源，化学发光样品盘

4.3) 控制软件、电源线、操作手册等
4.5) 可选配件：

a. 分析软件：ImageQuant TL

5. 技术及售后服务  

5.1) 保修及维修：设备验收合格后保修2年

5.2) 培训：安装同时现场培训，掌握基本操作和使用注意事项

第2包：冷冻切片机参数要求

联系人：林老师13951697431

	　
	

	功能 
	液晶屏显示箱室温度,样品头温度,试剂温度,除霜时间,样品停止位显示(分复位和前进)

	位置锁定
	手轮锁定装置

	加热滑动窗
	有，可加热滑窗。可拆卸便于清洗

	除霜功能
	自动热气除霜,每24小时一个自动除霜循环,持续9分钟;冷冻室和样本制冷系统有独立手动除霜

	快速冷冻台
	可容纳10个样本盘,直径30mm,内置吸热器

	★制冷系统
	双压缩机制冷，一个压缩机控制厢室制冷，另一个控制样品头制冷，温控精确，最低大－50℃

	★切片机
	全封闭设计，防溅水设计，含紫外消毒功能 

	★样品回缩功能
	有样品回缩功能

	★切片厚度范围
	1 to 100 μm 

1.0 μm – 5.0 μm，步进精度 0.5 μm 
5.0 μm – 20.0 μm , 步进精度1.0 μm 
20.0 μm – 60.0 μm , 步进精度5.0 μm 
60.0 μm – 100.0 μm步进精度10.0 μm 

	★修块厚度调节范围
	1 – 600 μm

1,0 μm – 10,0 μm ，步进精度1,0 μm 

10,0 μm – 20,0 μm ，步进精度2,0 μm 

20,0 μm – 50,0 μm ，步进精度5,0 μm

50,0 μm – 100,0 μm，步进精度10,0 μm

100,0 μm – 600,0 μm，步进精度50,0 μm

	水平进样距离
	25mm

	垂直幅度
	59mm

	最大样品尺寸
	50×80mm

	Z轴定位
	x\y\z  8°,360°旋转

	样本头温度
	-10~-50°C，可精确温控

	冷冻室温度
	0℃ ～ -35℃。

	快速冷冻台制冷温度
	-42°C,冷冻样品架（15+2）个，其中含两个Peltier制冷位置

	刀架
	可配置钢刀架或一次性，刀架带有侧向移动功能，保证刀片全长合理使用，集成于刀架上的防卷板改良设计，玻璃的3边均可使用。


第3包：酶标仪参数要求

联系人：范老师15850538829

1、光源：UV高能闪烁氙灯，10^8次闪烁寿命，自带光强监测、校准，免维护无需预热

2、光栅杂光率：＜10^-6

3、支持板型：6-384孔板，预设常用品牌型号；自动扫描并定义特殊规格板型；
4、孔内多点读数：6-384孔板，最多15×15个点（依板型模式可有不同），覆盖全孔，7种点布局

5、振荡：线性或圆形可选；振幅1-6mm，0.5mm步进；1-1000秒可调

6、波长范围：230-1000nm，1nm连续可调

﹡7、波长选择：双光栅
﹡8、波长准确性：＜±0.3nm（λ≦315nm），＜±0.5nm（λ＞315nm）

9、检测器：紫外硅光电二级管
10、检测分辨率：0.0001 OD

11、检测准确性：＜0.5% @260nm

12、检测精确性：＜0.2% @260nm

13、260/280nm精度：±0.07
第4包：正置荧光显微镜参数要求

联系人：刘老师18262632071
用途：可作切片的明场（BF）、微分干涉（DIC）、荧光（FL）观察，用于研究工作。
1． 工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（(10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2． 主要技术指标

2.1  研究级正置显微镜

 2.1.1  研究级正置显微镜，可作明场和荧光的观察

*2.1.2  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm
2.1.3  调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米

2.1.4  观察镜筒：宽场三目观察筒，倾角为30°

*2.1.5  照明装置：内置透射光柯勒照明器，12V100W卤素灯，光强预调开关，内置式滤色镜（日光平衡滤色片、ND25、ND6），左右手均可操作。

*2.1.6  物镜：万能平场半复消色差物镜

       4X (N.A. 0.13，W.D. 17）

10X（N.A. 0.3，W.D. 10）

20X（N.A. 0.5，W.D. 2.1 spring）

       万能平场复消色差物镜

40X（N.A. 0.95，W.D. 0.18 spring）

100X（N.A. 1.40，W.D.0.13spring,oil）

2.1.7  载物台：右手油式载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

2.1.8  目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准
*2.1.9  物镜转换器：七孔编码型物镜转换器，与软件配置使用可实现自动标尺功能。
2.1.10  聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.≥0.9；

*2.1.11  具备ECO环保节能感应开关，操作人员离开30分钟后自动关闭透射光源。

2.2  荧光照明系统

*2.2.1 荧光照明器：八孔荧光照明器，保证最大的升级空间。

2.2.2 荧光光源：长寿命荧光光源系统，3000h寿命，七档光强调节，有效的避免标本的荧光淬灭问题。
*2.2.3 通用高性能荧光紫外、蓝色带通、绿色激发滤色镜组，滤色镜均带有干涉镀膜。

2.3  黑白彩色双芯片成像系统

*2.3.1 芯片规格：
彩色芯片：2/3 英寸，1.45M彩色CCD
黑白芯片：2/3 英寸，1.45M单色黑白CCD

*23.2 最大图像分辨率：
彩色模式：≥1200万，4080 X 3072（像素移动）
黑白模式：≥130万，1360 X 1024（1 X 1）

2.3.3  感光灵敏度：ISO 200/400/800/1600

2.3.4  像素混合：提供2 X 2和4 X 4两种像素混合模式（binning）

*2.3.5 实时图像速度：15 幅/秒@1360 X 1024（1X1），29幅/秒@680 X 510（2x2），57幅/秒340X250（4x4）

2.3.6 图像传输速度：
2.3.7 彩色模式：3s（最高分辨率4080 X 3072），0.3s（1360 X 1024）
2.3.8 黑白模式：15 幅/秒@1360 X 1024（1X1），29幅/秒@680 X 510（2x2），57幅/秒340X250（4x4）

2.3.9 测光方式：全幅，30% ，1%，0.1%

2.3.10测光模式：手动，自动，超级荧光自动（SFL）

2.3.11曝光时间：23μsec～60sec

2.3.12制冷模式：Peltier制冷，低于环境10℃

*2.3.13动态范围：14bit

*2.3.14电子增益：0.5X-16X

2.3.15 量子效率：55%@500nm（黑白模式）

2.3.16 满阱容量：17000e-

*2.3.17暗电流：0.4e-/像素/秒（室温下）

2.3.18光学接口：B型接口

