 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20171107
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  生物安全柜                           2台
第2包  化学发光凝胶成像分析系统             1套
第3包  倒置荧光显微镜                       1台

第4包  超低温冰箱                           1台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2017年10月23日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2017年11月09日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2017年10月23日   

第1包  生物安全柜参数要求

联系人：杨老师025-86869332
1、气流模式要求:30%外排，70%循环
2、相关认证要求:NSF/ANSI 49, UL, CE
3、内部尺寸要求： 高×宽×深 (毫米)≥780×1200×630
4、前窗工作开口高度要求（毫米）≥250
5、前窗最大开口高度（毫米）≥500
6、滤膜过滤效率要求：送风/排风过滤膜，要求优于或等于EN1822 H14 HEPA滤膜，对最易穿透性颗粒（MPPS）过滤效率≥99.995%，对0.3微米颗粒过滤效率≥99.999%
7、噪音要求（dBA)
<67
8、照度要求（lux）
>1290
9、通风系统要求：排风/ 进风量≥540立方米/ 小时，通风量≥702立方米/ 小时
★10、要求采用两个独立的进气与排气风机自动控制并平衡下降气流与进气/ 排气气流，以保证持续安全的工作条件。智能直流电机可实时监测和控制风机转速，在过滤器阻塞或线路电压波动时持续保护用户安全。
★11、要求采用两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。当进气/ 排气或下降气流速度变化量达到20% 时，报警器将发出信号提醒用户。
★12、要求风机采用直流无碳刷电机驱动风机，双风机主动独立控制进气/排气风机
★13、要求具有：低速安全节能模式，前窗完全关闭后，风机可继续工作，紫外灭菌位置，下降风速自动变为30%，方便当日再次使用同时节约能源
14、要求可直观显示安全柜总体运行状态，绿灯正常使用，黄灯需要注意，红灯需要等待，长时间红灯需要维护。
15、要求自动报警
可对不正常气流报警及玻璃门位置报警
16、要求前窗玻璃材料
采用双层贴膜高强度安全防紫外线防爆玻璃，即使发生破裂，玻璃碎片将吸附在贴膜上不会发生飞溅，防止人身伤害
17、功耗，运行时≤275BTU/hr(W)，采用节能模式≤40W
18、要求可以简单的将前窗下降从而彻底清洁柜体内表面，降低污染风险。
19、要求UV灯管可定时操作，方便用户
20、要求控制面板可以显示下列信息，但不局限于下列信息，时间，风速，总工作时间，定时器，UV灯工作时间，错误报告，性能参数-PER
★21、操作面板要求一整块。
配置要求：
1、主机
2、电源插座
不少于1个
3、检修口不少于
6个
4、阀门
最多可安装6个(通过侧壁检修口安装)
5、搁手架
2个，防止操作疲劳
6、支架
可调高度支架
第2包 化学发光凝胶成像分析系统参数要求

联系人：杨老师025-86869332
1 功能用途

采集化学发光、多色荧光、近红外荧光、红外荧光、比色以及免染等方法染色的核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜等的数字图像，并对获得的图像进行数据分析。

2 性能参数

2.1 应用范围：化学发光、多色荧光、近红外荧光、红外荧光、比色以及免染成像等方法。
2.2 光源：反射白光，透射紫外，透射白光（选配），透射蓝光（选配），RGB三色荧光（选配），近红外荧光（选配），红外荧光（选配）。
2.3 检测器：超冷CCD检测器，分辨率≥6M像素。
2.4 CCD检测器425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：≥70％，绝对Q/E峰值：≥75%@525nm。
2.5 CCD检测器暗电流：≤0.002 e/p/s，读出噪音：≤6 e-rms，提供弱光成像所需。
2.6 镜头：光圈f值≤1.0快速对焦镜头，具有自动聚焦和自动优化曝光功能。
2.7 16bit数据采集（65,536灰度级），动力学范围≥4个数量级。
2.8 12.1英寸触摸屏控制，支持多点触控功能。
2.9 最大成像面积不小于 16.8 x 21 cm。
2.10 *根据样品染色方法以及应用的不同选择不同样品托盘：标准样品盘、白光样品盘或蓝光样品盘。
2.11 系统可自动识别样品盘，并根据不同应用自动优化成像参数和软件设置，以达到最优成像效果。
2.12 UV防护板（选配）：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶。
2.13 累积曝光多次成像功能：可以在较长的曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，便于用户可以挑选最满意的图像保存。
2.14 *免染成像功能：可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色，系统在硬件及软件上均已对免染功能进行优化。
2.15 软件功能
2.15.1 中/英文软件，无安装次数限制，免费升级；同时具备采集图像及数据处理功能。
2.15.2 软件可进行自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算，可添加各种格式的文字注释，进行3D图像观察及输出。
2.15.3 报告输出：包括图像仪成像参数信息、使用者信息、实验时间、泳道图示、条带标注等，图像可自选300、600及自定义DPI输出，满足不同期刊对图片质量要求。
3. 质保时间：2年

4. 配套电脑，软件安装调试

第3包  倒置荧光显微镜参数要求

联系人：徐老师13585178959
1.光学系统：无限远光学校正系统，物镜齐焦距离≥60mm；
*2.观察方式：明场、荧光、浮雕反差观察功能，可以呈现较厚样品的三维立体反差效果，可支持塑料与玻璃（非霍夫曼相衬）；
3.调焦机构：通过物镜转盘的上下移动进行调焦，备有同轴粗、微调聚焦机构，旋钮扭矩可调；粗调每转37.7mm，微调每转0.2mm；
4.聚光镜：可拆装的超长工作距离聚光镜，数值孔径0.3，工作距离75mm；
5.照明系统：长寿命白光LED透射光源，寿命6万小时；
6.观察镜筒：三目观察筒，目镜瞳距可调，倾斜角45度；
7.目镜：10X目镜、视场数22mm，两只目镜均可独立调节屈光度；
*8.物镜转盘：5孔物镜转盘；
9. 载物台：机械载物台：122(X)x78(Y)mm；
*10. 长工作距离平场荧光物镜，可同时观察明场、荧光、：
      4X   N.A. 0.13, W.D. 16.4 mm, PhL （4X荧光相差物镜）
10X   N.A. 0.30, W.D. 15.2 mm, Ph1（10X荧光相差物镜）
20X  N.A. 0.45, W.D. 8.2-6.9mm, PH-1Cover glass correction: 0-2.0mm （20X荧光相差物镜）
40X   N.A. 0.60, W.D. 3.6-2.8mm, PH-2 Cover glass correction: 0-2.0mm（140X荧光相差物镜）
*11. 荧光系统：落射荧光转盘，带噪声消除机制，配置385nm，470nm，560nm三个波长的独立单波长LED光源，寿命≥10000小时；
12. 荧光滤光块：配置与LED荧光光源相对应的UV、B、G高品质滤光块；
*13.数码成像系统：
*1.CMOS: 1/1.8英寸高密度CMOS芯片; 真实像素:590万 
2. 记录像素：2880 x 2048 (15fps), 1440 x 1024 (30fps)
3. 灵敏度: 相当于ISO 50-3200
4. 安装接口: 0.55x C-mount 

5. 高速实时预览可在2880 x 2048像素（全像素）下实现15fps的拍摄速度，1440 x 1024 像素（2 x 2 平均）可获得30fps的拍摄速度
*6. 曝光时间: 100μsec-30sec
*7. 内置相机控制单元，不需要单独的相机控制单元，可通过USB3.0直接连接电脑
第4包  超低温冰箱参数要求

联系人：李老师17712424227
· 内部容积：不小于 682升
· *压缩机:2台1HP国际知名品牌工业级高效压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃
· *新型制冷系统：钎焊板式热交换器具有更高效的传热性能;感应钎焊工艺可减少制冷剂泄漏等风险，提高设备的可靠性。
· 工作温度:-50℃∽-86℃
· *创新聚苯乙烯保温内门设计，标配嵌入式磁铁门闩；标配五扇内门，减少冷气丢失
· *创新保温结构设计：超薄真空绝热板结合环保、水压泡沫绝热材料，明显提高保温性能及存储密度
· *整机10个温度探头，实时测量箱体内部及各主要制冷部件温度，全方位监控冰箱运行状态，一旦发生运行故障，可快速做出原因判断。
· *创新全触摸屏用户界面,可监控冰箱的运行、温度及报警情况，还可访问设置和运行参数
· *内置数据存储系统，可存储长达15 年的温度和事件记录数据并可随时通过USB接口下载
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