 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20170704
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  液氮罐                         2台
第2包  氮气发生器                     1台
第3包  纯水超纯水一体机               1台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2017年06月13日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2017年07月04日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2017年06月12日   

第一包：液氮罐2台参数要求

联系人：王老师13851745229

容量：≥120L
瓶颈大小：≥20cm
静态蒸发率：≤1L/d
静态持续时间：≥100d
标配1.2ml/2ml冻存管架数量：≥4个
最大容量参数：
每层架能容纳的2ml冻存盒数量：≥10个
每个盒子能容纳2ml冻存管数量：≥100个
液氮罐容纳的2ml冻存管数量：≥4000个
液氮罐容纳的5ml冻存管数量：≥1600个
液氮罐尺寸：直径*高度≥55cm*95cm
第二包：超纯氮气发生器参数要求

联系人：杨老师025-86869332

1.应用

满足实验室高纯氮气的需求，同时为多台液质联用仪提供气源保障。
2.系统配置要求

2.1 氮气发生器主机1台（非贴牌）。

2.2 外置进口静音无油空压机1台，配有冷干机和空气缓冲器；

3.环境条件

3.1电源：380V，3Ph 

3.2环境温度：5℃-40℃ 

3.3相对湿度：51

4.技术要求

★4.1 氮气流量：≥30L/min；

★4.2 氮气纯度：≥99.5% 
4.3 噪音：≤60dB
4.4 氮气出口压力：8bar 可调, 并液晶显示流速和压力等； 

  4.5 配置有快速供气系统，保证开机后几分钟内就能快速提供高纯度的氮气,同时又具有独立性强、自动化程度高等特点；

 4.6 采用微处理器控制并配有液晶屏，操作者可以直观的监测和设定运行参数，包括运行时间、运行状态、维护进度倒计时、过压/低压报警、故障显示等；

4.7具有经济待机模式，节约能耗与减少设备损耗；

4.8 外置静音无油空压机，配有冷干机，提高效率；配有空气缓冲器，空压机无需连续不断工作，可有效延长使用寿命；空气流量200L/min，出口压力10bar，在为分子筛提供纯净空气的同时，预留空气端口，可为其它设备提供纯净空气；

4.9仪器基本不需要维护，一年中只需花30分钟的时间更换过滤元件，仪器在连续不间断的情况下会自动进行自我更新。
4.10尺寸不大于：

     氮气发生器主机部分（高*宽*深）：92*26.5*75cm；

    无油空压机含内置冷干机和空气缓冲器（高*宽*深）：156*60*127cm。

4.11 .颗粒物< 0.01μm（*）%-90%RH
5. 其它

★5.1 确保所提供氮气发生器为最新生产（3个月内），且由原产地（国）直接发货，并提供厂家出具的原产地证明、质量保证和服务承诺；

5.2 需提供由国内质谱厂商出具的测试报告，并在国内质谱厂商应用实验室有至少10台以上正在使用超过2年，并提供相关证明。

   5.3制造厂家需出具设备原厂出厂证明。

   5.4仪器质保期1年 

   5.5售后方面，制造商在2小时内响应，所有售后服务由制造商的原厂专业工程师负责，售后服务承诺必须由原制造厂家出具，需提供工程师的专业资质。

制造商应在中国有独立分公司，制造商中国分公司需提供营业执照，组织机构代码和税务登记证。

第三包：纯水超纯水一体机1台参数要求

联系人：陈老师15950558597

（其中带*的为主要参数） 

产水条件、水质标准

1． 自来水直接作为进水，可同时产出纯水与超纯水两种水。

2． 纯水持续产水速度为8L/h

3． 超纯水产水流速≥2ml/min，流速可调，最大到达2L/min

4． *超纯水水质指标：
出水电阻率                                 18.2MΩ.cm @ 25℃

       TOC含量                                   <5ppb，特殊要求(TOC)：≤1ppb

微生物                                     <0.1cfu/ml

热源（内毒素）                              <0.001Eu/ml（无热源）

直径大于0.22μm的颗粒物数量               <1/ml

RNases                                      <0.01ng/ml（无核糖核酸酶）

DNases                                      <4pg/μl（无脱氧核糖核酸酶）

Bisphenol A (双酚A)                       <0.005ppb
Diethyl phthalate(DEP-邻苯二甲酸二乙酯)    <0.2ppb
Di-n-butyl Phtalate(DNBP)                  <0.2ppb
Nonylphenol(NP)                            <0.1ppb
超纯水的电阻率、TOC和细菌水平符合ISO3696，ASTM D1193，USP，EP以及CLSI-CLRW中I级水的要求
*纯化系统及耗材标准

1． 单台设备应包含预处理柱、RO膜、一套185/254nm双波长紫外灯、精纯柱、除热源超滤柱、0.22um除菌过滤器等纯化模块。

2． 具有RFID识别耗材真伪及使用时间的功能，当耗材安装错误或过期时，自动停止供水并将系统调整到待机暂停状态并报警，以保证系统安全。
取水

    1.超纯水可以远程取水（75cm），取水点可以根据需要进行调节，必须能够适合烧杯、长颈瓶和量筒等常见实验容器的取水，在取水过程中无需用手固定容器。带有自动刷卡取水功能，便于管理。取水终端安装有0.22微米的微孔过滤器、或热源和RNA酶污染物过滤器取水装置；具有定量（0.1ml~60L）自动取水功能，配有精度<1%的精确流量计。
2.可以选配具有与主机分离的独立纯水和超纯水远程取水部件，以根据实验需要安排合适的取水点；
a)远程取水部件应具有彩色监控显示装置，实时显示出水水质指标（温度，电阻率，TOC）；
b)远程取水器上安装有调节取水流速和取水的装置，并具有RS232打印数据接口。

c)远程取水装置高度能够自由调节，取水装置可选择安装多种专用终端过滤器，包括0.22微米的微孔过滤器、热源和RNA酶污染物过滤器、持久有机物（POPs）和内分泌干扰污染物（EDs）过滤器。以保证水质能够满足不同实验的特殊要求。

3. *必须配备刷卡取水系统，以方便实验室的管理和延长耗材的使用寿命。

4. *必须赠送4根超滤柱以便延长预纯化柱更换周期。

水箱

*配备具有自动杀菌功能与空气过滤功能的外置（30）升PE材质锥型底部储水水箱一个。

监控系统

含三个电导率监测仪，出水电导池常数应达到0.01 cm-1；出水电导率仪符合ASTM标准下D1125-95（1999）的要求，可显示非温度补偿与温度补偿两种测量结果。
软件系统标准

1． 主机液晶显示屏具有中文、英文等多国语言可切换操作界面，实时显示出水关键信息包括水质参数（TOC、温度、电阻率），系统状态和警告信息，方便信息读取。

2． 具有自动维护模块，在系统暂停使用期间（最长达一个月）对机器进行自动维护调整，维持系统低能耗、低水耗及低耗材损耗状态。再次使用时能保证系统迅速投入使用。

3． 操作系统能设置密码限制使用者的使用权限，以帮助实验室管理。

4． 内置可扩展存储芯片，能自动记录至少一年水质资料（包括用水时间、用水量、出水水质）。主机及远程取水部件都具有RS232标准接口可将数据导入到PC或输出打印，以保证用水水质的可追溯性。

1

