 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20161215-3
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   生化分析仪                  1台
第2包   全自动血细胞分析仪          1台
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年12月06日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2016年12月15日下午14：00时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2016年12月06日   

第1包   生化分析仪参数要求

联系人：李老师13814017705

一、仪器总体要求：全新原装国产的全自动生化分析仪，生化比色恒速≥400测试/小时（不含ISE）；
二、详细配置参数要求：
1. 测试方法：终点法，速率法，两点法等,同时分析项目≥70个（不含ISE）
2. 样本位≥90个，支持多种规格样本管； 
3. 样本量：1.5-45μl，步进量0.1μl；
4. 试剂位：≥80个，支持试剂在线装载功能； 
5. 试剂冷藏温度：保持2-10℃范围内，维持试剂的稳定性； 
6. 试剂量：10μl -350μl，步进量1μl； 
7. ▲反应盘温控系统：非水浴恒温方式，无需任何添加剂和维护成本，真正免维护免保养； 
8. 反应杯温度波动：37±0.1℃；
9. 搅拌针：≥2根，减少交叉污染，提高搅拌混匀效率； 
10. 比色杯：≥90个，比色杯光径5mm；
11. 最小反应体积：≤120ul，节约试剂成本； 
12. 单色器：光栅后分光，波长数量≥12个；
13. 吸光度线性范围：0-3.3Abs，杂散光：≥4.6； 
14. 清洗机构：8阶自动清洗，废液分级；
15. 投标厂家有自己原装的质控品,校准品,提供其注册证
16. ▲为保证结果的准确性,厂家需有经CNAS认可的标准化实验室,提供证书;投标厂家的实验室检测系统具有溯源性,提供溯源性报告.
17. 产品质量：同系列产品获得FDA认证；
18. ▲该品牌同系列产品江苏省内用户≥150家，其中二级以上用户≥10家（提供用户名单方便用户交流）；
19. ▲维修服务：江苏省有厂家直属的售后服务机构，厂家专职工程师超过10名并提供联系方式

20. 耗水量：平均≤25L/H。
第2包   全自动血细胞分析仪参数要求

联系人：李老师13814017705

1.检测模式：CBC+DIFF。
2.检测速度：最大检测速度≥80测试/小时。 
3.测试参数：≥26项，必须提供幼稚细胞定量检测功能;可提供红细胞，血小板，嗜碱性白细胞三个直方图以及一个高解析度白细胞散点图；

4.进样模式：自动、手动、急诊盖帽穿刺进样模式任选,样本条码自动识别; 

★5.白细胞检测原理：物理和化学结合的方法；双流式细胞技术结合细胞化学全染色及光学分析技术，对细胞核、细胞膜、细胞颗粒进行活体染色分析。
6.样品量：CBC ≤30ul DIFF<60ul
7.试剂：能同时提供符合ICSH（国际血液学标准化委员会）标准的原厂含氰溶血剂和环保型无氰溶血剂

★8.嗜碱细胞检测功能：独立检测通道，独立试剂; 真正实测

    RBC/PLT、HGB、WBC、WBC分类、BASO在不同的通道，保证检测结果的准确；

  9幼稚细胞检测功能：必须至少具备两大类幼稚细胞定量检测功能，至少具备四项幼稚细胞检测参数。能分析巨大未成熟细胞（LIC）和不典型淋巴细胞（ALY），可出正式报告作为临床诊断依据； 

★10.分血技术: 要求具备“多通道加样技术”（MDSS）, 在吸样针中直接分段注入样品池，血样分配精确、高效
  11.白细胞计数平衡检测功能: 要求具备白细胞计数平衡检测功能

12. 细胞计数增强功能: 异常样本自动重检功能，具备“2+1”计数功能

  13. 涡流混匀技术：在样品注入样品池过程中，试剂沿切线方向同时注入，保证样品和试剂充分混匀，不产生气泡，确保测量结果的可靠性。
  14. 试剂预热处理装置：试剂在进入测试系统之前，首先经过电子加热模块进行升温，使试剂达到预定的反应温度，保证了低温环境下测试结果的准确可靠。
★15. 双鞘流系统（DHSS）：双层鞘流的聚焦作用保证待测白细胞直线逐个顺序通过两个检测点，双鞘流式阻抗法+化学染色法+吸光度法+差别溶解法

16. 动力源：注射泵，先进的步进马达控制试剂、血样的精确度

  17. 检测光源：高能卤素灯，维护成本低。

  18.样品处理：360度混匀，为专业参考方法
19.仪器故障自动报警，具有完整的报警信号≥80种

20.病人信息储存量；可储存10000个病人资料，包括数据和图形；有内部和外部条码扫描功能
21.操作界面：12英寸彩色触摸显示屏；机内内置条码扫描仪，Windows NT操作系统，RS232接口；全中文界面

22.自动化: 离机操作，自动化程度高，一次最大样本装载量100个，可随机进样，100个样本连续自动进样量；

23.质控物和校准品：可提供原厂质控品和校准品注册证及溯源性报告

24、线性范围：白细胞：（0～120）×103/µl，红细胞：（0～8）×106/µl，血小板：（0～2800）×103/µl，血红蛋白0～240g/L。

25、具备机内稀释模式：可选择3个稀释倍数，仪器自动完成稀释检测。

