仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20150512

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包 细胞融合仪           一套

第2包 光吸收酶标仪        一套

第3包 细胞应力加载装置配件 一套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年05月05日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年05月12日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2015年05月05日

第一包：细胞融合仪招标参数

联系人：赵老师86862122

细胞融合仪/激活系统用于不同类型及尺寸细胞的融合，第二次减数分裂中期（MII）卵母细胞的活化率，胞质内细胞的融合，体细胞的重新组合，大多数细胞融合/核移植应用。

1.排列电场波形 ：正弦曲线，失真＜1%
2.排列电场振幅（峰值）：0～25（±0.1）伏 0～50Vpp，0～17.7Vrms步长 ：连续
3.排列电场频率 ：10～1200（±1）KHz步长 ：连续
4.排列电场电流极限 ：75mA（毫安）（大约）

5.熔合电场脉冲波形 ：矩形脉冲
6.上升/降落时间 ：0.05μs(微秒)偏差 ：150Ω负荷时＜2%
7.脉冲振幅 ：0～500（±1）伏步长 ：连续
8.脉冲电流极限 ：1A（大约）脉冲持续时间(脉冲宽度) ：1～999μs步长 ：1μs。允许误差 ：+0.15μs（大约）
9.重复脉冲延时 ：10ms～9.99s步长 ：10ms。允许误差 ：最大+2μs
10.脉冲重复次数 ：0～99
11.显示器 ：LED选择按钮 ：灵敏按钮或脚踏开关
12. 较正电压调节 ：电位计（10转）较正频率调节 ：电位计（10转）
13. 脉冲电压调节 ：电位计（10转）脉冲定时器 ：石英晶体
14. 脉冲定时调节 ：十进开关
15. 主电流电压 ：100～130/200～250Vac功率消耗 ：25VA
16. 操作温度范围 ：0～+40℃

第二包：光吸收酶标仪参数

联系人：刘老师13451821391

1、光源：UV高能闪烁氙灯，10^8次闪烁寿命，自带光强监测、校准，免维护无需预热

2、光栅杂光率：＜10^-6

3、支持板型：6-384孔板，预设常用品牌型号；自动扫描并定义特殊规格板型

4、温度控制：环境温度+5℃至42℃

5、最快读板速度：96孔板：20秒；384孔板：30秒

6、波长扫描速度：150秒；450-550nm，5nm步进，96孔板

7、波长范围：230-1000nm，1nm连续可调

8※、波长选择：双光栅

9、带宽：＜5nm（λ≦315nm），＜9nm（λ＞315nm）

10※、波长准确性：＜±0.3nm（λ≦315nm），＜±0.5nm（λ＞315nm）

11※、波长重复性：＜±0.3nm（λ≦315nm），＜±0.5nm（λ＞315nm）

12、检测器：紫外硅光电二级管

13、检测范围：0-4 OD

14、检测分辨率：0.0001 OD

15、检测准确性：＜0.5% @260nm

16、检测精确性：＜0.2% @260nm

17、260/280nm精度：±0.07

18、电脑品牌：联想（Lenovo）；CPU型号：G1820；内存类型：DDR3；内存容量：2GB；硬盘容量：500GB；显卡类型：集成显卡；显示器尺寸：20英寸。

第三包：Flexcell细胞应力加载装置配件招标参数

联系人：郑老师13851813452

配件名称：FX-TEL传导仪

数量：1

规格型号：FX-5000TFL

参数：可模拟作用力波形范围：正弦图、三角形图、方形波图、心性波图以及自定义波形图。

入口承受气压范围：0-1MPa(兆帕)

出口调节气压范围：0-0.4 MPa(兆帕)

压力控制精度:±0.01%

使用温度范围：-10～50℃

使用湿度范围：0～70%RH

噪声：≤20dB

配件名称：BioFlex真空腔应力加载基板

数量：1

规格型号：BPG-3000T

参数：加载基板材质：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS塑料）

密封垫片材质：甲基乙烯基苯基硅橡胶

使用温度范围：-10～50℃

使用湿度范围：0～70%RH

配件名称：BioFlex直径为25mm的BioFlex应力加载平台

数量：1

规格型号：LS-3000B25

参数：平台材质：聚甲基丙烯酸甲酯

加载平台厚度：0.3mm

使用温度范围：-10～50℃

使用湿度范围：0～70%RH

附件：干燥过滤器、滤水器、链接管