仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20131129-2YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：全自动血细胞分析仪
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付全款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2013年12月2日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  许尔齐
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2013年12月5日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2013年12月2日   
	1
	检测模式：
	CBC+DIFF

	2
	检测速度：
	最大检测速度≥60测试/小时。

	3
	测试参数：
	原装进口，检测项目需≥26项，必须提供幼稚细胞定量检测功能及具备两大类幼稚细胞定量检测功能，至少正式报告四项幼稚细胞检测参数，能分析巨大未成熟细胞（LIC）和不典型淋巴细胞（ALY），可出正式报告作为临床诊断教学依据； 可提供红细胞，血小板，嗜碱性白细胞直方图以及白细胞散点图，便于更直观教学及实验分析。

	4
	进样模式：
	具备手工开放式（急诊）模式。

	5
	白细胞检测原理：
	物理和化学结合的方法；双流式细胞技术结合细胞化学全染色及光学分析技术，对细胞核、细胞膜、细胞颗粒进行活体染色分析。

	6
	样品量：
	CBC < 20ul  　DIFF < 30ul

	7
	试剂：
	能提供符合ICSH（国际血液学标准化委员会）标准的原厂的环保型无氰溶血剂。

	8
	嗜碱细胞检测功能：
	独立检测通道，独立试剂，真正实测。

	9
	分血技术:
	要求具备“多通道加样技术”（MDSS）, 在吸样针中直接分段注入样品池，保证血样最佳混匀效果。。

	10
	白细胞计数平衡检测功能:
	要求具备白细胞计数平衡检测功能。

	11
	细胞计数增强功能:
	具备“2+1”计数功能。

	12
	线性范围：
	WBC:0-118*109/L;     RBC:0-10*109/L;          HGB:0-300/L,         HCT:0-80%

	13
	双鞘流技术（DHSS）：
	双层鞘流的聚焦作用保证待测白细胞直线逐个顺序通过两个检测点，双鞘流式阻抗法+化学染色法+吸光度法+差别溶解法。

	14
	检测光源：
	高能卤素灯，维护成本低。

	15
	启动/清洗循环：
	自动或程序设置，根据需要用户可自行设定清洗频率。

	16
	质控物和校准品：
	可提供原厂的质控品和校准品注册证。

	17
	中文操作软件
	结果报告软件给出仪器状态报警，结果分析及病理分析报警等信息。


第一包：全自动血细胞分析仪   1台     李老师   13814017705
