仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20160708

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包   高性能计算集群刀片         一批

第2包   超低温冰箱                 4台

第3包   机房精密空调               5台

第4包   液晶显示器、台式主机       一批

第5包   体视显微镜                 2台

第6包   倒置荧光显微镜             1台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年06月18日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2016年07月08日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2016年06月18日

第1包   高性能计算集群刀片参数要求

联系人：戴老师15996359908

| 设备名称 | 指标项 | 招标参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 计算节点机箱 | 总体要求 | 知名品牌，拥有自主知识产权 |
|  |  | 所有刀片服务器和刀片中心，采用无源背板设计 |
|  | 数量 | 2套 |
|  | ★机箱高度 | 19英寸标准机架式，机箱高度≤5U |
|  | 刀片规格 | 一个刀片机箱支持≥10片全高/全宽刀片服务器 |
|  | 以太网交换模块 | 配置≥1个千兆网络交换模块（每个交换模块对外提供6个RJ45千兆接口+2个SFP+万兆接口） 采用万兆直通网络，配置10个双口万兆直通模块（含光模块） |
|  | ★高速交换网络 | 可支持≥10个56Gbps的FDR Infiniband接口；支持每个端口56Gb/s全线速连接需求 |
|  | ★管理模块 | 配置1个热插拔管理模块，内置简体中文的管理系统，可实现远程虚拟介质、KVM OVER IP、刀片状态、故障定位、开关机等全方位管理控制监视功能；支持冗余化设计 |
|  | 电源 | 配置 4个具有负载均衡和故障切换功能的热插拔2000W交流电源模块，可提供N+1或N+M冗余电源配置 |
|  | 风扇 | 配置5个带线性预补偿功能的智能冗余风扇 |
|  | ★服务 | 提供3年7*24h原厂免费上门服务，投标时提供原厂授权 |
| CPU计算节点 | 数量 | 20片 |
|  | ★安装方式 | 全高刀片式服务器，与刀片机箱同一品牌 |
|  | ★CPU | 2颗64位Intel Xeon E5-2630v3 2.4G 20M 8C CPU |
|  | ★内存 | ≥64GB ECC 内存，提供≥16个内存插槽扩展 |
|  | 硬盘 | ≥1*300GB SAS热插拔硬盘，支持raid0、1、10 |
|  | 网络 | ≥2个千兆以太网口，支持虚拟化和IO加速 |
|  | 操作系统 | 支持windows server 2008、redhat enterprise linux 等主流操作系统 |
|  | ★服务 | 提供3年7*24h原厂免费上门服务，投标时提供原厂授权 |

第2包：超低温冰箱4台参数要求

联系人：周老师025-86868317

- 内部容积：不小于 682升

- 2英寸冻存盒的存放数量：不少于 500 个

- 原产地：美国

- *压缩机:2台1HP国际知名品牌工业级高效压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃

- *新型制冷系统：钎焊板式热交换器具有更高效的传热性能;感应钎焊工艺可减少制冷剂泄漏等风险，提高设备的可靠性。

- 工作温度:-50℃∽-86℃

- 工作电压:208-240V宽工作电压范围,可不同冰箱实现延时启动

- Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行

- *两种制冷模式选择,节能模式可提供极佳的温度控制并可节省高达15%的能耗（与高性能模式相比）

- *标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能

- *箱体结构：粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢涂层内壁，便于清洗耐腐蚀；可调节高度的不锈钢搁板,最大承重达205磅

- *工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性，

- *创新聚苯乙烯保温内门设计，标配嵌入式磁铁门闩；标配五扇内门，减少冷气丢失

- 外部尺寸(mm)（ H x D x W）：1980 x 960 x 970 mm (78.0 x 37.6 x 38.0 in.)

- *具有良好的保温性能，断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于237 分钟

- *压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 28 分钟

- *创新保温结构设计：超薄真空绝热板结合环保、水压泡沫绝热材料，明显提高保温性能及存储密度

- *整机10个温度探头，实时测量箱体内部及各主要制冷部件温度，全方位监控冰箱运行状态，一旦发生运行故障，可快速做出原因判断。

- *创新四点七层电加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保最佳密封保温效果

- *创新全触摸屏用户界面,可监控冰箱的运行、温度及报警情况，还可访问设置和运行参数

- *内置 USB 端口，可将冰箱事件日志报告下载至便携式硬盘，还可实现冰箱间设置信息复制

- *内置数据存储系统，可存储长达15 年的温度和事件记录数据并可随时通过USB接口下载

- *符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性

- *可选密码感应门禁系统：冰箱可自动记录开门的人员、时间以及箱门处于打开状态的持续时间，增强安全性，便于管理

- *标配1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器

- *远程监控报警接口：标配RS485,4-20 毫安输出端口及dry Contact远程报警接口

- *温度探头位于温度最高的冰箱底部，确保腔体内所有样品都能达到设定温度

- *超大冷凝器，面积为305X457mm， 确保最佳降温效果

- *标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能

- *标配的专利式真空减压口设计，方便箱门快速再次开启

- 重型脚轮，方便移动和固定冰箱

- 冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行安静

- 后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时

- 可以选配液态CO2和液氮后备制冷系统，可在断电和冰箱故障时启动，使样品保持-60℃以下低温

- 可选配6英寸(15.2cm)图表温度记录仪，连续记录七天温度，符合验证和法规要求

- *符合多项权威认证：cULus、CE 认证、ISO认证、CFG

# 第3包：精密空调招标技术规格及要求

联系人：潘老师 025-86869303

本次招标机房精密空调工程根据机房设备对环境的要求，机房建设标准为：按照A类机房的标准进行设计施工机房设备的选型、设计和施工要达到恒温、恒湿粉尘等作用。

- （一）精密空调的配置

需要使用机房精密空调机房（约170平方米），根据热荷计算，和综合考虑可靠性。

机房采用精密空调机型，机组的总制冷量要求:回风温度在+24℃，相对湿度在50%时，单台冷量须≥5kW，数量为5台。

- （二） 技术要求

1、电气性能

（1）机房专用空调机组的的电气性须能符合IEC标准

（2）供电电力须达到的要求： 380Vac,3ph,50hz.供电电压380V ±10%

2、控制精度和范围

温度控制范围和精度须达到： 15℃  30℃±1℃

湿度控制范围和精度须达到：35%80%±5%

3、温度、湿度控制性能

（1) 机房专用空调须具有自动调节室内温、湿度，须具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

（2）温、湿度波动超限须能发出声光报警信号

4、机组性能

（1) 须达到采用风冷的冷却方式。

（2) 单台机组的循环风量：

- （3）须具有高效节能性，机组应具有较高的能效比：

- 选用的精密空调的压缩机能效比须≥4.4（全冷量÷压缩机输入功率）

（4）机房精密空调加湿量须≥8（kg/h），要求加湿量及进水量均有电脑控制，确保高效性。

（5）电加热须采用加热时无异味的不锈钢绕片式加热方式

（6 )须采用中高效空气过滤器，并具有聚尘率高，可反复清洗使用和更换方便的特点。

（7)微处理控制器要求。

须具有操作简单，能直观显示温湿度

须具有过工作状态显示。

须具有工作压力显示

须具有累计工作时间显示

须具有报警显示

须具有密码保护功能，防止非法进入

（13)须具有随机延时启动功能，避免空调同时启动时对电网造成冲击：

（14)须提供通讯卡，通讯卡需带标准232/485通讯接口，须提供免费的通讯协议，支持第三方的监控软件。

- 5、机械性能

（1）外观工艺：

a须具有质量轻结构强度高的特点。

b须具有良好的保温、隔音和密封效果。

（2）须具有安装维护方便的特点

a压缩机、加湿器、控制系统及安装保护装置均须具有与气流隔绝的独立空间

b须具有在机组运行过程中对机组进行维护的特点。

- （三）、室内外机安装要求

1、室内机安装

（1）房间整体通风顺畅，送风、回风无障碍。

（2）安装位置综合考虑，结合上下水、液管、汽管连接。

（3）室内机组安装在独立的基架上，机组与基架间应设防震胶垫。室内机放置须考虑结构的承重

2、室外机安装

（1）室外机安装采用钢架支撑。

（2）室外机底座需采用减震方式，减少机组运行时产生的震动与噪音。

- 3、安装调试

本项目空调设备须由原厂工程技术人员完成安装调试工作。

- 四、其他要求

1、投标人所提供的所有设备必须是全新产品。

2、投标人必须提供设备的制造厂家出具的加盖制造厂商公章的有效授权书原件

3、投标人必须提供设备的制造厂家出具的加盖制造厂商公章的原厂质保承诺函原件

4、投标人必须提供制造厂家的ISO质量体系认证复印件，复印件上需加盖制造厂商的公章。

5、投标产品品牌的业绩（不少于3家）。

第4包   液晶显示器、台式主机一批参数要求

联系人：刘老师13813822004

80台主机：I3-6100及以上/4G(DDR3 1600)及以上/H110及以上/500G（7200转）及以上网络软保护支持网络同传和远程启动/USB键鼠

40台显示器：19寸及以上 分辨率大于等于1600*900,60HZ

第5包：体视显微镜（2台）参数要求

联系人：赵老师15195885975

*1、显微镜一：变焦系统，变焦比≥12：1，在10X目镜下，1X物镜下放大倍数范围可达6.3X-80X;

显微镜二：变焦系统，变焦比≥8：1，在10X目镜下，1X物镜下放大倍数范围可达10-80X;

2、10倍目镜，双目屈光度可独立，调节视场数为≥22mm

3、观察镜筒：可倾斜目镜筒，可在0° 到 30°之间连续调节。

4、宽视野1倍平场复消色物镜，数值孔径：≥0.1 工作距离：≥70mm；

*5、底座：超薄型LED透射光源底座，具有OCC高分辨斜照明装置，底座前端具有微调焦机构；

6、原装进口加热装置（TOKAI HIT）。

（*号参数为重要参数，不可偏离）

第6包：倒置荧光显微镜参数要求

联系人：张老师13813853334

★1、科研级主机，要求必须为除电动型号外最高型号，无限远光学系统，齐焦距离≥60mm， 12V100W透射照明，观察方法为微分干涉DIC、相差PH、明场和荧光；

2、瞳孔距离25度倾角双目镜筒，10X/22mm目镜，、双目屈光度均独立可调, 人机学机械载物台，黑色硬铝防蚀涂层，载物台表面经超硬防滑处理，确保经久耐用；

3、超长工作距离系统聚光器，65mm的工作距离满足培养瓶、培养皿、多孔板等镜下的直接观察，霍夫曼模块和物镜一一对应，方便转换和光路的切换，起偏器、减光片、隔热片，日光平衡片、绿色滤光片齐备；

4、预定中心荧光附件，2000小时长寿命汞灯照明，荧光转盘包含消杂光系统“S/N”，有效改善荧光信噪比，配备DAPI、FITC、TRITC高品质带通型荧光滤色块。

★5、超级荧光半复物镜，要求微分干涉棱镜和物镜一一对应，要求可同时观测相差和荧光，物镜无相差环设计，不影响荧光效果，相差环外置可观察相差效果；

4X F  N.A≥0.13, W.D≥16.4 mm

10XA   N.A≥0.30, W.D≥15.2mm,

20XC   N.A≥0.45, W.D≥8.2mm

40XC   N.A≥0.60, W.D≥3.6mm,

★6、专业成像系统：科研级SCOMS相机，1.7英寸版面，≥1600万真实像素，12bit，曝光时间：1/1000-60S，Full-pixel 4908×3264 pixel (max 6fps) / 1636×1088 (max 45fps)

7、配套电脑：DELL计算机工作站 (酷睿2双核处理器，8G内存，500G硬盘，20寸高清显示器/DVD+RW/WIN7 Professional)

8、技术参数(★为需实质性响应参数)