仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20151214

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包   多功能酶标仪               1台

第2包   凝胶成像系统               1套

电泳免疫转印系统           1套

第3包   超微量生物检测仪           1+1套

第4包   生物安全柜               1台

第5包   化学发光成像系统          1套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年12月2日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年12月14日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2015年12月02日

第一包  多功能酶标仪性能参数

联系人：孙老师   13813896174

1、波长范围 ：190-850nm，覆盖紫外和可见光范围，具备光谱扫描

2、波长选择器：可调节光栅

3、光路：具有8个独立检测通道和8个独立检测器

4、波长带宽：≦2.0nm

5、波长重现性：±0.2nm

6、吸光度量范围：0-4.0OD

7、光度测定分辨率：0.001OD

8、测读精确度(微孔板) ：＜±0.006OD/±1.0%/0-2.0OD

9、振荡与温控：具有振荡功能，温度范围：室温+4℃---45℃；

第二包-1  凝胶成像仪性能参数

联系人：孙老师 13813896174

1．使用范围：设备可用于普通核酸蛋白凝胶成像，样品定量分析，条带检测，分子量测算，条带浓度测算，相对含量百分数分析，绝对浓度、密度计算，微卫星DNA分析，RFLP和DNA指纹分析等功能。

2. 完全自动控制，成像、分析、报告一键完成，杜绝人为干扰；分析结果无法更改，采信度高。

3. 具有暗背景校正，杜绝背景噪声干扰。

4. 平场校正技术，杜绝样品变形及明暗差异。

5. 图像分辨率无限可调，不出现马赛克。

6. 全套紫外切胶设备。

第二包-2电泳免疫印迹系统参数要求

联系人：张老师15895992762

数量：电源2套，小型垂直电泳系统2套，湿转印系统3套，半干转印系统1套

技术参数：

小型垂直电泳系统：

1、胶数量：1-4块

2、预制胶：Ready Gel 预制胶

3、手灌胶：用Mini-PROTEAN长玻板制胶

4、胶大小（W×L）：预制胶：8.6×6.8cm，手灌胶：8.3×7.3cm

5、四块胶缓冲液总体积：1000ml

6、典型SDS-PAGE胶运行时间：35-45min（恒压200V）

湿转印系统：

1、最大凝胶尺寸（W×L）：10×7.5cm

2、缓冲液要求450ml

3、凝胶容量：2块Mini-PROTEAN手灌胶/2块Mini-PROTEAN TGX预制胶/2块Ready Gel 预制胶

基础型电源：

1、输出范围（可编程）：电压：10-300V；电流：4-400mA；功率：75W

2、输出类型（带自动跨接）：恒压或恒流

3、定时器：1-999min

4、暂停继续功能：有

5、断电后自动恢复：有

6、安全性能：空载监测；荷载突变监测；过载/短路监测；过压保护

7、可叠放：可以

8、输出插孔数目：4对并联

9、安全标准：EN-61010，CE

高电流电源：

1、输出范围（可编程）：电压：2-250V；电流：0.01-3 A；功率：1-300W

2、输出类型（带自动跨接）：恒压、恒流或恒功率

3、定时器：1 min -99 hr 59 min

4、暂停继续功能：有

5、断电后自动恢复：有

6、安全性能：空载监测；荷载突变监测；过载/短路监测；过压保护；地面漏电保护

售后：质保起码一年，维修24小时响应

第三包-1  超微量生物检测仪性能参数

联系人：孙*   13813896174

- 可用于微量测定DNA、RNA和蛋白质等，仪器的读数稳定、精确。

- 波长范围: 190-840nm；

- 波长精度: 1nm；

- 分辨率: <1.8 nm (FWHM at Hg 253.7 nm)；

- 其它: 1mm光程长度（可自动调整到0.05mm）；

- 检测下限：2ng/l（dsDNA）；

- 吸光率精确度：0.002 absorbance (1mm光程)；

- 吸光率准确性：2%(at 0.76 at 257 nm)；

吸光率范围：0.02-300 (相当于10mm光程)； 
第三包-2  超微量生物检测仪性能参数

联系人：张老师 15895992762

技术参数：

1、波长范围: 190-840nm；

2、波长精度: ±1nm；

3、*利用专利的液面张力技术，保证测定值的重复性及准确性；

4 、*无需任何耗材，操作简单方便；

5、*仪器需配置电脑进行数据的专业软件分析与存储；

6、*样品基座为303 不锈钢材料与光纤组成

7、*光程长度可根据浓度值自动从1mm调整到0.05mm；

8、*检测浓度范围：2ng/μl-15000ng/μl（dsDNA）；

9、光吸收准确度：2%(at 0.76 at 257nm)

10、最小样品体积：0.5ul

11、光源：氙闪灯

12、检测器类型：2048CCD阵列

13、光谱分辨率：≤1.8nm(FWHM at Hg253.7nm)

14、光吸收精度：0.002(1mm光路径)

15、核酸检测周期：< 5s；

售后：质保起码一年，维修24小时响应

第四包  生物安全柜

联系人：孙老师 13813896174

- 原装进口，4英寸内宽单人操作台，一体成型不锈钢内壁操作空间

- 符合NSF/ANSI 49 A2标准

- 带节能模式，前窗关闭时可将风机转速降低，确保未使用状态工作环境无菌，同时延长过滤器和风机使用寿命

- 具有负压保护的预留孔，可提供较大电源仪器电缆通过或传输管线

- 低噪音

第五包  化学发光成像系统技术参数

联系人：孙老师 13813896174

- 用于ECL等化学发光成像，替代传统暗房

- 高分辨率低照度数码制冷相机

- 冷却温度: 低于环境温度65℃（绝对温度-40℃，动态实时显示CCD制冷温度）

- 感光效率: CCD芯片光电转换效率：High QE: ≥78%

- 暗电流: <0.001 e-/pixel/sec. @ -35ºC

- 读出燥声: 5.5e- RMS at 12 MHz

- 有效像数: 2750×2200

- 像数密度 : 16 bit （0 - 65535色）

- 像数尺寸 : 4.54um×4.54um

- 像素合并: 1×1，2×2，3×3，4×4，5X5

- 分辨率: >600万像素

- 动态范围: ﹥4.0个数量级

- 电动镜头,可通过计算机对焦距的电动调整

- 变 焦,可兼容拍摄样品厚度0.01mm~10cm

- 照明模式: 透射白光，反射白光

- 激发光源: 透射：LED白光板; 双侧反射：反射白光灯（冷光）