仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20180403
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  化学发光凝胶成像系统               1套
第2包  细胞培养箱                         2台
第3包  化学发光图像分析系统               1套
第4包  通风系统过滤器                     1批

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如免税请用美元报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2018年03月12日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2018年04月03日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

南京医科大学资产和产业管理处

                                     2018年03月12日   

第1包  化学发光凝胶成像分析1套参数要求

联系人：陈老师025-86867148
	1
	功能：可进行Chemiluminescence (化学发光检测），Fluorescence （荧光检测），Colorimetric detection (光密度成像)，Gel documentation (凝胶成像)，蛋白免染成像。

	2
	工作条件：


1.1 电源：220/240V, 50-60Hz

1.2 操作温度：室温

	3
	性能指标：
1.3 CCD检测器：蓝光增强型CCD检测器，分辨率：≥4M像素。
1.4 *CCD温度：绝对-30℃，相对-50℃。
1.5 CCD制冷方式：peltier（芯片制冷）。
1.6 CCD暗电流：≤0.001 e/p/s，CCD读出噪音：≤4.5 e-rms，信噪比：≥75dB。
1.7 16 bit输出，65,536 级灰度，动态范围：≥4OD。
1.8 425nm处量子转化效率（Q/E）：≥55％，绝对Q/E峰值：≥63%。
1.9 全自动变焦镜头：光圈f值≤1.2，凝胶图像的聚焦和光圈的调整可通过软件和面板进行双重控制。
1.10 *最大样品面积：26×35 cm，紫外透射面积：19.4×26 cm。
1.11 
制备型UV灯模式和抽屉式灯箱方便进行切胶操作。
1.12 *硬件平场校正：专利的平场校正功能，使用平场校正滤光片及校正板辅助软件校正，保证成像时的背景均一，图像背景各部位的误差<5％。
1.13 *具有免染技术：不需要对蛋白凝胶进行染色、脱色，可直接在5分钟内对凝胶进行成像，成像效果与考染相当。

	4
	软件功能：
1.14 *中/英文软件，无安装次数限制，免费升级；同时具备采集图像，及数据处理功能。
1.15 全自动专业成像及分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出。
1.16 软件可自动检测泳道和条带，并自动进行分子量和浓度的分析，分析结果可输出Excel或数据库格式，图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg。
1.17 *可选DPI输出，300、600及自定义DPI，满足所有期刊对图片质量要求。
1.18 *软件可输出脉冲网格式数据，以便使用脉冲网软件进行分析。
1.19 报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等。

	5
	免费质保2年以上
到货期：合同签定后4个月内


第2包  细胞培养箱2台参数要求

联系人：张老师13813853334
一、基本概况：
1.1  设备名称：直热式二氧化碳培养箱（标准配置）
1.2  数    量：贰台
二、技术要求：
2.1  工作环境温度： 5～40℃；

2.2  工作环境湿度： 20～80%；

2.3  电源:  220V±10% ，50 Hz±1；
★2.4  工作体积：≥180升
2.5  标配搁板数目/最多可选装搁板数：4块/17块
2.6   温度控制范围：高于室温5℃～50℃
2.7  温度控制精度：±0.1℃
2.8  温度均一性: ±0.3℃(在37℃下)
2.9  温度跟踪报警：有
2.10  温度显示：绿色LED
2.11  保温方式：直热
2.12  二氧化碳控制范围：0～20%
2.13  二氧化碳控制精度：±0.1%
2.14  二氧化碳跟踪报警：有
2.15  二氧化碳浓度恢复：3分钟内达到5±0.2%
2.16  二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器。
★2.17  HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次。
2.18  具有程序自检功能
2.19  显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度和氧气浓度
2.20  断电自动启动：有
★2.21  具有140摄氏度干热灭菌程序，可进行培养箱除菌。程序运行时间小于3小时，包括降温过程小于12小时。
2.22  可选配8扇小内门
第3包  化学发光图像分析系统1套参数要求

联系人：郭老师18663630327
备注：*星号部分不接受负偏离
1. *摄像头：美国原装高分辨率低照度数码制冷CCD；必需提供进口CCD厂家资料证明;
2. 半导体制冷；冷却温度：低于环境温度65℃（绝对温度-40℃，动态实时显示CCD制冷温度）
3. 感光效率：CCD芯片光电转换效率：High QE：＞75%
4. 暗电流：小于0.001e-/piel/sec.@-35℃
5. 有效像素：2750*2200  16bit（65536色）
6. 像素尺寸：4.54um*4.54um；像素合并：1*1、2*2、3*3、4*4、5*5
7. 分辨率：605万像素
8. 动态范围：＞4.6个数量级
9. *电动镜头：F/0.8，高清晰大口径高通透镜头，可通过计算机对焦距的电动调整; 拍摄样品厚度范围0.1mm-10cm;
10.*江苏省内高校用户不少于100位，南京市内有固定的专业售后技术团队；
第4包  通风系统过滤器参数要求
联系人：夏老师，15895889107

一、供应商资质
1、具有法人资格、注册资金不低于100万元。
2、投标商必须是生产制造厂家。
3、具有国家对该行业供应商要求的各类有效证件，包括企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证，必须为一般纳税人二、过滤器采购数量和要求
	名称
	规格型号
	预估用量（个）

	初效板式过滤器
	290*290*45-G4-铝框
	84

	
	290*492*45-G4-铝框
	116

	
	290*595*45-G4-铝框
	432

	
	492*595*45-G4-铝框
	304

	
	492*492*45-G4-铝框
	45

	
	595*595*45-G4-铝框
	300

	中效袋式过滤器
	290*290*500-20GI-F8-3P
	65

	
	290*492*500-20GI-F8-3P
	90

	
	290*595*500-20GI-F8-3P
	320

	
	492*595*500-20GI-F8-5P
	230

	
	492*492*500-20GI-F8-5P
	24

	
	595*595*500-20GI-F8-6P
	230

	高效过滤器
	484*484*220（H14） 
	320

	
	320*320*220（H14） 
	180


三、招标方式 
    各型号过滤器采用单价竞标的方式，采购数量为全年预估量，上下浮动在10%以内。
四、供货及付款方式
根据生产需要，按需定购，分批供应，定货后二周内到货安装
2

