 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20170223
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   液相色谱仪                1台
第2包   离子色谱仪                1台
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2017年01月17日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2017年02月23日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2017年01月17日   

第1包　液相色谱仪参数要求

联系人：朱老师025-86868392
1. 四元泵：

★1.1四元梯度泵，内置4通道在线真空脱气机，串联双柱塞往复泵，具有自动

     连续可变冲程技术，具备主动柱塞杆密封垫清洗功能。
1.2泵耐压：≥ 600 bar，延迟体积：≤ 900 (l，压力脉动：≤ 2%振幅。 

1.3流速范围：0.001 ~ 10.000 mL/min，增量0.001 mL/min。

1.4流量准确度：±1.0%，流量精密度：RSD ≤ 0.07%。

1.5梯度混合精密度：RSD ≤ 0.2%，梯度混合范围：0 ~ 100%。

1.6溶剂种类：4种，最大可做4元梯度。
1.7具备自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况功能。

1.8具备自动压力补偿功能。

2. 高效自动进样器：

2.1进样器耐压：≥ 600 bar。

2.2进样盘位数：≥ 100位。

2.3进样范围：0.1 (l ~ 100 (l，可扩展至1500 (l，增量0.1 (l。

2.4进样方式：单阀进样，计量泵控制进样体积，进样器流路始终处在高压中，进样结束后流动相自动冲洗进样针。
2.5进样体积准确度：RSD ≤ 1%；进样体积精密度：RSD ≤ 0.25%。

★2.6交叉污染率RSD ≤ 0.004%（提供相关验证报告）。

2.7具备在线稀释和在线衍生功能。（在线稀释标准曲线线性相关性r ≥ 0.999）
3. 柱温箱：

3.1温控范围：室温以下10℃ ~ 90℃。

3.2温控稳定度：±0.15℃。
3.3控温方式：采用帕尔贴元件加热或冷却，具有两个独立的控温模块，可同

   时将两支色谱柱设定在不同的温度下。

3.4柱容量：可同时容纳至少3根30cm长的色谱柱。

3.5内置可控温柱切换阀接口。

3.6安全性能：内置温度，湿度，气体，液体等传感器，可在线监测漏液情况并及时报警。

4. DAD（二极管阵列检测器）：

4.1二极管原件数目：1024对。
4.2光源：氘灯和钨灯，光源具有温度监控功能。

4.3波长范围：190 ~ 950 nm，波长准确度: ±1 nm，氘灯进行自动校准。

4.4狭缝宽度编程可调，具备1，2，4，8，16 nm五档狭缝宽度。
★4.5数据采集频率：80 Hz，可同时采集及存储的信号通道：8个。

4.6基线噪音：≤ 0.6×10-5AU，基线漂移：≤ 0.9×10-3AU/h，动态线性范围：≥ 

   2.0 AU（湿池检测，提供相关验证报告）。

4.7流通池参数：容积：1.7 (l，光程：6 mm，最大耐压：400 bar。

4.8光路系统控温，电子温度控制，所有光学元件均置于精密的温度控制，补偿

   外界温湿度变化，避免温湿度波动引起的基线抖动。

4.9具备光谱软件。
5.数据系统：

5.1采用原版最新版本色谱工作站软件，可兼容Windows XP和windows Vista，

   可控制仪器所有参数和运行，自动进行序列样品分析，实时显示色谱图，绘

   制标准曲线，自动积分并提供报告结果，结果数据和图谱可使用PDF，EXCEL

   等格式进行输出。

★5.2提供网络版软件，软件具有后台管理功能，通过服务器可以同时控制多台

     仪器的数据汇总和数据处理。具有仪器相关数据与运行状况溯源功能。
5.3具有早期维护预警功能，提供消耗元件累积使用情况，并可以将这些信息用 

   图形直观地显示。
5.4采用多级登陆和权限管理，保证实验数据的原始性，可追溯性和方法的安全。

6.其他配置：

6.1最新型号品牌电脑和激光打印机，电脑带刻录功能，打印机可自动双面打印。

6.2低噪音UPS一台（电池续航时间不少于1小时）。

6.3色谱柱：原装进口C30色谱柱2根（其中：15cm×4.6mm×3.5µm，25cm×4.6mm×5µm 各1根），原装进口C30保护预柱1根（2cm×4.0mm×3.5µm），对应柱芯1包，原装进口Si60色谱柱2根（其中：15cm×4.6mm×3.5µm，25cm×4.6mm×5µm 各1根），原装进口Si60保护预柱1根（2cm×4.0mm×3.5µm），对应柱芯1包，原装进口主动入口阀阀芯10个。

6.4进样瓶：原装进口进样瓶2 ml棕色500个（带有十字切口垫片的进样瓶盖）。

6.5溶剂瓶：1L溶剂瓶4个（无色，棕色各2个）。

6.6四孔溶剂瓶塞4个。

7.售后服务：
7.1整机保修3年，保修期过后，上门维修只收取材料费。

7.2南京有办事处或常驻维修工程师，售后服务响应时间不超过2小时，安排上门维修时间不超过48小时。

7.3厂家负责在用户单位安装，调试，并进行相关培训，并允许用户安排至少2名相关实验人员到厂家指定的培训地点进行集中培训。

7.4厂家负责帮助用户做仪器的3Q认证。

7.5售后服务体系通过ISO9001认证，需提供证书复印件。

第２包　离子色谱仪参数要求

联系人 朱老师025-86868392
1. 泵：

1.1串联双柱塞杆，内置淋洗液和样品脱气装置，泵压力范围：≤35 bar，压力波

   动：≤ 1%。 

★1.2流速范围：0.001 ~ 10.000 mL/min，增量0.001 mL/min。（提供原厂彩页或说明书证明）
1.3流量准确度：<0.1%，流量精密度：<0.1%。

1.4密封圈清洗功能：独立的在线密封圈清洗室系统，可升级密封圈自动清洗系

   统，与分析同步进行，减少密封圈的磨损，延长泵的维护周期。

1.5自动安全关机功能：压力超过上下限时自动关机。

2. 自动进样器：

2.1样品位大于50位，具有清洗位，每个样杯容量≥10mL。

2.2样品瓶带有样品瓶盖，自动进样器带有样品盘保护罩。
3. 柱温箱：

3.1温控范围：室温 ~ 60℃。

3.2温控稳定度：<0.05℃。

4. 电导检测器：
4.1 类型：微处理器控制的数字式信号处理。
4.2全量程输出范围：0-15000μS。

★4.3 分辨率：≤0.005nS/cm。

4.4电导池控温范围：+5℃ ~ 60℃。

★4.5温度稳定性：≤0.001℃。（提供原厂彩页或说明书证明）
★4.6池体积：≤0.8μL。（提供原厂彩页或说明书证明）
4.7噪音：≤0.2ns。
4.8线性偏差<0.1%。

5. 抑制器：
5.1 电解膜抑制器或连续再生抑制器，最大耐压≥2.5MPa，抑制容量无限。

5.2 抑制器免费保修期10年或提供相同抑制器4个。

6.数据系统：

6.1采用原版最新版本色谱工作站软件，可兼容Windows XP和windows Vista，

   可控制仪器所有参数和运行，自动进行序列样品分析，实时显示色谱图，绘

   制标准曲线，自动积分并提供报告结果，结果数据和图谱可使用PDF，EXCEL

   等格式进行输出。

6.2具有早期维护预警功能，提供消耗元件累积使用情况，并可以将这些信息用 

   图形直观地显示。

6.3软件具有中文版本。

7. 其他功能：

★需要提供7.1或7.2中任一个特色技术
7.1 自动淋洗液发生或配置：

7.1.1产生方式：利用在线电解产生的H+或OH-生成酸性或碱性淋洗液，可有效避免空气影响，杜绝母液的变化对淋洗液产生影响。

★7.1.2梯度产生：高压梯度，梯度产生在泵后高压区，有效避免由于压力过低产生气泡的问题。
7.1.3梯度精度：0.2%，梯度准确度0.15%。
★7.1.4整套淋洗液发生装置采用内置方式且由原厂软件完全控制。

★7.1.5配置原装KOH试剂盒3个，在线阴离子俘获柱3根。
7.2 英蓝在线前处理技术：

7.2.1采用英蓝超滤渗析技术：
7.2.1.1超滤池池体积240ul；渗析池池体积240ul。
7.2.1.2 超滤膜孔径：0.2µm；渗析膜孔径：0.2µm。

7.2.1.3 耐溶剂性能：水、乙醇。
7.2.1.4 一张超滤膜可以处理200 ~250个样品；一张渗析膜可以处理200 ~250个样品。
★7.2.1.5 配置可测量10000个样品的原装超滤膜。配置可测量3000个样品的原装渗析膜。

7.2.2 单标多点和逻辑稀释技术：
7.2.2.1进样体积完全由软件控制，能够根据进样量直接自动算出待测样品浓度；

7.2.2.2采用顶压式活塞，精密数字定量管，内置智能芯片，进样精度可达0.0002ml；

7.2.2.3可实现只需要配置一个高浓度标样，就可以实现低浓度样品的校正；

7.2.2.4整个稀释过程完全由软件控制，自动判别二次稀释范围，无需手工干预；

★7.2.2.5采用四通稀释技术，可实现自动无死体积排液、自动清洗管路、自动填充、大体积转移液体等功能，完全排除气泡的干扰；

7.2.2.6稀释分辨率：1/10,000（万分之一）。
8.其他配置：

8.1最新型号品牌电脑和激光打印机，CPU酷睿双核2G以上，内存4GB及以上， 

   1TB硬盘以上，DVD-RW刻录，21吋液晶显示，正版操作系统。打印机可自

   动双面打印。

★8.2低噪音UPS一台（美国山特正品，电池续航时间不少于1小时）。

8.3色谱柱：原厂生产的高效高容量阴离子分离柱及保护柱 1套，色谱柱须采用聚合物填料，耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，柱交换量不小于220 μeq/根，耐受2 mL/min及以上的流速。

★8.4预留可拓展的检测器模块位置或通信接口。可拓展连接电化学检测器，安培检测器等其他检测器。

8.5溶剂瓶和样品瓶：原装1L溶剂瓶4个，样品瓶200个。

9.售后服务：
9.1整机保修3年，保修期过后，上门维修只收取材料费。

9.2南京有办事处或常驻维修工程师，售后服务响应时间不超过2小时，安排上门维修时间不超过48小时。

9.3厂家负责在用户单位安装，调试，并进行相关培训，并允许用户安排至少3名相关实验人员到厂家指定的培训地点进行集中培训。

9.4厂家负责帮助用户做仪器的3Q认证。

