 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20161215-1
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   医疗器械                    1批
第2包   复苏等模型                  1批
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年12月06日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2016年12月15日下午15：00时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2016年12月06日   

第1包   医疗器械1批参数要求

联系人：吴老师86869173

	器材
	数量
	规格
	参数

	简易呼吸球囊
	4套
	　
	成人

	电动洗胃机
	3台
	　
	技术规格：
★1.1结构：采用国际技术，以无油蠕动泵为动力，无堵塞开放式结构，无需过滤网，有效防止洗胃过程带来危险。
1.2压力反馈控制系统，强力换向防堵结构，机器无堵塞、卡死现象。
1.3压力、液量双重安全保护，确保患者安全，有效提高救治效率。
★1.4本机采用微电脑控制，全中文液晶显示。
二、主要功能：
2.1洗胃：进液和出液异步进行，先出液后进液。
2.2清零：可对洗胃次数进行清零。
2.3复位：可恢复至初始状态。
2.4停止：按此键停机。
三、主要性能参数：
3.1进、出液量：机器进液量在320ml～350ml之间；出液量在375ml～450ml之间。
3.2流量 ：≥2000ml/min；
3.3洗胃压力：进压≤0.05MPa；出压≥-0.05Mpa；
3.4噪音：≤65dB；
3.5输入功率：≤100VA

	转运呼吸机
	2台
	　
	
用途：车载及院内转运急救设备。
适用范围：成人、儿童。工作条件：-18至50℃压力气源为动力型呼吸机
气动/气控，无须任何电池支持，手动/自动功能兼容互换
具有呼吸机、面罩供氧、气动吸引器三合一功能。随时可施行手动通气，并在自动通气模式下，可进行手动介入给气治疗。有吸引器功能。
可调呼吸频率12～25BPM可调潮气量200～1200ML
具有气道压力报警，具有自动开启/关闭报警
工作方式：压力限制、时间切换、容量控制。
通气模式：A/C，CPAP/PEEP，自主呼吸、按需呼吸、控制呼吸。
呼吸频率和潮气量可精确连动6档位可调。
手动流量范围：依照自动档设置。呼吸控制器重量：小于等于270g
配置 ：呼吸机机头，面罩供氧，装置减压阀，供氧管，2L D型氧气瓶各一套

	喉镜
	2套
	　
	功能：主要用于咽喉麻醉或抢救窒息
2.12.2  全钢喉镜片采用进口医用钛合钢制成
2.12.3  叶片轻使操作更轻松
2.12.4  超强的硬度使叶片更耐用
2.12.5  先进的设计、美观的外表

	可视喉镜
	3套
	　
	成人

	三角巾
	50条
	　
	　

	气压止血带
	2套
	　
	 技术参数：
压力设定范围0～100Kpa 压力稳定精度±3Kpa
时间设定范围0～120min 初始充气时间≤60s
性能特点：
双路具有独立调控输出，可以同时使用两组，互不干扰
ABS外壳，结构小巧，操作简单，易学易用
可调节立式支架，多种选用件:声音报警
连接简单，可靠;螺纹通用接口，便于医生在紧急情况下快速放气
高规格硬件，核心零配件全部采用美国产品
术中可随时增减设定值;可同时为不同肢体进行止血
手术剩余时间10分钟、5分钟、1分钟时声音报警提示
自检功能：
每次充放气自主步进式检测程序是否正确;
自主检测管路是否漏气
保险功能：
工作时间到自动阶梯放气，防止患者心脑突然缺血
工作压力超过70Kpa，声音报警
电 源：
在突然断电情况下能始终保持压力
报警功能
声音报警:手术剩余时间10分5分1分时报警，提醒操作员
充放气功能：
快速充气:防止动脉闭塞前，血液充盈动脉
放 气:
A.以３Kpa为梯度的脉动式释放机制
B.手动瞬间放气
计时器：
手术工作压力;手术剩余时间；手术累计时间
记忆功能：
将上次手术使用参数自动记忆，以供下次参照，在该基础上设定，可节省设定时间


 * 原装进口、  自动体外除颤、手动体外除颤

     1，  双向波除颤技术

     2，１５０焦耳标称能量水平常规, 输出能量大于等于 1焦耳的一系列能量，最高 200焦耳;

     3，可测量胸壁阻抗并根据病人个体化的物理化的条件发出低能量电击

     4，充电到最高能量时间小于5秒

     5，彩色显示器屏幕≥6英寸，3通道显示波形

     6，自动体外除颤(AED)模式：中文语音与/或文字提示 

     7，具有电极板接触指示器

     8，可用于院内及各种院外的恶劣环境中

     手提便携，结构紧凑，结实耐用

	   除颤仪主机和除颤手柄（包括成人、儿童），及所有导联线。

	CR治疗车
	4套
	　
	I带轴

	组合夹板
	6套
	　
	　

	一次性医用喉罩
	4套
	　
	 1. 产品由套囊、喉罩插管、指示球囊、充气管、机器端接头和充气阀组成。主要性能：外观：色泽均匀，无伤痕、裂纹、变形、飞边等缺陷。套囊充气后壁应光滑，无疝凸现象。喉罩应无漏气现象。耐压性：套囊内充满气体，能承受5KPa的压力持续15s不破裂。产品无菌加强型 1 成人加强型，套囊最大充气量20ml，套囊压力小于60厘米水柱

	器材柜
	6套
	　
	不锈钢材质

	手术剪
	50把
	18㎝
	　

	组织剪 弯
	30把
	18㎝
	　

	止血钳 直全齿
	50把
	16㎝
	　

	止血钳 弯全齿
	100把
	16㎝
	　

	持针器 细针
	100把
	18㎝
	　

	海绵钳
	50把
	12#
	　

	布巾钳
	60把
	14㎝
	　

	组织镊
	100把
	12.5㎝
	　

	敷料镊
	50把
	12.5㎝
	　

	阑尾钳
	20把
	16㎝
	　

	组织钳
	20把
	16㎝
	　

	搪瓷托盘
	20个
	50*30cm
	　


*1.交直流两用，连充电电池＜2.5公斤，5.7英寸显示器上能同步显示2.8秒12导联ECG连续波形及有关资料,中/英文同步分析结论报告。

*2. 测量参数QTc算法：内置ECAPS、Bazett 2种算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置。ECAPS 12C心电图分析程序：可分析长达24秒的心电波形。分析算法有5种判断类型并支持200多种病例分析。

3.能进行6通道（不压缩）、3+1通道、3通道纪录，1分钟任意节律导联记录。

4.能在自动记录状态下设定10-24秒心电图打印方式，并能回顾前10-24秒的心电波形（将屏幕上观察的但已过去的心电波形记录在记录纸上），记录过程中，检出心律失常自动延长记录。

*5.显示和打印数据：要求电极检出噪音能显示于屏幕，噪音水平用实线或点线打印在报告上。可打印程序型号、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器状态、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出噪声、心电波形、分析报告等。

6.高截止点滤波有多种选择：75，100，150Hz。

7.能在空白的高感纸上自动打印点格，使图形更清晰，便于使用者观察和测量。

8.通过网卡把数据传送到计算机上，实现无纸化管理。

9．本机可存储40份病历并可通过SD扩展。

10．可使用条码扫描仪与磁卡读卡器输入患者信息

* 11.符合最新国际电工标准(IEC60601-2-51)以确保波形的准确性并出示适合宣言书。

12.具有注册证、登记表、中国国家强制性产品认证证书(3C) 、中华人民共和国计量器具型式批准证书

	*为必须

	AED除颤训练
	2台
	　
	*1.10个预设的心脏停动病例，训练程序与国际认可的急救员训练程序兼容
包括模拟FR2的电池盒和指示器
2.使用6颗C-cell电池 
3.训练器可以与AED小安妮和AED复苏安妮配套使用，并对模型人胸前的电极片放置产生相应反应 
4.可选配遥控器可以控制训练过程中的各种功能，例如音量、电量不足和建议除颤等提示
5.飞利浦 链接技术，在模型胸部提供看不到的连接，对AED训练器和AED复苏安妮作完整的连接


第2包   复苏等模型1批参数要求

联系人：黄老师86868321
	序号
	名称
	数量
	技术参数

	1
	半身复苏模拟人——带电子显示器
	8
	1

2、仿真的解剖结构，包括仰头抬额开放气道、按压深度、按压力度和胸部起伏
3、模型身上的传感器显示正确的手部按压位置
4、吹气正确、错误时均有声音提示
5、符合AHA 2015指南。
★6、模型带有60公斤、45公斤和30公斤3条大中小强度的弹簧，模拟不同胸骨硬度，以模拟针对不同身体条件的人进行按压的力度
★7、配液晶屏幕电子显示器，三种使用模式: 反馈、考核和评估，图形和文字两种方式监测心肺复苏操作效果
★8、实时反馈按压深度、按压速率、不完全回弹、吹气量等指标
★9、总结反馈正确按压百分比、正确吹气百分比、CPR总时间（精度：秒）、按压时间百分比等指标 

10、配置要求：半身复苏安妮模型1具、模型面皮3张 、模型气道2个、按压弹簧（软、中、硬）各1个 、衣服1套 、使用指南1个、包装箱1个、电子显示器1个

	2
	综合复苏模拟人
	1
	2.准确的气道解剖结构，让学员可使用不同的气道工具，逼真的练习气道处理。
3.可行口咽和鼻咽通气道
4.喉罩（LMA）
5.复合管
6.喉管气道
7.配有静脉注射手臂，可行静脉注射练习
★8.可以使用真实的AED或手动除颤器进行点击练习
9.4个3导联心电图的界面可让学员在培训中熟练3导联心电图监察技巧
★10.可以自动产生颈动脉搏动，与心电图同步
★11.SimPAD模拟人操作系统与模拟人是无线连接的，也可以有线连接。
12.导师可以通过操作系统灵活的控制模拟培训的进程
13. 操作系统可以实时的监测单人CPR和双人CPR，只按压或只通气训练选项
★14. 包括反馈、考核和报告三种操作模式
14.1反馈模式可实时显示：按压深度，按压间隙和按压频率；通气潮气量及通气频率；手按压位置正误以及手离开模型时间
14.2考核模式可隐藏学员操作指标
14.3报告模式可显示整体分数、按压分数、通气分数及通气按压比；按压数目，平均深度，按压间隙、深度正确率，按压速度和平均按压速率的正确率；通气次数、平均通气量，通气不足、正确通气以及过度通气的比率；整体时间，完成30:2周期的个数，平均给予通气和正确手放置的时间
15两种用户模式: 可选择学生模式和导师模式
16．不小于5.7英寸液晶屏幕显示，有图形和文字两种表达方式
★17.软件包括中、英文双语版本
18.电池持续时间不小于4小时，可充电
19.报告仪数据可传输到电脑进行查看、打印和保存学生成绩

	3
	心肺复苏模拟人
	4
	2、仿真的解剖结构，包括仰头抬额开放气道、按压深度、按压力度和胸部起伏
3、模型身上的传感器显示正确的手部按压位置
4、吹气正确、错误时均有声音提示
5、符合AHA 2015指南。
★6、模型带有60公斤、45公斤和30公斤3条大中小强度的弹簧，模拟不同胸骨硬度，以模拟针对不同身体条件的人进行按压的力度
★7、配液晶屏幕电子显示器，三种使用模式: 反馈、考核和评估，图形和文字两种方式监测心肺复苏操作效果
★8、实时反馈按压深度、按压速率、不完全回弹、吹气量等指标
★9、总结反馈正确按压百分比、正确吹气百分比、CPR总时间（精度：秒）、按压时间百分比等指标 

10、配置要求：全身复苏安妮模型1具、模型面皮3张 、模型气道2个、按压弹簧（软、中、硬）各1个 、衣服1套 、使用指南1个、包装箱1个、电子显示器1个

	4
	AED训练器
	4
	2、10个符合AHA2015指南的心脏停动病例，训练程序与国际认可的急救员训练程序兼容
3、包括模拟的电池盒和指示器
4、训练器可以AED复苏安妮配套使用，独特的链接技术，判断学员电极片位置是否安放正确

	5
	成人气道管理模型
	4
	2、气道解剖结构完全和真实一样；

3、可经口、鼻气管插管练习，

★4、模拟喉部痉挛，模拟各种插管的并发症，增加插管难度；

5、可以模拟呕吐功能，增加插管难度；

6、可以练习清除呼吸道异物阻塞和分泌物，液体异物吸引的操作练习

★7、通过对环甲软骨加压，改变气道位置，关闭食道；

8、可以进行Sellick手法的操作练习，气管痉挛的练习

★9、插管错误会发生报警声（模拟牙齿断裂）；可以模拟胃胀气和呕吐情况，

10、插管过深可引起右侧肺扩展。

11、可以进行光导气管插管的使用练习

★12、可观察肺部运动并可进行呼吸音听诊练习

13、配有单独的气道解剖模型，可示教讲解气道解剖结构

14、模型固定在訓練板上, 容易使用。配有高级手提箱並有清洁用具及润滑剂。

★15、可结合Laerdal公司的支气管树，作支气管纤维镜检查的训练。  

16、每套气道管理模型包括：固定板，气道解剖模型，清洁套盒，润滑剂，携带箱, 使用手册
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	脊椎固定板
	2
	1.脊椎固定板用来固定脊椎创伤，确保事故现场至医院护送患者的安全
2.100%射线穿透性，应此在对患者作X一线，CT断层扫描和核磁共振断层扫描检查时无须搬动患者，不会产生闪板阴影，影响图象清晰度等情况
3.份量轻，重量仅为6.2kg，体积为40×183×6.5cm,经久耐用，可承受 1100公斤重量，对救助人员来说免除了不必要的重量
4.设计合理，把手与地面之间留有足够的空间，可以顺利地抓握提起
5. 固定板能浮于水面，可人使患者浮在水面上，同时也可用作水面救生
6.固定板可与任何其它头部固定设备配合使用。
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	头部固定器
	2
	1.适用于各种木制、铝制、塑料和玻璃钢材质和脊椎固定板
2.在头两侧有大的耳洞用来观察出血或引流
3.它重量轻而且易于使用，由密闭泡沫材料制成不会吸收血液和体液，易于清洗消毒，不会受到恶劣天气的影响
4.整体材料无金属的设计可以让病人无需脱掉头部固定器即可进行X光透视，CT扫描，核磁共振成像检查
5.全部部件包括基板和两条可以反复使用的头部固定带
6.可以配合多种颈托使用，也可以作为头部固定设备独立使用

	8
	四合一颈托
	8
	1.多功能颈托将颈托的四个尺寸合为一体，方便调整正确的尺寸。
2. 唯一整体可的用于固定颈椎的设备，可按照使用人员的具体要救设置。
3. 能够配合气道开口便于颈动脉监测和气管插管。
4. 后方的开孔设计便于触诊和透气。
5. 特有的固定锁确保颈插的稳定和对称


