仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20161107
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   正置荧光显微镜                   一台
第2包   超纯水系统                       一套
第3包   全封闭组织脱水机                 一台
第4包   超微量紫外分光光度计             一台
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年10月17日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2016年11月07日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产与产业管理处

                                     2016年10月17日   

第一包：正置荧光显微镜参数要求
联系人：鲁老师86869413

用途：可作切片的明场（BF）、微分干涉（DIC）、荧光（FL）观察，用于研究工作。
1． 工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（(10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2． 主要技术指标

2.1  研究级正置显微镜

 2.1.1  研究级正置显微镜，可作明场和荧光的观察

*2.1.2  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm
2.1.3  调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米

2.1.4  观察镜筒：宽场三目观察筒，倾角为30°

*2.1.5  照明装置：内置透射光柯勒照明器，12V100W卤素灯，光强预调开关，内置式滤色镜（日光平衡滤色片、ND25、ND6），左右手均可操作。

*2.1.6  物镜：万能平场半复消色差物镜

       4X (N.A. 0.13，W.D. 17）

10X（N.A. 0.3，W.D. 10）

20X（N.A. 0.5，W.D. 2.1 spring）

       万能平场复消色差物镜

40X（N.A. 0.95，W.D. 0.18 spring）

100X（N.A. 1.40，W.D.0.13spring,oil）

2.1.7  载物台：右手油式载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

2.1.8  目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准
*2.1.9  物镜转换器：七孔编码型物镜转换器，与软件配置使用可实现自动标尺功能。
2.1.10  聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.≥0.9；

*2.1.11  具备ECO环保节能感应开关，操作人员离开30分钟后自动关闭透射光源。

2.2  荧光照明系统

*2.2.1 荧光照明器：八孔荧光照明器，保证最大的升级空间。

2.2.2 荧光光源：长寿命荧光光源系统，不小于3000h寿命，七档光强调节，有效的避免标本的荧光淬灭问题。
*2.2.3 通用高性能荧光紫外、蓝色带通、绿色激发滤色镜组，滤色镜均带有干涉镀膜。

2.3  黑白彩色双芯片成像系统

*2.3.1 芯片规格：
彩色芯片：2/3 英寸，1.45M彩色CCD
黑白芯片：2/3 英寸，1.45M单色黑白CCD

*23.2 最大图像分辨率：
彩色模式：≥1200万，4080 X 3072（像素移动）
黑白模式：≥130万，1360 X 1024（1 X 1）

2.3.3  感光灵敏度：ISO 200/400/800/1600

2.3.4  像素混合：提供2 X 2和4 X 4两种像素混合模式（binning）

*2.3.5 实时图像速度：15 幅/秒@1360 X 1024（1X1），29幅/秒@680 X 510（2x2），57幅/秒340X250（4x4）

2.3.6 图像传输速度：
2.3.7 彩色模式：3s（最高分辨率4080 X 3072），0.3s（1360 X 1024）
2.3.8 黑白模式：15 幅/秒@1360 X 1024（1X1），29幅/秒@680 X 510（2x2），57幅/秒340X250（4x4）

2.3.9 测光方式：全幅，30% ，1%，0.1%

2.3.10测光模式：手动，自动，超级荧光自动（SFL）

2.3.11曝光时间：23μsec～60sec

2.3.12制冷模式：Peltier制冷，低于环境10℃

*2.3.13动态范围：14bit

*2.3.14电子增益：0.5X-16X

2.3.15 量子效率：55%@500nm（黑白模式）

2.3.16 满阱容量：17000e-

*2.3.17暗电流：0.4e-/像素/秒（室温下）

2.3.18光学接口：B型接口

第二包：超纯水系统参数
联系人：鲁老师86869413

产水条件、水质标准

1． 自来水直接作为进水，可同时产出纯水与超纯水两种水。

2． 纯水持续产水速度为8L/h

3． 超纯水产水流速≥2ml/min，流速可调，最大到达2L/min

4． *超纯水水质指标：
*出水电阻率                                 18.2MΩ.cm @ 25℃

*TOC含量                                    小于等于1ppb

*微生物                                     <0.1cfu/ml

*热源（内毒素）                              <0.001Eu/ml（无热源）

*直径大于0.22μm的颗粒物数量               <1/ml

*RNases                                      <0.01ng/ml（无核糖核酸酶）

*DNases                                     <4pg/μl（无脱氧核糖核酸酶）

*Bisphenol A (双酚A)                       <0.005ppb
*Diethyl phthalate(DEP-邻苯二甲酸二乙酯)    <0.2ppb
*Di-n-butyl Phtalate(DNBP)                  <0.2ppb
*Nonylphenol(NP)                            <0.1ppb
超纯水的电阻率、TOC和细菌水平符合ISO3696，ASTM D1193，USP，EP以及CLSI-CLRW中I级水的要求
*纯化系统及耗材标准

1. 单台设备应包含预处理柱、RO膜、一套185/254nm双波长紫外灯、精纯柱、除热源超滤柱、0.22um除菌过滤器等纯化模块。

2. 具有RFID识别耗材真伪及使用时间的功能，当耗材安装错误或过期时，自动停止供水并将系统调整到待机暂停状态并报警，以保证系统安全。
取水

    *1.超纯水可以远程取水（75cm），取水点可以根据需要进行调节，必须能够适合烧杯、长颈瓶和量筒等常见实验容器的取水，在取水过程中无需用手固定容器。带有自动刷卡取水功能，便于管理。取水终端安装有0.22微米的微孔过滤器、或热源和RNA酶污染物过滤器取水装置；具有定量（0.1ml~60L）自动取水功能，配有精度<1%的精确流量计。
2.可以选配具有与主机分离的独立纯水和超纯水远程取水部件，以根据实验需要安排合适的取水点；
a)远程取水部件应具有彩色监控显示装置，实时显示出水水质指标（温度，电阻率，TOC）；
b)远程取水器上安装有调节取水流速和取水的装置，并具有RS232打印数据接口。

c)远程取水装置高度能够自由调节，取水装置可选择安装多种专用终端过滤器，包括0.22微米的微孔过滤器、热源和RNA酶污染物过滤器、持久有机物（POPs）和内分泌干扰污染物（EDs）过滤器。以保证水质能够满足不同实验的特殊要求。

3. *必须配备刷卡取水系统，以方便实验室的管理和延长耗材的使用寿命

水箱

*配备具有自动杀菌功能与空气过滤功能的外置（不小于60）升PE材质锥型底部储水水箱一个。

监控系统

含三个电导率监测仪，出水电导池常数应达到0.01 cm-1；出水电导率仪符合ASTM标准下D1125-95（1999）的要求，可显示非温度补偿与温度补偿两种测量结果。
软件系统标准

1． 主机液晶显示屏具有中文、英文等多国语言可切换操作界面，实时显示出水关键信息包括水质参数（TOC、温度、电阻率），系统状态和警告信息，方便信息读取。

2． 具有自动维护模块，在系统暂停使用期间（最长达一个月）对机器进行自动维护调整，维持系统低能耗、低水耗及低耗材损耗状态。再次使用时能保证系统迅速投入使用。

3． 操作系统能设置密码限制使用者的使用权限，以帮助实验室管理。

4． 内置可扩展存储芯片，能自动记录至少一年水质资料（包括用水时间、用水量、出水水质）。主机及远程取水部件都具有RS232标准接口可将数据导入到PC或输出打印，以保证用水水质的可追溯性。

第三包：全自动封闭式脱水机参数要求
联系人：鲁老师86869413

1．通量： 200个包埋盒

2. 试剂缸和蜡缸容量：3.5 L

3. 蜡缸温度：50-70℃

4. 脱水缸温度：室温或35-60℃（脱水试剂），酒精62℃、二甲苯67℃（清洗试剂），50-70℃（石蜡）

5. 气液路压力范围：-40—+40kPa

6. 试剂瓶：11个

7. 废液瓶：1个

8. 清洗瓶：2个

9. 蜡缸：3个
10. 试剂管理系统RMS：

· 根据处理的包埋盒数量、试剂使用的天数或者脱水次数来设定试剂和石蜡的使用寿命
· 机器自动计数，到达阈值后会自动提示

11.有效防止试剂的传递污染：

· *互相独立的液体和气体通路,同时可通过独特设计的冷凝管将气道中的气体液化并排入废液瓶

· *试剂缸具有向下抽排功能，有害的试剂蒸汽将从脱水缸被抽回到仪器进行活性炭过滤，可有效控制有害气体排放

· 独特的三步排放功能：真空－自然排干－加压

12.无与伦比的安全性

· *自检功能：用户可使用“试剂/石蜡液位检查”功能，确保试剂瓶的连接状态-漏液或堵塞；检测试剂瓶是否充满或空瓶；独有的预检测功能,可以在正式启动程序之前及时发现潜在的故障
· *试剂相容性检测－按照相容性通过颜色分组，不相互溶解试剂设置在一起会报警。

· 2级密码保护：确保设备和信息的安全性，防止误操作
· 断电保护：选配UPS（不间断电源）；仪器自动记录断电时信息，继续完成中断的程序

· *已验证二甲苯替代物，使用环保试剂，保护操作者安全

· 用户可通过USB传输全部脱水程序和日志，提升用户数据安全性的同时方便工程师维护保养

13.*耐腐蚀的LCD触摸屏以图形方式显示程序流程（界面），清晰呈现所有菜单步骤
14.*全中文操作系统，能进行文件编辑，更适合中国客户的使用 
15.* *Remotecare远程报警以及Remote alarm本地报警功能
16.所有的试剂缸均可拆卸清洗

17.预安装程序3个：1个清洗程序、1个标准过夜脱水程序和1个标准活检组织程序

18.10个用户自定义脱水程序，每个程序最多有14个步骤可自由配置（温度、时间、试剂、压力/真空选项）

19. *快速启动功能：从“常用程序”面板立即启动各种程序（最多5个程序）

20. 3个蜡缸配有可移动盖子，避免石蜡溅出；非一次性废蜡收集槽收集溅出石蜡

21.*热敏感应器感应试剂缸液位高度，根据温度变化感应液位，灵敏度高，维护简单

22.特殊陶瓷材料制作，抗石蜡因杂质、熔点不准造成的凝结，避免避免管道堵塞，造成设备运行故障

第四包：超微量紫外分光光度计参数
联系人：鲁老师86869413

*1.检测浓度范围：2ng/μl-27500ng/μl（dsDNA）；
*2.波长范围：190－850nm，可进行连续波长全光谱分析；
3.光程：内含5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置；
4.检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV；
5.最小样品体积≤1ul；
6.载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测，无需使用任何耗材，使用方便；

*7.具有样品智能检测技术的软件，可根据样品检测的结果自扣除能鉴定污染物的OD值，保证测定样品浓度的准确性；
*8.仪器操作：7英寸高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可调整角度，操作系统可支持8种以上的语言；
9.可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果；
 *10.仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，保证检测的可靠性；
*11.仪器的无线局域网和蓝牙设备具备中华人民共和国工业和信息化部无线电管理局核准的《无线电发射设备型号核准证》；
12. 同一品牌的超微量检测产品在中国大陆的装机量超过4000台；
 *13.该系列产品符合中华人民共和国计量法有关规定，获得国家质量监督检验检疫总局批准的计量器具型式批准证书。
