仪器设备招标文件
招标书编号：NJMU-20141125
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第1包  基础动脉硬化中心万级实验室改造    一套
第2包  肺功能仪                          一台

第3包  生物安全柜                        两台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。
（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。
本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：
1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年12月09日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  许尔齐、徐平、仲为国
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年12月16日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  
南京医科大学资产管理处

                                     2014年12月09日   
第1包   基础动脉硬化中心万级实验室改造  

联系人：杨青   025-86862735
资格要求：
（1）投标人资格证明文件：提供投标人独立法人营业执照；提供投标人的空气净化三级以上资质证书（含三级）及环保工程三级以上资质证书（含三级）；提供投标人的安全生产许可证；提供投标人拟派驻现场的二级注册建造师证书；提供投标人拟派驻现场的二级注册建造师的安全考核证书；本工程不得转包、分包，项目经理及安装人员必须是中标单位 的正式职工（提供社会保险证明资料）；本工程不接受联合投标；提供彩钢板、防腐风机等产品的技术监督局检测报告；提供投标人的质量管理体系认证证书(ISO9001)；提供投标人的3A级资信证明；
综合说明：

凡具有住房和城乡建设委员会或住房和城乡建设厅颁发的专业资质和安全生产许可证，并且具有净化生产能力的厂家，都应能结合图纸及国家设计规范和施工、验收规范制作安装，必须满足国家规范要求中的洁净度、菌落数、噪音、照度、压差、风量、舒适性气体等各项指标的要求。未说明部分及辅助材料结合图纸按照国家相关标准、规范及常规施工要求进行计算报价。
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第2包  肺功能仪

联系人：倪老师13815435071  吉老师15151876087
肺功能仪
一、主要基本技术指标：
1. 便携式，国内外知名品牌
2. 操作：中文界面，便于患者配合
3. 传感器：标配至少两个传感头，附赠传感器膜
4. 显示屏：彩色液晶显示器，屏幕尺寸不小于10英寸
5. 预测公式：含亚洲人预测公式，便于诊断
6. 存储病例：CF存储卡（附赠），存储例数不少于5000

7. 具有自检功能，对机器各个系统进行自我检测，能自动解析测量结果
8. 标准参数：SVC、FVC、MVV等参数
9. 可升级选配：气道阻力、呼吸肌力等传感器
10. 不需使用特殊耗材，节约使用成本
二、主要配置：
肺功能仪主机一台、相关标准附件一套、使用说明书
三、其他：
提供仪器维护的有关资料
11. 质量保证：设备的质保期两年
12. 服务响应：厂家直接提供技术服务，设备出现故障时保证24小时内服务维修响应，并于48小时以内派技术人员到达现场维修设备
培训：仪器试运行正常后，卖方提供免费培训。
第3包 生物安全柜    两台
联系人：朱老师 86863121

生物安全柜技术参数

1.技术要求:

1.1垂直层流负压机型，符合 CLASS II TYPE A2 标准设计。 
1.2 30%循环、70%排气的层流方式。
1.3 1/3HP 的直接驱动风机马达，1625RPM，并可连续运转，具有 "STEDIVOLT"

   电压定速调变器。

1.4 32W照明灯，透光式外罩，紫外杀菌灯 32W波长 254 nm。

1.5内置两个五孔插座.

1.6凹型亚光不锈钢工作台面，防止有毒物残留及外漏。

1.7透明防 UV 安全玻璃活动拉门，可安全下拉或打开，可无段式调整。 

1.8安全开关设计，当循环马达操作时，或照明打开及玻璃拉门打开时，紫外杀

   菌灯均无法启动：在 UV ON 状态时，一旦玻璃拉门被拉开，紫外杀菌灯将

   自动熄灭。 
1.9配备安全报警系统，当活动拉门高度超过安全限度 8" 高时或在无操作时未完

   全关闭拉门，会有警报声警告，设有静音开关。 
1.10微电脑控制，水平式触控式按键操作面板。 
1.11.压差计可监测并显示操作台内正负压差，以此判断安全压力范围。 
1.12具有气流平衡调节装置，可维持一定循环与排气量，不致造成风流方式改

变。 
1.13过滤网更换保养，可由前方操作，不需移动机体，既方便又迅速。 
1.14适用于活菌、活病毒标本的操作。

1.15工作区尺寸：178*57*70cm，外形尺寸：198*78*158cm。 

2.技术服务：

2.1整机保修3年，保修期过后，上门维修只收取材料费。

2.2南京有办事处或常驻维修工程师，售后服务响应时间不超过2小时，安排上门维修时间不超过48小时。

2.3厂家负责在用户单位安装，调试，并进行相关培训。

