仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20160707

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包   全波长酶标仪              一台

第2包   纯水仪                    一台

第3包   荧光倒置显微镜            一台

第4包   十万分之一天平             一台

第5包   荧光定量PCR系统           一套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年06月17日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2016年07月07日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2016年06月17日

第一包  多功能酶标仪

联系人：杨老师   13813820207

1、波长范围 ：190-850nm，覆盖紫外和可见光范围，具备光谱扫描

2、波长选择器：可调节光栅，1nm步进

3、光路：8个独立检测通道，8个参比光路，8个独立检测器

4、波长带宽：≦2.0nm

5、波长重现性：±0.2nm

6、吸光度量范围：0-4.0OD

7、光度测定分辨率：0.001OD

8、测读精确度(微孔板) ：＜±0.006OD/±1.0%/0-2.0OD

9、红外传感器探测液面高度

10、光源 ：闪烁式高能氙灯

11、温控范围：室温+4℃---45℃；温度均一性(微孔板)：±0.5℃(37℃)，带振荡混匀功能

12、软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成。

第二包  纯水仪

联系人：杨老师   13813820207

1．进口仪器，以三级或二级纯水作为进水，产出实验室一级超纯水，可应用于：各种化学分析仪器（如HPLC / ICP-MS等）、生命科学领域实验（如PCR、细胞培养、分子生物学等），产水速度为逐滴至最大2 L/min，可调节取水流速和定量取水量，可安装即插即拔的脚踏开关。

2、达到或超过各种标准中规定的I 级水质，如ASTM、CAP、ISO 3696、CLSI、JIS K0577等，及USP、EP和ChP中规定的试剂级超纯水要求：

产水电阻率                                 18.2 MΩ.cm @ 25℃

TOC含量                                  <5 ppb

微生物                                     <1 cfu/mL

直径大于0.2 μm的颗粒物数量                <1/mL

热源含量                                   <0.001 Eu/mL

RNases                                    <0.01 ng/mL

DNases                                    <4 pg/μL

Bisphenol A (双酚A)                         <0.005 ppb

Diethyl phthalate (DEP-邻苯二甲酸二乙酯)      <0.2 ppb

Di-n-butyl Phtalate (DNBP)                    <0.2 ppb

Nonylphenol (NP)                            <0.1 ppb

3、具有全管路自动定时消毒清洗功能，可选择多种去离子柱，包含标准4L大容量精制离子交换树脂柱（适用于常规超纯水需求）、低TOC柱（适用于高灵敏度分析）和低硼柱（适用于ICP分析）等。

4、在离子交换树脂柱上的智能芯片，可记录预过滤柱型号、生产日期、安装日期，以及产水量、预计更换日期和剩余使用时间，确保安装正确、更换及时准确，提高实验室用水安全。

5、配备185/254 nm双波长紫外灯，配置高灵敏度的漏水检测器，有进水水质监测系统，可通过主机显示屏显示出来。

6、配备独立远程取水站，根据实验需求，可以最高2 L/min速度分配实验室超纯水，可实时显示出水水质指标（温度，电阻率，TOC）、取水速度、水箱液位和报警信息，且取水同时直接读取各种信息。高度能够自由调节，必须能够适合烧杯、长颈瓶和量筒等常见实验容器的取水

7、取水装置可选择安装多种专用囊式制药级别终端过滤器，且可热压灭菌，以保证水质能够满足不同实验的特殊要求。

8、对产水全过程每个阶段进行全面监控，出水电导池常数达到0.01 cm-1，温度灵敏度为0.1℃；电导率仪符合ASTM标准下D1125-95（1999）的要求，可显示非温度补偿与温度补偿两种测量结果

9、内置TOC实时连续在线指示仪, 在线检测超纯水中的可氧化总有机碳含量。检测范围为1~100 ppb；检测精度+/- 1 ppb，设计符合USP（643）和EP 2.2.44要求。

10、主机配置7英寸彩色触摸显示屏，对系统安装、耗材更换和系统状态进行可视化显示，操作界面全面实时显示出水信息，包括三种产水水质参数（电阻率、TOC和温度），系统状态，所有耗材使用状态信息。在维持系统较低能耗运行的同时，保证系统及时提供优质稳定的产水水质。配置大容量SD数据存储卡，能从内存数据库自动同步系统各种运行数据，且内存数据只读不可修改，保证水质记录的可追溯性，同时便于维修工程师远程诊断。

11、配备一定数量的过滤柱耗材。

第三包  荧光倒置显微镜

联系人：杨老师   13813820207

*1、显微镜光路采用无限远色差像差和反差校正系统IC²S。在传统无限远光路基础上,增强反差校正，提高图像的反差效果。

*2、具有明场、荧光、相差功能，可升级为PlasDIC观察功能。

*3、目镜10X，视场≥23mm。高眼点、宽视野设计，双眼视度分别可调。

- 配备5X、10X相差物镜；20X长工作距离，荧光专用EC物镜；40X长工作距离相差物镜。

5、配置紫外、蓝、绿三种荧光滤色块，五位物镜转盘。

6、人性化设计载物台，可分别放置不同规格培养皿、培养孔板或是玻片进行观察，满足不同研究需要。

7、荧光光源为长寿命金属卤素灯光源120W,使用寿命>2000小时，荧光强度可调节。

* 8、彩色、制冷型高灵敏度CCD，有效物理像素不低于300万，像素尺寸4.54um×4.54um，芯片尺寸2/3”，数字化范围14bit，最大图像采集速度1936×1460下38幅/秒，动态范围≥2500:1（68dB）。

9.软件功能：图象分析软件具有图象输出、图象增强、图象注解、图象档案、报告产生、空间测量工具等功能，所有软件免费升级。

10.聚焦结构，保证样品在长时间观察下焦平面不移动，满足样本的长时间观察研究需要。

11．产品部件如显微镜、CCD、图像分析系统由一家制造厂商生产提供，以保证提供优越的图像质量和完善可靠的售后服务，配备电脑。

*12、光学元件长时间不生霉。且不使用任何化学防霉剂，对环境和使用者不会造成任何伤害。

13、*参数必须满足。

第4包：十万分之一天平参数要求

联系人：吴老师 15950536316

1、可读性（mg）：0.01mg

2、称量范围：≤120g

3*、重复性误差：（≤±mg）0.007 mg (5%加载)

4、线性误差：（≤±mg）0.065mg

5、稳定时间：≤ 1.5s

6、传感器：高分辨率后置式传感器

7*、状态显示：	通过三色状态指示灯颜色直观的显示天平的状态。绿色表示准备就绪，黄色表示警告，红色表示错误

8*、显示屏：全中文TFT彩色触摸屏，全屏触摸操作

9*、静电检测功能：直接检测样品和/或容器上的静电荷，并提供警告

10、秤盘：悬挂式网格秤盘

11*、红外感应器：标配红外感应功能，实现无需用手接触的称量操作：开关门、打印、去皮等

12、水平向导：	在天平未处于水平时提供警告，并在触摸屏上显示完整的说明和红/绿色实时图形化水平泡

13、容器称量组件：金属篮易巧称量件，安全放置去皮容器，并有效屏蔽静电荷影响

14、称量应用程序：基础称量、统计功能、配方称量、计件称量、百分比称量、密度测定、差重称量、滴定应用、移液器测试

15、校准：专业级全自动内部校准技术，温度漂移和用户时间设置触发的全自动校正，内置两组校正砝码

16、动态图形显示：称量辅助图示，直接显示天平已使用的称量范围

17、防风罩：完全可拆卸、清洗的防风罩设计，实现快速清洁

18、通讯接口：	标配RS232通讯接口和一个可用于蓝牙、以太网、LocalCAN、RS232和PS/2通讯接口选件插槽

19、温度控制：	具备内部温度控制系统，降低温度对于称量结果的影响

20、用户管理功能：设置不同操作人员天平菜单的进入权限

21、软件升级：	通过英特网下载e-Loader II软件，实现天平软件的即时更新

第5包：荧光定量PCR系统参数要求

联系人：吴老师 15950536316

*1 检测通道：4色荧光通道

*2.1样品通量：0.2 ml单管、8连管、96孔板

*2.2耗材和试剂：完全开放耗材和试剂。

3 光源：高能量白光LED光源

4 检测器：CCD

5 样品体积：10-100ul

6.1 控温模式：半导体控温

6.2 控温范围：4-100℃

6.3温度准确性：≤±0.25℃（35-99℃）

7最大升降温速度：≥6.0℃/s

*8 多片区控温：整个Block可以分为3个片区，每个片区可以单独设定温度并且可以进行精确的控制，可以最多同时扩增3对Tm值不同的引物，也可以实现32+32+32或者64+32的组合。

9.1运行方式：快速模式 / 标准模式

9.2运行时间：快速模式小于30min运行40个循环

10荧光染料兼容性：FAM™/SYBR®Green,VIC®/JOE™/HEX/TET,ABY®/NED™/ TAMRA ™/Cy®3,JUN®,ROX™/Texas Red®

11 检测灵敏度：有效区分1.5倍模板差异，置信区间99.7%

*12 具有ROX专利校准，可有效校正实验误差

13 内置触摸屏电脑：LCD/ Full VGA (640x480)/32K 色。可脱离电脑独立运行，触摸屏电脑可备份还原超过100次的实验数据；