进口仪器设备招标文件
招标书编号：NJMU-20140904JK
          公司：

我校拟采购一批进口设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：倒置荧光显微镜                          1套
第二包：纳米粒度及zeta电位分析仪





1套

第三包：流式细胞分析仪                          1套

第四包：离心浓缩系统

                        1套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：美金报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。
（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。
本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：
1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年9月4日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年9月11日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                     2014年9月4日   
第一包：倒置荧光显微镜  联系人：陈老师  联系电话：13770521940
1：科研级主机，无限远光学系统，物镜齐焦距离≥60mm，机械筒长20mm， 12V100W透射照明，观察方法为相衬PH，明场BF和荧光FL,模块化设计可无障碍升级至、霍夫曼浮雕相衬、显微操作、活细胞工作站、共聚焦等模式， 

2：瞳孔距离25度倾角双目镜筒，10X/22mm目镜，双目屈光度均独立可调, 人机学机械载物台，黑色硬铝防蚀涂层，载物台表面经超硬防滑处理，确保经久耐用；

3：超长工作距离系统聚光器，65mm的工作距离满足培养瓶、培养皿、多孔板等镜下的直接观察，内置相差模块、明视场孔位和关闭位，方便转换和光路的切换，减光片ND、隔热片D，日光平衡片NCB、绿色滤光片GIF齐备；

4：超级荧光相差半复消色差物镜，且盖玻片厚度可调：

4X     N.A≥0.1 , W.D≥16.4mm, PhL
10X    N.A≥0.30, W.D≥15.2 mm, Ph1
20X    N.A≥0.45, W.D≥8.2mm  Ph1

40X    N.A≥0.60, W.D≥3.6mm, PH-2
100X   N.A≥1.3,  W.D≥0.13 mm PH3 Oil
5：荧光系统：主机的落射荧光照明器包含高信噪比“消杂光荧光系统Hi S/N”，主机配备蓝色激发、绿色激发、紫外激发专用三色高品质带通型荧光滤色块，六孔荧光转盘，最高可同时安装6块荧光滤色块，满足多通道荧光观察； 

6：成像系统及软件：2/3英寸版面，真实像素≥500万，制冷温度​-20°C，曝光时间：1/1000-600S, ，能敏锐的捕捉到弱荧光甚至极弱荧光，成像系统所有部件和显微镜主机为同一品牌。

7：配套计算机工作站（酷睿3.0G\500G硬盘\1G独立显卡\4G内存\20’’高清液晶显示器）

第二包：纳米粒度及zeta电位分析仪
  
联系人：张老师  联系电话：15366168091
粒度
1. 采用高灵敏度的APD检测器,；
2. 检测范围：0.3－3000nm

3. 高稳定性激光发生器
4. 自动温度控制系统，精度+/- 0.1度；
5. 采用样品池测样模式
6. 配荧光过滤器
7. 应用软件免费升级；
8. 完善的售后体系与良好的市场认可度，在中国拥有售服实验中心提供交流平台；
ZETA电位：
1. zeta适合检测粒度范围：3.8nm-100um

2. zeta电位范围要求宽泛；
3. 迁移率要求宽泛；
4. 采用最新PALS技术，检测高盐低盐浓度；
5. 采用无电渗运动的样品池，避免交叉污染；
6. 电导率范围： 0 - 200 mS/cm；
第三包：流式细胞分析仪
联系人：韩老师  联系电话：15951893113
流式细胞仪主机部分

1. 激光器配置：配置两根激光器，488nm氩离子激光及635nm红光二极管激光器

2. 激发方式：双激光立体激发，避免共线干扰

3. 检测参数：FSC, SSC, FL1, FL2, FL3, FL4

4. 可以使用的荧光素种类：FITC, PE, PerCP, PE-CY5, PE-CY7, APC, CY5

5. 检测灵敏度：≦200MESF

6. 信号分辨率：CV≦3％

7.检测速度：≥5000个细胞/秒

8．颗粒检测范围：0.5-50um

9. 具备自动清洗进样针的功能，避免样本残留及交叉污染

10．最小样本检测量：100ul

11．能够测定信号的宽度、面积和高度。具备DDM功能，能够精确识别双联体细胞。

流式细胞仪辅助设备部分

数据处理系统：配备电脑工作站及专业的数据系统，用于流式的数据采集、分析。

显示器：≥19寸液晶显示器。

打印机：彩色激光打印机。

配备UPS。

售后服务及培训

1.专业、专职售后培训及维修人员。

2．验收后，质保2年。

第四包：离心浓缩系统

联系人：江老师  联系电话：86868440
1. 处理离心管体积范围：1ml -100ml

2. 一次性可离心12-64个×1.5 – 2.0 mL离心管或两块标准酶标板

3. 真空无油泵，最大真空度   >5mbar
4. 冷阱容量>2升

5. 具备加热功能，温度范围   50-80℃

6. 有多级排空速率和不同真空度可选

7. 可进行时间设定 

