仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20161103
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   机架式服务器                     一套
第2包   冠心病诊疗软件定制开发           一套
第3包   正置荧光显微镜                   一套
第4包   脑片、贴壁细胞膜片钳             一套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年10月13日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2016年11月03日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产与产业管理处

                                     2016年10月13日   

第一包：机架式服务器参数要求

联系人：郭老师13776617045

	设备名称
	指标项
	招标参数要求

	服务器
	机型
	标准2U机架式服务器，含导轨

	
	处理器
	2颗Intel E5-2699v4 2.2G 9.6QPI 55M 22C

	
	实配内存
	32G 2400 DDR4*12，支持NV-DIMM，实现内存掉电保护

	
	★内存扩展
	支持≥24根内存插槽

	
	网络
	2个Intel千兆以太网口，支持网络唤醒、网络冗余、负载均衡等网络特性

	
	显卡
	1块NV QUADRO K420 1GB -E2x16 41W 单宽 显卡

	
	显示器
	24'可旋转液晶显示器*2

	
	实配硬盘
	6TB 3.5吋7.2K SATA硬盘*7

	
	★SSD加速
	1.6T 2.5 M SSD*4，提供三年国家信息中心涉密数据恢复服务（投标时需提供国家信息中心出具的“数据保”产品授权书和服务承诺书）

	
	★硬盘扩展
	可扩展≥24块热插拔硬盘，且支持后置2块或者4块2.5寸硬盘

	
	★RAID
	2GB 缓存12Gb RAID控制器，支持RAID0,1,10,5,6

	
	★IO扩展
	≥8个PCI-E 3.0扩展插槽，其中至少5个PCI-E 3.0 x16扩展槽为横插卡设计，支持全高扩展卡

	
	SD卡
	支持高性能GPU卡

	
	
	主板集成SD卡插槽，可实现对BMC日志的扩容存储

	
	操作系统
	支持windows server 、redhat enterprise linux 等主流操作系统

	
	电源
	白金效率冗余电源

	
	风扇
	配置4个高速系统风扇

	
	管理
	支持IPMI2.0和KVM Over IP功能，独立管理网口

	
	★服务
	提供3年7*24h原厂免费上门服务，投标时提供原厂授权

	
	
	


第二包冠心病诊疗软件定制开发参数要求

联系人：彭老师13770332969
	序号
	软件

名称
	具体技术参数及要求
	数量

	1
	应用服务器中间件
	（1） 
	＊支持通用的64位UNIX、WINDOWS、LINUX和OS/400操作系统；
	Tomcat应用服务器2个，nginx1个

	
	
	（2） 
	＊支持SIP协议的Servlet（JSR116）和Portlet的支持（JSR168）；
	

	
	
	（3） 
	能够提供完善的多种交易完整性包含机制，保证交易过程的完整和数据的一致性，支持异种数据库的两阶段提交；
	

	
	
	（4） 
	良好的可扩充性，支持垂直扩充和水平扩充
	

	
	
	（5） 
	＊自动负载均衡，支持动态监测系统负载，自动对系统可用资源进行并发检测，调整和分配，使之具有高达 99.999% 的可靠性；
	

	
	
	（6） 
	＊可以提供资源管理的功能，使系统规模可调，具有集成的图形化监控工具对系统JVM、线程池、连接池和EJB方法调用等系统资源进行监控；
	

	
	
	（7） 
	＊具有集成的图形化顾问工具，根据系统运行状况给出合理化的参数调整建议；
	

	
	
	（8） 
	＊可以提供完整的图形化日志和线程分析支持工具，方便系统的调度、故障跟踪、运行审计；
	

	
	
	（9） 
	完善的连接池技术；
	

	2
	数据库
	（1） 
	提供基于成本的查询优化器并提供先进的SQL优化技术，包括动态SQL和静态SQL的优化，支持查询重写及预编译优化，提高SQL性能；
	1套

	
	
	（2） 
	应支持大数据量处理的Hash、Range等数据分区等优化大数据量处理的技术，分区方式不受CPU数量、节点数量等影响；
	

	
	
	（3） 
	该数据库应能支持大量用户并发访问,并在数据库核心提供相关功能提高多并发访问的性能;
	

	
	
	（4） 
	＊具有处理10TB及以上大容量数据的能力
	

	
	
	（5） 
	支持数据高速增量加载；增量建索引；数据装载操作支持多CPU 并行；
	

	
	
	（6） 
	＊支持多维聚簇索引(Multi-Dimension cluster)，允许根据建表时指定的group by字段进行数据页的分块存储，从而提升查询效率；
	

	
	
	（7） 
	在核心级支持并行技术，要求支持SQL任务在集群节点间并行、节点内并行、CPU并行和I/O并行。
	

	
	
	（8） 
	支持从单CPU系统到SMP多CPU系统，或SMP多CPU系统到双机甚至多机集群系统的扩展及应用系统与业务系统的无损失移植，具备高可扩展性，满足业务数据量增大时的系统扩展要求，原有应用可以平滑移植，无需修改。
	

	
	
	（9） 
	应支持数据的在线备份与恢复，具有多种数据复制方式（数据库的在线备份与恢复；数据库支持多种复制方式）；
	

	3
	android 交流平台app
	（1）
	支持android4.0以上所有系统
	1套

	
	
	（2）
	支持2G,3G，4G网络和wifi网络，网络信号不稳定、网络连接被重置时，无闪退、卡顿、崩溃、黑白屏和内存泄漏
	

	
	
	（3）
	待机和连续操作超过48小时后，无闪退、卡顿、崩溃、黑白屏、网络劫持、不良接口、内存泄露
	

	
	
	（4）
	连接超时不超过20秒
	

	
	
	（5）
	待机状态下，24小时电量消耗不超过500ma
	

	
	
	（6）
	待机情况下，24小时流量不超过300K
	


第3包   正置荧光显微镜参数要求

联系人：徐老师18021536221

用途：可观察包括脑片在内的各种组织片（明场/DIC/荧光）、贴壁细胞片及在体动物研究。

1． 工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（(10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2． 主要技术指标

2.1  组织片及在体专用研究级正置显微镜
2.2  研究级正置显微镜，可作明场/ DIC/荧光等多种观察方式。

*2.3  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm

2.4  调焦方式：

2.4.1 载物台固定，物镜转盘上下调焦方式，因负荷恒定，聚焦更具准确性。

2.4.2 粗、微调同轴调焦，置于机身前端，方便实验中调焦。附设前置粗调复位装置。最小微调刻度单位≤1微米

*2.5  观察镜筒：正像三目观察筒，可直接在肉眼视野下进行显微操作。视场数≥FN22，三档光路转换器（肉眼观察100%，观察:照相=20:80%,照相100%）

2.6  照明装置：内装式透射光柯勒照明器， 12V100W卤素灯，备有光强锁定按钮及光强度二极管指示灯，接配外接直流电，避免电磁干扰。

*2.7  物镜：

2.7.1  5倍平场半复消色差物镜  N.A. ≥ 0.10；W.D. ≥20.0mm

2.7.2  60倍长工作距离平场半复消色差红外专用水镜，陶瓷镜头，抗静电干扰, 保证340纳米到1000纳米范围内光线的高透过率； NA≥1.0； WD≥2.0mm

2.8目镜：高眼点宽视野10X目镜，视场数≥22
*2.9物镜转换器：2孔前后摇摆式物镜转换器，快捷进行物镜转换，方便清除气泡
2.10聚光镜：长工作距离DIC聚光镜，可完成BF、DIC观察

2.11 DIC配件：高分辨率60X物镜的DIC棱镜

2.12荧光系统：
2.12.1   ≥6孔位激发镜转换器；
2.12.2  荧光激发块：B激发，可观测绿色荧光。
2.12.3  12V100W超高压汞灯，中性密度滤色片。
第4包   脑片、贴壁细胞膜片钳参数要求

联系人：徐老师18021536221

一、放大器部分：

1、电脑自动控制，EXCEL风格便于操作；

2、可以直接导入实验人员编写的刺激文件进行刺激；
* 3、电压钳模式下提供4种反馈电阻（50 MΩ、500 MΩ、5 GΩ、50 GΩ），可以测定0.2 pA～200 nA范围的电流。电流钳模式下提供3种反馈电阻（50 MΩ、500 MΩ、5 GΩ），可以测定2 nA～200 nA范围的电流，发热少，热噪音低；
* 4、电极电容补偿有Cslow和Cfast，可自动进行补偿；

膜电容补偿为Whole cell，可自动进行补偿；

* 5、具有电流钳自动切换为电压钳功能；

    8－极Bessel滤波(10kHz)：280-300fArms

    4－极Butterworth 滤波:(5kHz);150fArms-200fArms

6、带有在线帮助，方便随时学习使用；
二、数模转换器部分：

* 1、四通道噪声去除，内置的噪声去除器可以同时去除四个通道的50/60Hz交流噪声；

* 2、去噪时间要求可在1秒内去除50/60Hz交流噪音，且不影响50/60Hz带宽的信号采集；

 3、设置简单，可以通过USB连接到台式机或笔记本电脑上，可独立接入其他电生理系统，即插即用；
三、采集分析软件部分：

1、Windows风格，以EXCEL风格显示数据，方便操作与使用；

2、采集程序需要Dongle,带有LTP助手，分析程序无需Dongle，能支持脱机使用；

3、具备Membrane Test功能，可监测并指导整个膜片钳技术操作过程，并给出瞬时封接以及磨反应参数；

4、采集程序带有液接电位计算功能；

5、有在线帮助，方便随时学习使用；

6、操作系统：Windows 2000/ XP/7；Mac；
四、微操作器部分：
* 1、全程电动四轴移动：X、Y、Z和斜线方向运动。

2、LCD显示X、Y、Z的位置及移动速度。

行程：X、Y、Z和斜线移动最大距离为25mm。

3、最大移动速度：2.0mm/sec。

4、分辩率有6个档次（μm/步）：0.0625、0.125、0.25、0.5、1.0、2.0。

5、漂移：最大1-2μm/hr。

6、具有使电极快速回复原来位置的HOME功能。

7、可与任何显微镜配套使用。
五、浴槽：
1、热板加热和/或细胞记录槽外输液管道加热。

2、温度传感器反馈细胞槽内温度

3、LCD显示器显示细胞槽内温度

4、有自动与手动两种模式，自动模式的精确度为±1°C。

5、最大控制温度可达50°C。

6、最大输出电压12V、最大输出电流1.5A、最大功率18W。手动模式直流输出电压调节范围0-12V。

7、滤波装置和慢坡模拟切换电路保证了低噪声性能。
六、防震台
1、台面厚度不小于50mm。

2、承载力：160 kg。

3、最大气压要求：80psi氮气或空气
七、CCD
1/2英寸CCD。响应波长在380nm到1,200nm范围。[image: image1.png]


能与Olympus、Nikon等多种显微镜匹配。
八、蠕动泵

流量：0.0002-380 mL/min

