仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-201600929
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   纯水机                       一套
第2包   傅里叶红外光谱仪             一套
第3包   原子荧光形态分析仪           一套
第4包   电转染系统                   一套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年09月06日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86868571、8572
4、投标截止时间：：2016年09月29日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产管理处

                                     2016年09月06日   

第一包纯水仪参数要求

联系人：王老师13675178441

产水条件、水质标准

1． 自来水直接作为进水，可同时产出纯水与超纯水两种水。

2． 纯水持续产水速度为8L/h

3． 超纯水产水流速≥2ml/min，流速可调，最大到达2L/min

4． *超纯水水质指标：
出水电阻率                                 18.2MΩ.cm @ 25℃

       TOC含量                                   <5ppb，特殊要求(TOC)：≤1ppb

微生物                                     <0.1cfu/ml

热源（内毒素）                              <0.001Eu/ml（无热源）

直径大于0.22μm的颗粒物数量               <1/ml

RNases                                      <0.01ng/ml（无核糖核酸酶）

DNases                                      <4pg/μl（无脱氧核糖核酸酶）

Bisphenol A (双酚A)                       <0.005ppb
Diethyl phthalate(DEP-邻苯二甲酸二乙酯)    <0.2ppb
Di-n-butyl Phtalate(DNBP)                  <0.2ppb
Nonylphenol(NP)                            <0.1ppb
超纯水的电阻率、TOC和细菌水平符合ISO3696，ASTM D1193，USP，EP以及CLSI-CLRW中I级水的要求
*纯化系统及耗材标准

1. 单台设备应包含预处理柱、RO膜、一套185/254nm双波长紫外灯、精纯柱、除热源超滤柱、0.22um除菌过滤器等纯化模块。

2. 具有RFID识别耗材真伪及使用时间的功能，当耗材安装错误或过期时，自动停止供水并将系统调整到待机暂停状态并报警，以保证系统安全。
取水

    1.超纯水可以远程取水（75cm），取水点可以根据需要进行调节，必须能够适合烧杯、长颈瓶和量筒等常见实验容器的取水，在取水过程中无需用手固定容器。带有自动刷卡取水功能，便于管理。取水终端安装有0.22微米的微孔过滤器、或热源和RNA酶污染物过滤器取水装置；具有定量（0.1ml~60L）自动取水功能，配有精度<1%的精确流量计。
2.可以选配具有与主机分离的独立纯水和超纯水远程取水部件，以根据实验需要安排合适的取水点；
a)远程取水部件应具有彩色监控显示装置，实时显示出水水质指标（温度，电阻率，TOC）；
b)远程取水器上安装有调节取水流速和取水的装置，并具有RS232打印数据接口。

c)远程取水装置高度能够自由调节，取水装置可选择安装多种专用终端过滤器，包括0.22微米的微孔过滤器、热源和RNA酶污染物过滤器、持久有机物（POPs）和内分泌干扰污染物（EDs）过滤器。以保证水质能够满足不同实验的特殊要求。

3. *必须配备刷卡取水系统，以方便实验室的管理和延长耗材的使用寿命。

4. *必须赠送4根超滤柱以便延长预纯化柱更换周期。

水箱

*配备具有自动杀菌功能与空气过滤功能的外置（60）L锥型底部储水水箱一个。

监控系统

含三个电导率监测仪，出水电导池常数应达到0.01 cm-1；出水电导率仪符合ASTM标准下D1125-95（1999）的要求，可显示非温度补偿与温度补偿两种测量结果。
软件系统标准

1． 主机液晶显示屏具有中文、英文等多国语言可切换操作界面，实时显示出水关键信息包括水质参数（TOC、温度、电阻率），系统状态和警告信息，方便信息读取。

2． 具有自动维护模块，在系统暂停使用期间（最长达一个月）对机器进行自动维护调整，维持系统低能耗、低水耗及低耗材损耗状态。再次使用时能保证系统迅速投入使用。

3． 操作系统能设置密码限制使用者的使用权限，以帮助实验室管理。

4． 内置可扩展存储芯片，能自动记录至少一年水质资料（包括用水时间、用水量、出水水质）。主机及远程取水部件都具有RS232标准接口可将数据导入到PC或输出打印，以保证用水水质的可追溯性。

第二包：傅里叶红外光谱仪参数要求

联系人：周老师86868404
一．主要配置

1．傅立叶红外光谱仪1台。

2．红外光谱分析软件1套。

3．检测应用附件 1套。（*1. 光谱仪内置固定衰减全反射（ATR）检测装置： 2.  智能型透射测样装置： 3． 液体透射测样附件： 4.  粉末压片制样附件：）

4．计算机和打印机1套。

二．技术参数

*1.光谱分辨率：优于0.09cm-1。

2. 灵敏度：仪器在达到全光谱线性准确度优于0.07%T的条件下，峰-峰值信噪比：5 秒钟4 cm-1测量，13,000:1；1分钟4 cm-1测量，优于55,000:1；噪音峰-峰值小于7.9(10-6Abs。

*3.光谱范围：配置≥7,800-350cm-1；可扩展软件控制五个检测器自动转换和三个分束器自动转换系统，实现可见、近红外、中红外和远红外全光谱范围自动切换精确检测, 不同光学系统完全自动切换无需手动调整和更换。

4. 全光谱线性准确度：优于0.07%T。(ASTM E1421 标准方法检测)

5. 波数精度：优于0.005 cm-1。

6. 快速扫描：基本功能每秒65张光谱（@16 cm-1），可升级至每秒130张光谱。

*7.干涉仪：磁浮式干涉仪配置三维激光控制自动调整和每秒10万次以上高速扫描动态准直控制功能，保证长期检测的高精度、高稳定性，无光谱偏离和失真。（提供动态准直控制功能技术资料）

*8.检测器：配置高性能DLaTGS检测器和独立的ATR模块增强型专属检测器。

9. 光阑:   配置230档精度连续可变自动控制光阑,实现高分辨精确测量。

10. 光源：  配置高能量超长寿命中\远红外光源；可选配可见\近红外光源、傅里叶拉曼光源以及多光源自动切换系统，扩展各种检测功能。

11. 通讯接口：USB2.0标准计算机与仪器通讯接口。

12. 快捷检测操作：光谱仪主机面板配备快捷操作功能键，一个按键即可自动切换采集模式、优化实验参数和输出分析结果、完成检测过程，实现零培训智能化操作。（提供快捷检测控制资料）

13. 干燥密封系统：光谱仪样品仓配置防雾化镀层的红外透射密封窗片，具有良好干燥防潮性和维护的简易性。并可按应用需要选配湿度智能控制样品仓自动锁闭系统和智能吹扫控制装置等。

14. 扩展功能：可扩展软件控制五个检测器自动转换和三个分束器自动转换系统，实现可见、近红外、中红外和远红外全光谱范围全自动切换精确检测，不同光学系统完全自动切换无需手动调整和更换.

第三包：原子荧光形态分析仪参数要求

联系人：周老师86868404

1、、用途

用于样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au元素的痕量分析，As、Sb、Hg、Se等元素形态分析。

2、系统配置要求

2.1 仪器类型：液相色谱-原子荧光联用仪

2.2液相色谱原子荧光联用专用工作站1套

2.3液相色谱及预处理装置1套

2.4外置160位原子荧光自动进样器1套

2.5品牌电脑打印机一套

3、技术性能指标要求

*3.1进样系统：采用内置式进口双顺序注射泵进样系统，

3.2具有在线自动去除硼氢化钾气泡技术，防止参与样品的反应。

3.3测量精度 RSD<1%。
3.4线性范围： 三个数量级

3.5具有测量尾气中有害元素的捕集阱装置，避免尾气对人体的伤害和对环境的二次污染。

3.6在线恒温控制装置，可通过面板设置，确保样品在恒温条件进行反应。

*3.7在线紫外消解。

3.8高效液相泵性能指标

流量范围：0.001~10.000ml/min

流量精度：RSD<0.1%

流量准确度：±1%

脉动：0.1MPa（水 1.0ml/min, 7MPa输液时）

噪声：±0.3×10-5AU

飘移：0.5×10-3 AU/h

4、技术服务

4.1 供应商必需在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可。

4.2仪器在调试通过后必须有12个月的保修期。

4.3 供应商须免费现场为用户培训至少2名熟练操作和维护人员，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识。

4.4免费提供仪器设备的软件升级。
第四包：电转染系统参数要求

联系人：谢老师18005160801

1. 转染效率高，尤其是原代细胞、 干细胞和难转染的细胞系，最高可达95%。
*2. 外源基因直接入核，不依赖于细胞分裂。转染速度快，最快转染GFP 2小时后即可观察蛋白的表达情况。
3. 核转染平台简单易用，可预设50个电转杯转染程序或多个16孔条板转染程序，无需自行优化和摸索电转条件。
*4. 全球共享的细胞转染数据库，可检索695种不同细胞类型的转染信息以及优化的Protocol。
5. 原代细胞有5种类型的细胞转染试剂，细胞系有3种转染试剂，保证最佳的转染效率和细胞存活率。每种转染试剂盒里面都有pmaxGFP质粒作为阳性对照。
6. 可满足不同细胞量和通量的需求：2个电转杯和一个16孔（2×8孔）电转条板（X单元），可同时运行不同的电转程序。转染细胞数量为：2×10^4到2×10^7。 
7.真核细胞转染发表的文献超过4000篇。                                                                                                                                                                                                                              *8. 有可直接进行贴壁细胞原位转染的功能，无需特殊孔板，普通的24孔细胞培养板即可实现。
*9. 电转杯及电转条板采用新型的专利可导电聚合物，可避免在实验过程中金属离子对细胞的伤害。
10. 核心模块（Core Unit）和X模块（X Unit）可平行拼接或者垂直叠放；Y模块（Y Unit）可进行通量的平行拓展（24孔）；如需更高通量，还可直接和96孔Shuttle平台连接，实现96孔通量的转染。
11. 5.7英寸可折放触摸屏操作，可通过USB接口与电脑连接进行软件的升级和数据的传送，软件可免费从网站下载更新。
12. 电源：230V，50-60Hz，自我调节。
13. 外观尺寸（W×H×D）：45×10.5×28cm（核心单元与X单元平行拼接放置）。
