仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20131129YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：高性能存储
第二包：高分辨率血流成像系统
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付全款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2013年11月29日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  许尔齐
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2013年12月5日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2013年11月29日   
第一包：  高性能存储    1套    联系人：戴俊程  15996359908

技术参数要求：

1、 国际/国内知名品牌，非OEM产品。

2、 采用全模块化设计，全冗余，无单点故障。
3、 提供两个存储控制器，控制器Active-Active冗余设计，支持在线更换控制器，每一控制器可以独立控制所有的磁盘，RAID算法采用硬件XOR设计，非x86处理器架构。
4、 提供≥32GB缓存,非SSD或者高速Flash 充当缓存。
5、 提供 BBU 电池保护，配置基于 Flash 的永久保护模组，不存在断电时间限制。
6、 提供≥8个1Gb ISCSI和≥4个8Gb FC主机接口，可扩展支持4个10Gb ISCSI主机接口。
7、 提供≥48Gb/s 后端磁盘通道带宽。
8、 支持SSD、SAS、SATA热插拔磁盘，支持在同一个磁盘阵列柜子中混合使用不同类型，不同容量的硬盘。
9、 最大可扩展≥250块硬盘，预授权250块物理硬盘许可。
10、 本次配置≥64TB SAS (≥7200RPM) 3.5寸硬盘。
11、 支持RAID 0，1，3，5，6，10，50，60 等；支持RAID0、5、10、50、1E之间互相迁移。
12、 支持≥512个LUN。
13、 提供≥128个用户授权许可（分区许可）。
14、 配置卷拷贝功能，实现数据保护功能。
15、 支持分层存储软件模块，在线实现数据分层，通过分层实现热点数据管理，实现存储应用加速。
16、 提供≥128台主机路径冗余和负载均衡许可。
17、 提供完整的存储系统管理软件，支持集中式 GUI 管理，在同一管理界面实现监控，提供冗余和负载均衡管理 。
18、 支持 WinNT,Win2000,Win2003,Win2008,Solaris, AIX, HPUX, NetWare, Red Hat Linux ……等主流操作系统。
19、 模块化结构，具有完全在线、无需停机的扩充能力，包括系统微码升级、系统处理能力的扩充、存储容量的扩充和 IO 能力的扩充等，并支持系统的平滑扩充。
20、 冗余电源，冗余散热风扇设计。
21、 提供5年7*24原厂工程师免费上门服务，中标签订合同时提供原厂授权及原厂服务承诺函。
第二包：高分辨率血流成像系统     1套
联系人：孙老师   13851528801

硬件配置规格
（1）成像原理：动态光散射理论和激光散斑衬比分析
（2）成像方法：同时具备空间衬比成像、时间衬比成像、随机过程估计子成像方法
（3）成像光源：780nm激光或820nm激光（可选），功率小于10mW

（4）图像采集器：CCD或CMOS（可选）
（5）成像分辨率：CCD：最高1280×1024，可任意选择AOI

CMOS：最高1280×1024，可任意选择AOI

（6）图像采集速率：CCD：30帧/秒（1280×1024）～78帧/秒（320×240）
CMOS：25帧/秒（1280×1024）～1024帧/秒（4×1024）
（7）光学镜头：a常规：焦距24mm 最大光圈f/2.8D 广角定焦镜头(视角84度，最近对焦距离30cm)；用于大范围血流成像（大于8cm×8cm），镜头像素级别300万。b微距：焦距40MM 最大光圈F/2.8G 微距定焦镜头（视角38°50'，最近对焦距离1.6cm）；用于脑皮层血流成像（小于8cm×8cm），镜头像素级别300万
（8）最小可辨别血管尺寸：13um（小鼠脑皮层血流成像）
（9）成像条件：为暗光环境设计
（10）实时在线重建：采用GPU并行加速算法，实时显示成像结果和感兴趣区分析结果
（11）数据输出：通过USB方式原始记录数据
软件配置规格： 

（1）可重建整个区域或感兴趣区域（任意形状）的衬比图像（空间衬比度值、时间衬比度值和随机过程估计子结果）； 

（2）采用并行算法实时计算并动态显示成像区域血流分布情况和感兴趣区血流变化情况； 

（3）后处理具备全自动去抖动（包括环境噪声、呼吸、心跳影响）算法，进一步提高成像分辨率；
（4）后处理具备全自动去除特定情况成像不均匀性影响的功能；
（5）后处理具备基于单调点变换的全自动结果增强功能，加强在功能性成像或不同生理病理条件下的血流变化实验中成像的灵敏度；
（6）处理结果可直接存为图片格式，相关数据存为Excel表格，方便用户的统计分析。
