仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20150707

          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  超低温冰箱 一台

第2包  倒置荧光显微镜   一台

第3包  生物电记录系统  一台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年06月30日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年07月07日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  
南京医科大学资产管理处

                                     2015年06月30日   

第一包：超低温冰箱技术参数

联系人：常老师18551767761

1、立式，内部分四层，隔板高低可随意调节。

2、制冷温度范围：-65℃~-95℃。
3、容积503升。
4、原装进口制冷压缩机，全密闭压缩系统，免维护，五年质保。
5、真空减压口能平衡掉开关门后产生的负压，使开关门更容易。
6、真空绝缘体和多个内门设计，外门附近有加热装置，防止霜冻。箱体内外钢制材料，中间真空隔热层，高效保温，断电保温至-65℃长达6~8小时。

7、专利SHFS系统，无滤网设计，高效迅速降低压缩机热能产生，无灰尘附着烦恼，免清洗维护，极大降低压缩机因散热故障发生崩溃的概率。

8、样品保存与齐全的报警功能，蜂鸣警报并TFT液晶触控面板显示故障信息。

9、在断电情况下能给监测/报警系统供电72小时，且电池不需维护。

10、冰箱门板三层绝缘保温设计，更佳隔离内外温度传递，有效减少冰箱内部霜冻的产生。

11、TFT液晶显示温度曲线，内置存储芯片，最长保持2年的温度变化数据，USB接口设计，方便随时数据的导出查看。

12、密码设置与保护，温度补偿设置。

13、主机电路控制部件门板上层设计，从根本上解决了电路主板下置设计带来的因为频繁开关门导致空气冷凝水造成主板短路损害带来的风险。

14、可以跟所有的智能手机，平板电脑，个人电脑 ，笔记本电脑通过Wifi网络连接，无地方限制，无时间限制，随时随地可控监测和控制超低温冰箱,。当冰箱出现停电或者故障时会第一时间信息或者电话通知到使用者手机上方便第一时间解决故障。一台冰箱可以有多个手机进行控制方便公用的实验室；一个手机可以控制多台冰箱，方便集成控制。
15、可以通过面板记录样品放置的位置，为以后可以轻松的找到样品；可以设置样品位置备忘录，查找样品历史放置位置，方便以后再次返回样品。

第二包：倒置荧光显微镜技术参数

联系人：王老师 025-86862885

1． 主要技术指标

1.1  研究级倒置荧光显微镜

    1.1.1  显微镜镜体

*1.1.1.1  物镜转换器：6孔式编码型物镜转换器,可与软件配合使用达到自动标尺和计测功能。
1.1.1.2  聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：1μm），行程9mm（向上7mm、向下2mm），粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节

1.1.1.3  原象光口：双层光路设计，共9条射入/射出光路，最多可同时接4 路采集原像的图像获取系统，左侧光口的原像到机架的距离≥102mm

*1.1.1.4  光学系统：UIS2无限远校正光学系统（第二代无限远光学校正系统）, 国际标准齐焦距离≤45mm.
    1.1.2  透射光照明装置

1.1.2.1  100W卤素灯透射光照明装置，视场可变光阑可调
1.1.2.1  外置电源供应器 

    1.1.3  观察镜筒：双目镜筒：瞳距可在50-76mm范围内进行调节，视场直径为22

1.1.4  载物台：双层机械载物台，行程为50 × 50mm；载物台插入圆板（外径110mm、内径25mm）
    1.1.5  聚光镜：超长工作距离聚光镜：5孔转盘

1.1.6  相衬环板：4× 、10×、20×、40×

*1.1.7  物镜
1.1.7.1  万能平场半复消色差物镜4X（N.A.0.13, W.D.17mm）

1.1.7.2  万能平场半复消色差物镜10X（N.A.0.3, W.D.10mm）

1.1.7.3  长工作距离万能平场半复消色差物镜20X（N.A.0.4, W.D.3.2）

1.1.7.4  长工作距离万能平场半复消色差物镜40X（N.A.0.6, W.D. 3.0-4.2mm，盖玻片厚度可调0-2mm）

1.1.8  滤色镜：日光平衡滤色片LBD，ND6、ND25
1.1.9  目镜：高眼点目镜，10×，视场直径：22

*1.1.10  反射荧光照明系统

1.1.10.1　光源：汞灯照明，光强可调；

*1.1.10.2  荧光照明装置：备有视场可变光阑，滤光片插板

*1.1.10.3  荧光滤色镜盒：备有可装入8个滤色镜立体镜套的转盘式滤色镜盒，内装光闸

1.1.10.4  荧光激发块：专用带通滤色

蓝色激发：BP460-495, DM505 ，BA510-550, 内置杂散光吸收滤色片AR1924

绿色激发：BP530-550, DM570，BA575-625,内置杂散光吸收滤色片 AR1924

 第三包：生物电记录系统主要技术参数

联系人：王老师 025-86862885

一.膜片钳放大器
1）单探头/双探头， 采用电容反馈模式。

*2）电压钳模式下提供4种反馈电阻（50 MΩ、500 MΩ、5 GΩ、50 GΩ），可以测定0.2 pA～200 nA范围的电流。电流钳模式下提供3种反馈电阻（50 MΩ、500 MΩ、5 GΩ），可以测定2 nA～200 nA范围的电流。

*3）4－极Bessel低通滤波(Hz)：2Hz-30kHz 

*4）－极Butterworth低通滤波(Hz)：3Hz-45kHz 

单极Bessel高通滤波(Hz)：DC-300Hz 

*5）噪声： 

8－极Bessel滤波(10kHz)：0.28-3.0 pA rms 

4－极Butterworth滤波(5kHz)：0.15-2.0 pA rms

二.数模转换器
*1）转换器为即插即用设备，通过USB接口与计算机直接联用。 

2）转换器为16位A/D和D/A转换器，分辨率高。

3）单一导联的最高采样频率为250KHz，具有16个模拟信号输入导联、4个模拟信号输出导联、8个数码信号输出导联。

*4）输入范围：-10.000 V 至+10.000 V。最大传输速度为4M采样点/秒，内部噪声和导联间的串扰平均小于±1 mV（p-p at 10 kHz）。

5）采样速率: 1 Hz - 250 kHz 。

*6）单道可去除50HZ噪音。

三、采集分析软件

1）记录分析软件：既包含采样程序又包含分析程序（包含单通道软件，作图软件），可同时记录多达16导联的信号

*2）分析程序可对采集的各种信号进行数据处理、分析、作图、 统计检验等，可对数据脱机处理，不需要使用密码锁，分析软件可以安装在多台电脑上分析数据。

