仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20130705YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：超低温冰箱

第二包：主动式消磁器
第三包：全自动化学发光图像分析系统

第四包：机能学实验教学系统
第五包：物联网实训教学平台
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付全款
3、报价方式：国产设备需报人民币，进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2013年7月5日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  许尔齐、徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2013年7月11日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2013年7月5日   
第一包：超低温冰箱  联系人：刘老师  联系电话：13951952248

1. 立式，单外门，容积：≥650L

2. 2台1HP压缩机，内分四室，分别带小门，内室隔板可随意调节间距

3. 门带有减压装置，可以方便再次开启

4. 门锁：门锁及把手为一体化设计，可单手开关门

5. 样品保存功能与齐全的报警功能：在过温、温度不足、门开启时间过长、断电、冷凝器过热、过滤器需要清洗、温度传感器与门密封条需要清洗等情况下均可报警。

第二包：主动式消磁器  联系人：王老师  联系电话：86862029-802
1、 消磁方向 ：x、y、z

2、 反相消磁圈：3个以上
3、 有效工作距离：大于3米
4、 支持双探测器 

5、 可消磁场倍率50倍
6、 磁场均衡性：大于1.2米
第三包：全自动化学发光图像分析系统
联系人：谢老师  联系电话：86868452
1、 摄像头：Tanon 6060高分辨率低照度数码制冷CCD（美国FLI制冷CCD）

2、 半导体制冷（用户可自行控制CCD是否制冷）

3、 冷却温度：低于环境温度65℃（绝对温度-40℃，动态实时显示CCD制冷温度）

4、 有效像素：2048*2048  16bit（65536色）

5、 像素尺寸：7.45um*7.4um；像素合并：1*1、2*2、4*4

6、 分辨率：420万像素

7、 动态范围：＞4个数量级

8、 电动镜头：F/0.95，高清晰大口径高通透镜头，可通过计算机对焦距的电动调整

9、 可选配电脑控制4位自动定位样品载物升降平台，并可对电脑进行无极定位控制

10、 光源：反射白光、LED反射白光灯

11、 拍摄面积：15*15cm

12、 软件功能：可设定连续采样的次数、时间间隔和起始及终止曝光时间，进行动态连续拍摄；拍摄模式有累加或不累加两种方式任选；

第四包：机能学实验教学系统  联系人：周老师  联系电话：86862892
技术参数要求

一、基本要求：

1、 多通道（通道数≥4记录系统）数字化记录系统

2、 低噪声生物电放大器（参数要求详见下表）

3、 USB接口分体式结构

4、 程控刺激输出，刺激参数及序列可程序控制

5、 低功耗设计（无外接电源，笔记本可使用）

6、 信号处理功能（滤波、差分、积分、计数、识别等）

7、 波形编辑功能（标记、剪贴、压缩、删除等）

8、 实验项目预置功能，与教学要求相匹配，有配套教材。

9、 网络化硬件共享和实验模拟功能

10、 数据自动备份，有数据恢复功能

二、仪器参数要求表

	
	
	技术指标要求

	放大器
	基本特点
	≥4通道 

	
	输入阻抗
	大于1MΩ

	
	共模抑制比
	≥85dB

	
	放大倍数
	100~10000

多档程控可调

包括DC、AC

	
	时间常数
	0.001-DC 多档可调

	
	低通滤波
	0.01K~10k  多档可调

	
	50HZ抑制
	Y

	
	直流平衡
	Y

	
	漂移
	＜1mv/4h 

	
	等效输入噪声电压
	≤5μV

	
	增益误差
	＜3 %

	
	输入方式
	DC. AC转换

	采样
	A/D变换器
	≥12bit

	
	A/D转换误差
	≤ 1 LSB

	
	最高可用采样率
	100KHz   可调

	刺激器
	输出方式
	电压输出或电流输出

	
	D/A精度
	≥8 bits

	
	静态噪声
	按投标机型的指标写入

	
	脉冲幅度
	不低于 ±10V

	
	脉宽
	20 μs ~ 1000 ms  可调

	
	脉冲方式
	单脉冲，串脉冲，可程控

	
	脉冲数
	1~1000个可调

	
	脉冲间隔
	20μs ~1000ms

	操作平台
	WINDOWS
	WINDOWS XP 及以上平台

	其它功能
	按投标机型的指标写入
	


第五包：物联网实训教学平台 联系人：王老师  联系电话：86862836

货物需求一览表
	序  号
	        货 物 名 称
	数  量

	1
	ZigBee扩展开发套件
	10套

	2
	无线传感网/ZigBee协议分析仪器(sniffer)
	1套


简介：
物联网是通过信息传感设备，按约定的协议实现人与人、人与物、物与物全面互联的网络，其主要特征是通过传感器、射频识别等方式获取物理世界的各种信息，结合互联网、移动通信网、无线网络等进行信息的传送与交互，采用智能计算技术对信息进行分析处理，从而提高对物质世界的感知能力，实现物理世界与信息世界的联通，从而完成智能化的决策和控制。
（一）ZigBee扩展开发套件  10套

1、至少包括10个无线采集、路由和协调器节点：采用TI CC2530，支持ZigBee-2007/Pro/RF4CE标准，提供Mini USB接口或者标准串口，可以烧录程序并调试；
2、无线通信模块采用工业化设计工艺，具有双层屏蔽壳防止无线电磁干扰和保证性能一致性，最大发射功率可配置4.5dBm，接收机灵敏度可达-98dBm；
3、支持电源供电与电池供电两种供电方式，支持大容量锂电池供电，自带充电电路,可以通过电源实现对锂电池的充电；
4、支持并配备：温度传感器、光敏传感器、3D加速度传感器、红外传感器、超声波传感器、红外对射传感器、数字温湿度传感器、按键、G-Stick遥控杆、蜂鸣器、液晶屏、3色LED灯、红外控制器；
5、无线扩展节点具有10对可扩展I/O接口，使用Cortex M3能够灵活的同时外接多个具有通用接口的传感器和执行器，支持RS232、485、CAN、0-5V、4-20mA、继电器、I/O等多种接口，实现即插即用；

6、配备3．5寸液晶屏（4个7段数码管），可显示无线节点自身网络随机分配网络地址和同网络内其它无线节点的网络地址，并通过选择其它节点的网络地址，直接控制该网络地址对应的无线节点，实现节点间的互相控制；

7、 提供PC监控和管理软件，可以反向控制和设置系统联控功能，实现采集节点对其它             节点的控制，提供物联网典型系统应用模拟系统及开发程序，实现物物相连及控制；

（二）无线传感网/ZigBee协议分析仪器(sniffer)  1套

具备国际已授权发明专利、实用新型专利及软件著作权，完全自主知识产权；

频段： 2405MHz-2483.5MHz，全频段共计16个信道同时进行无线数据包读取和显示
时间戳精度：1微妙
支持协议： ZigBee，IEEE802.15.4以及中国国家传感网标准等等
功能：多个通道支持同时采集一个或者多个信道的数据，并且按照统一时间戳标记排序并按照协议解析。可以无缺的采集在拓扑控制条件下的多个无线设备的无线数据，以获得完整的信息。
1. 能够对接收数据包进行标准和协议解析，支持IEEE 802.15.4标准MAC层协议帧格式、ZigBee协议网络层的解析；
2. 支持两种数据包显示方式：表格（包序列）显示方式和数据包时序（通道+时间轴）显示方式。表格显示方式支持包的解析、过滤及排序。在数据包时序显示方式中，可直观地观察到各信道在不同时刻的状态；
3. 不同信道间完全同步，全部数据包有统一的时间标，时间标签精确到纳秒；
4. 实时或离线采集分析模式，每次可采集记录多达50万个数据包，并支持数据包存储后调用显示；
5. 支持信道、时间标范围、帧类型、结点地址过滤，和支持时间，信道，帧长度等多种排序方式；
提供产品相关发明专利、实用新型专利和软件著作权；
