仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20160622

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包   正置荧光显微镜                一台

第2包   纯水仪                        一台

第3包   二氧化碳培养箱                一台

第4包   台式离心机                    一台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费、质保期限）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年06月01日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2016年06月22日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2016年06月01日

第1包：正置荧光显微镜参数要求

联系人：杨老师 13851439931

﹡1、显微镜光路采用无限远色差像差和反差校正系统IC²S（Infinity Contrast &

Color Corrected System）。在传统无限远光路基础上,增强反差校正，提高图像的反差效果。

2、经典的金字塔型稳固的机械结构和优秀的人体工程学设计。

﹡3、具有明场、荧光、DIC观察功能，可升级PalsDIC功能。

﹡4、总放大倍率:50X~1000X，其中40 X为平场复消色差物镜，20X、100 X为高级增强反差型平场荧光EC物镜，20X、40X和100X物镜带DIC观察功能。

5、同轴粗微调焦机构，粗调一圈5mm，微调一圈0.5mm，内置免调节防下滑机构，不采用易损的外部松紧调节环。

6、30°双目照相观察筒，操作者人长时间工作不易疲劳。双目镜筒可上转用于提升眼点高度。

7、观察与摄影图像齐焦技术，不需要摄影端作二次调整。

8、内置精确定位的内倾式六孔物镜转换器。

﹡9、目镜10X，视场≥23mm。高眼点、宽视野设计，双眼视度分别可调。

10、内藏式标准科勒照明装置，12V100W便于更换灯泡的自定中心新型灯室。

11、黑白、彩色，制冷型高灵敏度CCD，有效物理像素300万，像素尺寸4.54um×4.54um，芯片尺寸2/3”，数字化范围14bit，最大图像采集速度1936×1460下38幅/秒，动态范围≥2500:1（68dB）。

12、软件功能：图象分析软件具有图象输出、图象增强、图象注解、图象档案、报告产生、空间测量工具等功能， 软件免费升级。

13、荧光光源为120W长寿命可调金属卤素灯，使用寿命＞2000小时。

14、6孔位荧光激发块转盘，配紫外、蓝、绿三色荧光激发块。

15、产品部件如显微镜、CCD、图像分析系统由一家制造厂商生产提供，以保证提供优越的图像质量和完善可靠的售后服务。

﹡16、覆膜技术，光学元件长时间不生霉。且不使用任何化学防霉剂，绿色环保，对环境和使用者不会造成任何伤害。

17、﹡参数必须满足，提供原厂英文彩页说明，不接受其他方式说明。

第2包：纯水仪参数要求

联系人：杨老师 13851439931

1、纯水产水水质

1.1离子截留率97-98%；有机物截流率(MW > 200 Dalton) >99%

1.2细菌和颗粒>99%

1.3* 系统可监测和显示反渗透膜的截留率，进水压力等参数

1.4流速：8 L/h

2、超纯水产水水质：

2.1电阻率：18.2MΩ.cm＠25℃（具有温度补偿和非温度补偿两种模式）

2.2 * 总有机碳含量(TOC)：≤ 5ppb，特殊要求(TOC)：≤1ppb

2.3 *RNA酶＜0.01ng/ml， *DNA酶＜4pg/ml

2.4 *细菌＜0.1cfu／ml，颗粒（＞0.22μm）＜1个／ml

2.5 * 超纯水电阻池常数：0.01cm－1，流速：50ml - 2000ml /min 可调；

系统可对水质进行全程监控，分别检测和显示进水、纯水、超纯水电导率及RO膜截留率。超纯水部分具有185nm紫外灯，用于降低产水TOC水平。

取水装置高度能够调节，在取水过程中无需用手固定容器，具有定量（0.1L~60L）自动取水功能

系统配备PE型材吹塑制备的锥形底部避光不低于60L的水箱，全自动水箱消毒系统，水箱具有精度为1%的液位显示控制模块，空气进出口有除菌、CO2及挥发性有机物的过滤器；

具有更换预滤芯、滤膜、纯化柱和系统自动清洗等维护信息提示功能。

全系统符合UL标准，CE指令，GLP设计，USP要求，ISO9001和ISO14001标准。

第3包   二氧化碳培养箱   一台

联系人：刘老师13851711733

- 气套式，内部容积大于160L；

- 自带180℃高温灭菌功能；

- 自带HEPA过滤系统，保证培养箱内空气每60秒过滤一次，保持培养环境长效持续的清洁；

- CO2控制范围：1-20%，精度：±0.1℃；O2控制范围：1-21%，精度：±0.1℃；

- 专利的主动气流模式，可以在打开箱门后10分钟内完全恢复所有关键细胞生长参数；

- iCAN触摸屏，可以显示设定和实际双重参数；

- 带有专利的数据采集功能，可以实现数据溯源。

第4包   台式离心机    一台

联系人：刘老师13851711733

- 主机参数要求：

最高转速：15,200转/分

最大离心力：25,830×g

最大离心容量：4´400ml

驱动系统：无碳刷电机直接驱动

控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态

运行时间控制：0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式

温度控制范围：从-10 到+40度

加/减速选择：9加速/10减速

程序：6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序

安全性能：具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。无任何金属部件，防止不慎划破手套及手。

- 转子参数要求：

水平转头(4×400毫升/CatNo. 75003181)：

转速:5,000转/分; 容量:4×400毫升; 最大离心力:4,696×g

配置：50ml尖底管适配器、15ml尖底管适配器、5/7ml采血管适配器、4.5/6ml采血管适配器各一套

微量板转头(2×3块板)：

转速:4,000转/分,  容量:2×3块标准板, 最大离心力:2,272×g

配置：密封盖一套

角转头(6×100毫升)：

转速:13,000转/分,  容量6×100毫升, 最大离心力:18,516×g

碳纤维转头，并具有比传统铝合金转头更高的强度和更长的使用寿命，提供15年转头质量保证

配置：50ml圆底管适配器、16ml圆底管适配器、转头架各一套