仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20150324

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包  冷冻切片机                 一台

第2包  全自动组织脱水机           一台

第3包  石蜡切片机                 一台

第4包  石蜡包埋机                 一台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年03月18日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年03月24日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2015年03月18日

第1包  冷冻切片机

联系人：孙老师13851528801

1、双压缩机独立制冷结构，包括冷冻箱压缩机和速冻台压缩机；

2、压缩机制冷温度，0～-35℃（启用加强制冷时温度更低）；

3、冷冻箱降温速度，只需1小时即可从室温降到-35℃；

4、速冻台温度，压缩机制冷，0～-60℃（可任意调节），只需1分钟即可降到-55℃以下；

5、样本台速冻位点，6个；

6、样本头温度，0～- 55℃ , 可以快速降温也可以快速升温；

7、 电动进样；

8、 切片厚度：

1－60μm
1－20μm，以1μm为增量
20－60μm，以5μm为增量

9、样本托快速卸载功能；

10、 样本头适配器，可旋转360度；

11、切片机免维护功能；

12、 除霜功能，自动除霜及手动除霜二种功能；

13、操作界面，液晶中文显示，触摸屏操作。可显示切片计数、总切片厚度、样品离终点距离、切片和修块厚度、箱体设定温度、箱体实际温度等所有相关数据

14、消毒功能，熏蒸消毒，消毒效果彻底；外加Cold-D手动喷雾消毒，安全快速；

第2包  全自动组织脱水机

联系人：孙老师13851528801

1、仪器配置规格：

2、可处理的标准包埋盒数量：0-300（可选择使用间隔篮或无间隔篮）

3、试剂缸容量：5升

4、脱水程序数：12

5、冲洗程序：3个

6、反应缸形状：圆形

7、搅拌方式：5种。液体泵出、泵入的重力模式；水平正反方向搅拌模式；自由流动模式

8、试剂预热：在试剂抽进反应缸前可对试剂进行预先加热，保证脱水质量与效率

9、液面控制功能：可根据组织多少,来控制试剂的加入量

10、试剂灌注液面：由探头控制三级灌注液面，确保样本完全浸没

11、不间断电源UPS：6小时以上。自动能源管理，自动停止非必须耗电环节，基本可完成脱水程序，或将样本运行至安全位置

- 少液补偿功能：某一试剂缸少液时，会自动抽取另一缸试剂补充

- 向下抽风：加样时起动向下抽风，并通过滤器，控制异味弥散

- 更换试剂方式：根据试剂浓度检测结果，进行自动试剂更换。脱水过程中完成所有试剂的轮换，全自动，无须手工灌注与排放试剂，不影响脱水运行

- 试剂自动监控功能：电脑全自动试剂质量管理系统，可提示更换试剂

- 多重密码保护：

17、显示器与动态多参数显示：15英寸的彩色液晶显示器。可显示：温度、压力、酒精比重之变化，反应缸状态

第3包  石蜡切片机

联系人：孙老师13851528801

1、蜡缸容积：5L；

2、冷台及热台分体式设计；

3、可以控制流蜡速度；

4、可以预约熔蜡时间；

5、冷台可放60个包埋盒；

6、有石蜡容量的指示；

7、熔蜡缸温度：50℃~70℃；

8、模具缸温度：50℃~70℃；

9、组织缸温度：50℃~70℃；

10、工作区温度：50℃~70℃；

11、冷台温度：0℃ ~ -15℃（温度可调）；

12、镊子加热区：50℃~75℃；

13、有照明模块；

14、2个废蜡收集箱；

15、原装进口；

第4包  石蜡包埋机

联系人：孙老师13851528801

1、进样系统：机械

2、导轨系统：双导轨系统

3、废物槽：中空废屑槽

4、切片厚度及步进范围：0.5 – 60 µm

0.5 μm from 0.5 - 2 μm

1 μm from 2 - 10 μm

2 μm from 10 - 20 μm

5 μm from 20 - 60 μm

5、修块厚度：10 and 30 µm

6、切片计数：可以