 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20170106
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   EEG脑电波检测仪             1台
第2包   化学发光凝胶成像系统        1台
第3包   水平拉针仪                  1台
第4包   精密空调                    1套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年12月13日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2017年01月06日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2016年11月30日   

第1包   EEG脑电波检测仪参数要求

联系人：周老师13851568884

一、项目名称：脑电图仪                                    

  二、.数据采集
1.★EEG导数：≥32通道
2．双极输入接口：14个
3. 直流输入接口：4个
4. 呼吸输入接口：3个
5. SpO2输入接口：1个
6. ★CO2输入接口：1个
7. SICI扩展接口：1个
8. 输入阻抗：100MΩ

9. 输入漏电流：〈 5nA

10. 内置噪声：〈 1.5uVp-p (0.53Hz~60Hz)

11. 共模抑制比：〉110dB

12. 带宽：0.08～300Hz

13. 低频滤波：0.08-160Hz(TC:2s)

14. 高频滤波：15-300Hz (-18 dB/oct)

15. A/D转换：16bit

16. 采样频率：100，200，500，1000Hz

三、、数据处理

1. 灵敏度：EEG 输入：Off, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50,75,100, 150, 200，300，500,700,1000 uV/mm；

DC 输入：Off, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200mV/mm

   2. 时间常数：0.001，0.003，0.03，0.1，0.3，0.6，1.0，2.0s

   3. AC滤波：50 、60 Hz

   4. 定标波形：0.25 Hz 矩形波、10 Hz 正弦波

   5. 电极阻抗测试：显示器显示，放大器LED上显示

   6. 电极阻抗阀值：2, 5, 10, 20,  50 kΩ

   7. 参考电极选择：A1→A2, A1←A2，A1←→A2, A1+A2, VX, AV (with unsuitable electrode deletion function), Aav, Org and SD

（三）、显示

 1. 波形颜色： 16色

 2. 波形冻结：有

 3. 回放速度：5, 10, 15, 20, 30, 60 s/page ， 5 min/page，自定义

 4. 定时标记：0.1，1s

 5. 时间标尺：0.2，1s

 6. EEG标尺：有

(四)、软件技术参数：

1. 具有8通道DSA趋势图

2. 回放64通道脑波显示

★3. 放大器高速USB接口，无需外接转换设备，支持热插拔。（需有图片）

4. 设备具有网络系统功能

5. 可扩展升级功能（如：尖波自动检测软件；FOCUS 高级脑波偶极子分析程序；BESA高级脑电偶极子和影像融合分析软件；睡眠分析软件）

6. 主机及网络中实时同步脑电波形回放

★7. 在常规软件里脑电图文件刻录后可在任何计算机回放并能分析，无需外置解密硬件；

8. 2D/3D地形图分析系统

9. 剪辑功能：对不同时期的脑电与视频数据进行任意地剪切及组合

10. 屏幕拷贝功能：将屏幕显示的脑电图形转换到其他文档内；并可任意选择拷贝想要的几个或几条局部波形

11. 具有在采集、回放时心电滤波

12. 具有事件标记功能与波形自动测量功能，三种以上测量

13. 同屏波形对比

14. 脑波具有通用格式转换，用于第三方软件使用，为科研课题服务

15. 波形可选择后局部放大分析

★16. 本系统自有全自动报告生成系统（WORD/EXCEL/PDF格式）。打印内容随意设定。如：脑波图、文字、地形图、病人资料、医生姓名、科室各类图表，可组合或单独打印波间期并计算其各项的平均值。

17. 快速跳选：在回放过程中，可按时间、事件标注等位置，快速跳跃到指定位置
第2包   化学发光凝胶成像系统参数要求

联系人：吴老师15950536316

1 功能用途

采集化学发光、多色荧光、近红外荧光、红外荧光、比色以及免染等方法染色的核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜等的数字图像，并对获得的图像进行数据分析。

2 性能参数

2.1 应用范围：化学发光、多色荧光、近红外荧光、红外荧光、比色以及免染成像等方法
2.2 光源：反射白光，透射紫外，透射白光，透射蓝光，RGB三色荧光（选配），近红外荧光（选配），红外荧光（选配）
2.3 检测器：超冷CCD检测器，分辨率6.1M像素
2.4 CCD检测器425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：70％，绝对Q/E峰值：75%@525nm
2.5 CCD检测器暗电流：0.002 e/p/s，读出噪音：6 e-rms，提供弱光成像所需
2.6 镜头：f/0.95快速对焦镜头，具有自动聚焦和自动优化曝光功能
2.7 16bit数据采集（65,536灰度级），动力学范围>4个数量级
2.8 12.1英寸触摸屏控制，支持多点触控功能（4点）
2.9 最大成像面积 16.8 x 21 cm
2.10 根据样品染色方法以及应用的不同选择不同样品托盘：标准样品盘、白光样品盘或蓝光样品盘
2.11 系统可自动识别样品盘，并根据不同应用自动优化成像参数和软件设置，以达到最优成像效果。
2.12 UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶
2.13 累积曝光多次成像功能：可以在较长的曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，便于用户可以挑选最满意的图像保存
2.14 免染成像功能：可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色，系统在硬件及软件上均已对免染功能进行优化
2.15 软件功能
2.15.1 中/英文软件，无安装次数限制，免费升级；同时具备采集图像及数据处理功能
2.15.2 软件可进行自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算，可添加各种格式的文字注释，进行3D图像观察及输出
2.15.3 报告输出：包括图像仪成像参数信息、使用者信息、实验时间、泳道图示、条带标注等，图像可自选300、600及自定义DPI输出，满足不同期刊对图片质量要求
第3包   水平拉针仪参数要求

联系人：林老师025-86869386

1：采用彩色触摸屏，只要输入玻璃管类型、铂金片类型以及需要拉制的电极类型（膜片钳电极、细胞外记录电极等），相应的拉制程序就会自动出现。
2：带有拷贝与粘贴功能，可使写好的程序非常容易地复制。 “line repeat”功能简化了执行多步功能程序的输入。
3：带有“safe heat mode”功能，可防止铂金片由于温度过高而被损坏，并可自我诊断功能可自动检测所有的拉制仪部件是否处于正常工作状态
4：带有“ramp test”功能变得非常容易
5：可稳定控制拉制的电极尖端直径小于0.1μm。
6: 可拉制的最小尖端直径为0.06μm

第4包   精密空调参数要求
联系人：李老师15850577317

恒温恒湿空调机组部分技术要求：（带※为关键性技术指标，任何偏离均可能导致废标）
※本次招标要求采用国际知名品牌，生产厂商必须具有国家工业产品生产许可证，通过ISO9000、ISO14001、GB/T28001、CRAA、泰尔认证、节能认证、等系列认证。
设备一：
（一）设备技术参数：
设备技术参数一览表
注：投标人应对应填写本表投标设备相应技术指标。
	      设备
参数
	上送风正面回风（立式）
风冷式恒温恒湿空气处理机(单机组)

	※冷/风量
	总制冷量≥21.3KW  显冷量:≥21.1kW    显热比：≥ 0.95

	※风量
	风量≥ 6640 m3/h  余压≥ 75Pa

	加湿量
	≥8kg/h

	※加热量
	≥6kW 

	※风机数量
	≥1个

	压缩机数量
	≥1个

	制冷剂
	R22（杜邦）

	冷凝器数量
	1个

	※控制精度
	温度控制精度为±10c,湿度控制精度为±5%

	※控制显示
	中文图形触摸式屏幕LCD(320*240)显示屏及界面

	噪音
	≤60dB(A）

	※电源
	380V/50Hz/3PH

	※室内机尺寸
	不大于800mm×900mm×2000mm（长×宽×高）

	※室外机尺寸
	不大于1200mm×400mm×1100mm（长×宽×高）


注：风冷式恒温恒湿空调机的冷量是在回风工况240C,相对湿度50%的工况下得出。
   噪音为离机组2米处自由空间测得。
（二）设备技术要求：
1、※空调机组采用最新节能制冷、除湿控制技术:采用电子膨胀阀(EEV)技术，准确控制过热度，精确调节膨胀阀开度，控制冷媒流量，使机组更节能，运行更稳定，同时具有高效除湿功能，出约EV)


























































































































节约能源。
2、※机组蒸发器：应采用高技术“A”型大迎风面积蒸发盘管，更大的热交换面积,使热交换更快，效率更高。
3、※机组内电器开关等需采用ABB、施耐德等知名品牌产品。
通用技术要求
1．1 标准要求
1．1．1制冷介质：R22。
1．1．2室内风机每一风机均由独立马达驱动。
1．1．3恒温恒湿空气处理机的温度控制精度为±1.00c,湿度控制精度为±5%。交流电源为380V/3Ph/50Hz,噪声≤60dB（A）。
1．1．4整机应可以全正面维护。
1．1．5机组及附件的各项性能指标、安全指标、施工安全应符合中国国家和有关行业制冷空调技术标准。
1．1．6在铜管高、低差大于20M以及室内、外水平单程大于45M的情况下，空调机组应该保证进行仍能正常制冷。
1．1．7※进入膨胀阀前制冷剂管道干燥过滤器为螺口易拆装式并配有干燥指示镜，同时制冷系统需配有维修手阀。
1．1．8※空气过滤器符合EU4级标准，配置过滤器堵塞、低气流保护开关。以美国Ashrae 52/76和Eurovent 4/5 为规范，阻尘值90％（EU4标准）
1．1．9※空调机的室外机应保证可在室外温度45℃下正常运行，空调机的室外机可卧式或立式安装。配防水型电源隔离开关及风机电机，室外风机转速控制器为：内置压力自动调速型。室外机的四个支撑脚应能拆卸。
1．1．10※配置可复位的高、低压压力保护开关。
1．1．11机壳内部应使用防火及吸音材料以减少噪音和震动。
1．1．12 电机轴承的使用寿命大于十万小时。
1．1．13 要求说明整机性能方面的先进性（特点及优势）。
1．2压缩机部分
1．2．1压缩机类型：名牌高性能涡旋式。
1．2．3压缩机使用寿命大于十万小时。
1．3电气控制
1．3．1供电方式：3(,380V,50HZ。
1．3．2说明机组满负荷电流。
1．3．4说明机组最大启动电流（采用固态电子式启动）。
1．4．自动控制部分
1．4．1控制方式：微处理器。
1．4．2※中文图形彩色大屏幕触摸式LCD显示屏及界面，为管理人员提供最佳数据，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能方便维护员操作。
1．4．3说明通讯接口方式。（要求免费提供通信协议，要求免费提供RS232或RS485,提供与BAS接口。）
1．4．4说明自动监控系统功能。要求：
1．4．4．1系统能全面了解空调机组的运行状态，随时监测记录机组的运行状态的各种参数。
1．4．4．2具有自诊及现场诊断功能、安全保护功能。
1．4．4．3具有良好的人机操作界面，能提供各项警报和文字图像显示。
1．4．5说明自动监控系统显示屏可显示项目内容。
1．4．6※机组断电后可自动重启(时间0～999秒可调)
1．5．要求具有以下控制功能：
1.5.1记忆控制

1.5.2温、湿度控制

1.5.3自动运行控制

1．6．具有以下保护功能：
1.6.1压缩机高、低压保护

1.6.2压缩机排气高温保护

1.6.3压缩机过载保护

1.6.4压缩机频繁启停保护

1.6.5室内机防高温、防冻保护

1.6.6故障自诊断功能保护

1.6.7加湿器故障报警

1．7．具有以下显示功能
1.7.1运行模式显示（制冷、制热、除湿、加湿）

1.7.2参数显示（设定温度、湿度）

1.7.3温、湿度显示

1.7.4故障显示

1.7.5※制冷系统高、低压数据显示

1.7.6※加湿系统导电率、加湿实际输出量显示

1．8．节能及控制措施
1.8.1投标设备应采用最先进节能机组,说明机组的节能方式及最高能效比。
1.8.2其它节能措施。
2．随机配带
随机配带：机组本身运行所必配的高低压附属设备、启动设备、控制装置及其必需件（必须具有与自动化控制系统接口和通讯的能力）、避震装置、保护装置、连接线路等。
3．中标人应提供的技术文件（技术资料应以中文为主）：
3．1、※在需求描述中加★以数值方式体现的主要性能指标，须提供产品彩页进行证明，在彩页上相应位置作出记号笔标注
提供产品使用说明书；安装、使用、维修手册；电气接线图、安装基础图、调试验收方案及资料；设备的技术性能指标及设备图纸。
3．2、中标人需在合同签订合7个工作日内设备到货，并按照调试
4．质量保证
4．1、供应商必须提供设备的原产地承诺。
4．2、所提供的空调整机机组及备件必须是2016年5月后生产的技术成熟先进的原厂的全新产品。
4．3、空调机组整机保修至少不低于1年。
推荐品牌：思泰登高、英维克、欧科
