 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20171026
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  离心机等科研仪器                     1批
第2包  二氧化碳培养箱的科研仪器             1批
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2017年10月16日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2017年10月26日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2017年10月16日   

第1包  离心机等科研仪器参数要求

联系人：徐老师13585178959

微量台式离心机一台

最高转速
不小于14800rpm

最大离心力
不小于21000×g

最大离心容量
不下雨24×1.5/2.0ml

驱动系统
无碳刷免维护频率感应电机直接驱动

控制系统
微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LED数字显示

运行时间控制
1-99分钟，1分钟递增；并具有快速离心及连续离心方式

温度控制范围
-9-+40℃

安全性能
自动锁盖和内锁装置、转头自动识别、不平衡保护、状态自诊断、多种电路保护

噪音
≤ 50 dB

外形尺寸
不大于330×295×445cm

转头配置


24×1.5/2.0ml
   14800转/分，21,100×g

转头盖具有自锁装置

生物安全转头；可提供CAMR第三方生物安全证书

离心夹角：45°

加速时间：不大于12秒

减速时间：不大于13秒

高性能通用台式冷冻离心机一台

1. 最高转速:不小于15,200转/分;

2. 最大离心力:不小于25,830×g;

3. 最大离心容量:4×400ml;

4. 驱动系统:无碳刷电机直接驱动;

5. 控制系统:微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态;

6. 运行时间控制:0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式;

7. 温度控制范围:从-10 到+40度;

8. 加/减速选择:9加速/10减速;

9. 程序:6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序;

10. 安全性能：

    a.具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换;

    b.转头自动识别;

    c.电子式不平衡监测;

    d.状态自诊断; 

    e.自动锁盖及内锁装置;

    f.水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖。可以单手操作，无需旋盖及搭扣， 并可以确保密封。无任何金属部件，防止不慎划破手套及手;

    g.离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启;

11. 其他性能:

    a.RCF设定;


b.具有语种选择;


c.可选择在离心结束之后自动开盖;


d.可选择在离心结束时声音提醒功能;

13. 噪音≤ 55 dB

14. 外形尺寸（H´W´D）
不大于360×623×605cm

15. 转头配置
:

a.水平转头(4×400毫升)
转速:5,000转/分; 容量:4×400毫升; 最大离心力:4,696×g


可离心16×50ml尖底离心管


可离心36×15ml尖底离心管

    可离心4×200ml离心瓶

b.微量板转头(2×3块板)
转速:4,000转/分,  容量:2×3块标准板, 最大离心力:2,272×g

c.角转头(6×100毫升)
转速:13,000转/分,  容量6×100毫升, 最大离心力:18,516×g


超轻转头，并具有比传统铝合金转头更高的强度和更长的使用寿命，提供15年转头质量保证


可同时离心六根15ml/50ml尖底管。

高性能通用台式冷冻离心机一台

1.最高转速:不小于15,200转/分;

2.最大离心力:不小于25,830×g;

3最大离心容量:不小于4×400ml;

4驱动系统:无碳刷电机直接驱动;

5.控制系统:微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态;

6.运行时间控制:0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式;

7.温度控制范围:从-10 到+40度;

8加/减速选择:9加速/10减速;

9.程序:6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序;

10.安全性能：

    a.具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换;

    b.转头自动识别;

    c.电子式不平衡监测;

    d.状态自诊断; 

    e.自动锁盖及内锁装置;

    f.水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖。可以单手操作，无需旋盖及搭扣， 并可以确保密封。无任何金属部件，防止不慎划破手套及手;

    g.离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启;

11.其他性能:

    a.RCF设定;


b.具有语种选择;


c.可选择在离心结束之后自动开盖;


d.可选择在离心结束时声音提醒功能;

12. 噪音≤ 55 dB

13. 外形尺寸（H´W´D）
不大于360×623×605cm

14. 转头配置
:

a.水平转头(4×400毫升)
转速:5,000转/分; 容量:4×400毫升; 最大离心力:4,696×g


可离心16×50ml尖底离心管


可离心36×15ml尖底离心管

    可离心136×2ml离心管

生物安全柜一台
1、气流模式要求:30%外排，70%循环
2、相关认证要求:NSF/ANSI 49, UL, CE
3、内部尺寸要求： 高×宽×深 (毫米)≥780×1200×630
4、前窗工作开口高度要求（毫米）≥250
5、前窗最大开口高度（毫米）≥500
6、滤膜过滤效率要求：送风/排风过滤膜，要求优于或等于EN1822 H14 HEPA滤膜，对最易穿透性颗粒（MPPS）过滤效率≥99.995%，对0.3微米颗粒过滤效率≥99.999%
7、噪音要求（dBA)
<67
8、照度要求（lux）
>1290
9、通风系统要求：排风/ 进风量≥540立方米/ 小时，通风量≥702立方米/ 小时
★10、要求采用两个独立的进气与排气风机自动控制并平衡下降气流与进气/ 排气气流，以保证持续安全的工作条件。智能直流电机可实时监测和控制风机转速，在过滤器阻塞或线路电压波动时持续保护用户安全。
★11、要求采用两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。当进气/ 排气或下降气流速度变化量达到20% 时，报警器将发出信号提醒用户。
★12、要求风机采用直流无碳刷电机驱动风机，双风机主动独立控制进气/排气风机
★13、要求具有：低速安全节能模式，前窗完全关闭后，风机可继续工作，紫外灭菌位置，下降风速自动变为30%，方便当日再次使用同时节约能源
14、要求可直观显示安全柜总体运行状态，绿灯正常使用，黄灯需要注意，红灯需要等待，长时间红灯需要维护。
15、要求自动报警
可对不正常气流报警及玻璃门位置报警
16、要求前窗玻璃材料
采用双层贴膜高强度安全防紫外线防爆玻璃，即使发生破裂，玻璃碎片将吸附在贴膜上不会发生飞溅，防止人身伤害
17、功耗，运行时≤275BTU/hr(W)，采用节能模式≤40W
18、要求可以简单的将前窗下降从而彻底清洁柜体内表面，降低污染风险。
19、要求UV灯管可定时操作，方便用户
20、要求控制面板可以显示下列信息，但不局限于下列信息，时间，风速，总工作时间，定时器，UV灯工作时间，错误报告，性能参数-PER
★21、操作台面：一体式不锈钢台面。
配置要求：
1、主机
2、电源插座
不少于1个
3、检修口
6个（直径24毫米）
4、阀门
最多可安装6个(通过侧壁检修口安装)
5、搁手架
2个，防止操作疲劳
6、支架
可调高度支架
第2包  二氧化碳培养箱的科研仪器

联系人：徐老师13585178959

二氧化碳培养箱2台
技术参数：
*1、工作容积：不小于150L

2、保温层：矿物羊毛纤维脂

*3、湿度控制系统： 独特的底部水槽结构，门开自动加热，高效恢复湿度，低水位声光报警装置 ，方便操作

*4、90℃湿热灭菌：无需拆卸任何零部件即可进行，灭菌范围：细菌、 真菌、 孢子、霉菌等

*5、Ican 触摸屏改进可视性，可记录培养环境的改变以及使用日志
6、温度控制范围： 室温＋3℃-55℃
*7、二氧化碳校准自动归零系统

8、箱体内相对湿度（%rH): ≥95%
9、二氧化碳浓度控制范围：0-20%
10、二氧化碳控制精度：±0.1%
超低温冰箱1台

*1、原位发泡聚氨酯保温材料：降低功耗，保持设定温度，结合三联点门密封条，以在打开箱门时提供更持久的保温时间。
2、坚固耐用的重型冷轧钢箱体结构：均匀粉末涂层外表面，以抵抗切削和锈蚀。
*3、安全内门：双层保温层内门可减少冷空气损失，并提高开门温度恢复速度。
4、电力管理系统：具有电涌保护装置和自动高/低电压补偿功能。
5、易于拆卸的可清洗过滤器：保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能，降低样品风险。
6、简化安装和移动：配备新型易滚 2 英寸锁定脚轮。
*7、可选配 CO2 或 LN2 备份系统：可选配 CO2 或 LN2 安全后备制冷系统，以便在发生电源或机械故障时提供附加样品保护。
8、可选图表温度记录仪：可选配内置图表温度记录仪，可安装在冰箱的齐眼线高度。
*9、真空压力平衡口：便于快速再次打开箱门。
10、第三方认证：cULus、CE 认证
11、内容积：500L左右
12、配有四层以上空间的的隔板
13、采用一体椭圆柱形双层门锁进行关闭锁门，可进行双手操作。

生物安全柜1台
*1、外部尺寸：不大于1300×2200×795mm
*2、双风机双直流电机设计，无涡流，安全稳定

*3、双风机联锁，一个风机故障，另一个立即停止运行，保证安全性*4、主动气流控制系统，吸入和排出的气体量分别由独立的感应系统监控

*5、前窗清洗位置设计，彻底清洁前窗，并无须将头与身体探入柜内，10°倾斜角设计的前操作面，减少玻璃反光，操作舒适

*6、待机模式：在关上前窗后，30%低速运行，维持密封性和洁净度

*7、四块灵活的分体式台面设计，拆卸更便捷，清洁更彻底

*8、认证：EN, BS, NF

*9、进气/排气过滤器：HEPA H 14 EN 1822, 对0.3μm 颗粒为 99.999%

*10、可选配附加活性炭过滤器,做动物实验及化学挥发性实验
*11、运行安静，噪音低至55dB

12、大屏幕显示器，直观显示安全系数和效能参数

13、安全电压范围：90-250V，适应中国用电环境
*14、前窗玻璃采用动滑轮系统设计，操作轻盈方便，长期使用稳定安全
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