
仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20160921
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

1 无影灯     八台
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。标的五个部分不可拆分（分项报价、汇总）。
4、交货期限：2016年10月15日前。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
1、 ★在中国具有厂家注册，公司注册资金≥8000万，提供相关证明
2、 ★供应厂家除能提供工程师免费热线服务以外，还应在本地设有常驻分公司及人员，确保服务及时到位，提供相关证明
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国 
   联系电话：86869281
技术咨询： 黄老师13851983214
4、投标截止时间：：2016年09月18日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

南京医科大学资产管理处

                                    2016年9月9日                                  
手术灯技术要求
6.1 光学系统：采用LED冷光技术
6.2 圆型灯头造型，具有良好的层流穿透效果，符合现代层流手术     室感控要求，提供层流指数符合证明文件。
6.3 灯盘及把手一体成型，操作方便，不允许拼接式把手，影响清洁和操作。
6.4 中置手柄可耐受134℃高温高压消毒
6.5 最大光照强度≥120,000LUX 
6.6 聚焦光柱≥120CM
6.7 深腔照明率：≥100%
6.8 医生头部温升≤1℃，术野温升≤1℃。
6.9 色温：4350K
6.10 色彩还原指数（ra）≥95
6.11 灯泡寿命≥40000小时,单个更换
6.12 关节臂控制面板，具备亮度提示和调节功能
6.13 可选配触摸控制面板
6.14 配备光斑调节功能，可调范围为：195～300mm
6.15 可选配中置摄像(200万像素摄像头)或者外置摄像（200万像 素摄像头）系统
6.16 可选配显示器悬挂系统
6.17 可选配墙壁控制系统
6.18 无影灯平衡臂为德国原装ONDAL弹簧臂，关节灵活度大，稳定性好，定位准确（提供近半年内的进口报关清单）

