仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20160105

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包   临床技能训练模型            一批

第2包   临床仪器                    一批

第3包   酶标仪                      一台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年12月22日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2016年01月05日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室（汉中路140号五台校区）。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2015年12月21日

第1包   临床技能训练模型            一批

联系人：童老师025-85038020

AED训练器 招标技术要求及配置

| 序号 |  | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备概况 |  |
| 1.1 | 名称： AED训练器 | 要求各供应商提供目前符合技术参数的同机型的最新型号机器，并列出详细配置清单和分项报价。 |
| 1.2 | 数量 | 8套 |
| 二 | 设备合法销售有关文件 |  |
| 2.1 | 境外生产的设备须提供：IS9001证书 | 提供复印件 |
| 2.2 | 环保节能证书 | 提供复印件 |
| 三 | 主要技术参数 |  |
| 3.1 * | 学习掌握心肺复苏技能，并符合美国心脏协会培训中心BLS课程要求 | 提供 |
| 3.2 | 训练程序与AHA训练程序相符 | 提供 |
| 3.3 | 电源为6颗内置电池 | 提供 |
| 3.4 | 可以与AHA培训的安妮配套使用 | 提供 |
| 3.5 | 儿童培训用电极 | 提供 |
| 3.6 | 成人培训用电极 | 提供 |
| 3.7 | 可以选配遥控器控制设备音量、提示电量 | 提供 |
| 四、 | 配置 | 提供 |
| 4.1 | 主机、儿童电极、成人电极、软包、电池等 | 提供 |

复苏/梗塞处理婴儿招标技术要求及配置

| 序号 |  | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备概况 |  |
| 1.1 | 名称：复苏/梗塞处理婴儿050000 | 要求各供应商提供目前符合技术参数的最新型号机器，并列出详细配置清单和分项报价。 |
| 1.2 | 数量 | 1套 |
| 二 | 设备合法销售有关文件 |  |
| 2.1 | 境外生产的设备须提供：IS9001证书 | 提供复印件 |
| 2.2 | 环保节能证书 | 提供复印件 |
| 三 | 主要技术参数 |  |
| 3.1 | 1.胸部按压感觉真实 2.气道系统既经济，又易于保养 3.可以模拟异物梗塞和异物排除 4.仰头/抬下颌方可打开气道 5.面皮可拆除 / 再用, 清洁容易 | 提供 |

复苏新生婴儿招标技术要求及配置

| 序号 |  | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备概况 |  |
| 1.1 | 名称：复苏新生婴儿 | 要求各供应商提供目前符合技术参数的最新型号机器，并列出详细配置清单和分项报价。 |
| 1.2 | 数量 | 1套 |
| 二 | 设备合法销售有关文件 |  |
| 2.1 | 生产设备的厂家须提供：IS9001证书 | 提供复印件 |
| 2.2 | 环保节能证书 | 提供复印件 |
| 三 | 主要技术参数 |  |
| 3.1 | 1.带有解剖界标的头部, 气管, 食道, 胃部和模拟肺部 2.肩膀翻动 3.鼻和口吸引 4.口咽和鼻咽通气道插入和吸引 5.可以作右主干插管 6.复苏球通气 7.鼻胃管的插入, 护理, 药物使用和拔出 8.灌洗胃部 9.胸部按压 10.可连接的脐带，带有两条动脉和一条静脉，作高或低脐动脉和脐静脉导管训练 | 提供 |

高级心肺复苏训练模拟人 招标技术要求及配置

| 序号 |  | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备概况 |  |
| 1.1 | 名称：高级心肺复苏训练模拟人（半身复苏安妮） | 要求各供应商提供目前符合技术参数的最新型号机器，并列出详细配置清单和分项报价。 |
| 1.2 | 数量 | 2套 |
| 二 | 设备合法销售有关文件 |  |
| 2.1 | 境外生产的设备须提供：IS9001证书 | 提供复印件 |
| 2.2 | 环保节能证书 | 提供复印件 |
| 三 | 主要技术参数 |  |
| 3.1 * | 学习掌握心肺复苏技能，并符合美国心脏协会培训中心BLS课程要求 | 提供 |
| 3.2 | 模型可以情况真实地模仿人体功能和解剖标志，精确解剖标记便于按压点的识别； | 提供 |
| 3.3 | 模拟人正常体位时气道自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管 | 提供 |
| 3.4 | 声效提示通气是充足, 不足还是过量 | 提供 |
| 3.5 | 液晶显示器小巧，易携，轻便，可通过装置上的总结反馈来客观地评估学生的表现。显示器使用模型的电源打开, 没有显示器电量不足的问题。 | 提供 |
| 3.6 | 三种使用模式：反馈、考核 (隐藏反馈)和评估实时反馈按压深(过浅, 足够)按压速率 (过慢, 正确, 过快)回弹 (不完全, 完全)按压位置过低考核模式在考核模式中，不会显示按压反馈，只显示训练定时器。 | 提供 |
| 3.7 | A）按压得分(XX％)训练的按压总分，用来计算得分的因数有按压深度、按压率、释放、手部位置和按压比例。指示灯会显示整个训练中与深度、释放和按压率有关的错误。最主要的错误会不停闪烁。 B）通气得分 (XX％)指通气的总分值，用来计算得分的因数为通气量和通气率。通气量最主要的错误（如有）会以短动画的方式显示出来。 C）按压总时间: 每分钟按压百分比显示，用以测试操作者是否达到新指南要求的80%时间比率。 | 提供 |
| 3.8 | 模型胸部配备了三种可更换的按压弹簧用以模拟三种不同体重的病人，让操作者感受施加25kg、40kg、和60kg的不同按压力度在瘦小、标准、和肥胖病人身上达到胸廓下沉5厘米的要求。 | 提供 |
| 3.9 | 模型自带四类连接方式:内设蓝牙、WIFI端口、USB端口、JAKE端口 | 提供 |

护理婴儿模型招标技术要求及配置

| 序号 |  | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备概况 |  |
| 1.1 | 名称：护理婴儿模型 | 要求各供应商提供目前符合技术参数的最新型号机器，并列出详细配置清单和分项报价。 |
| 1.2 | 数量 | 2套 |
| 二 | 设备合法销售有关文件 |  |
| 2.1 | 境外生产的设备须提供：IS9001证书 | 提供复印件 |
| 2.2 | 环保节能证书 | 提供复印件 |
| 三 | 主要技术参数 |  |
| 3.1 | 1、全身的小儿护理模型, 材质硅橡胶，操作温度0度－40度，相对湿度90％；存放温度－15度－50度，相对湿度90％，无凝结带有逼真的关节（灵活自如）, 可作量度身高、体重和身体检查的训练 2、头部有解剖标记, 气管和食道, 模拟肺部和胃部,可作下列训练: • 耳朵, 眼睛, 鼻和口的护理 • 口咽和鼻咽通气道的插入和吸引 • 气管内管的插入, 固定位置和护理 • 气管切开护理和气管吸引；不同的给氧方法 • 鼻胃管插入, 护理, 药物使用和拔出, 包括胃部灌洗和管饲 • 双侧大腿、臀和臀侧肌肉注射 • 静脉注射手臂：可作肘窝和手背的静脉注射 • 静脉注射腿：腿部可作侧踝和内踝静注，皮肤和静脉血管可以更换。 • 骨髓穿刺腿, 在胫骨粗隆和内踝位置带有可穿刺的胫骨, 足跟引流可与储液袋相连 • 可更换的骨骼、皮肤，压力系统可使骨髓流出，且带有模拟血液和输液袋。 • 脐带插管，包括脐带的切除和钳夹，抽吸液可从脐带中流出。 • 可作胃造口护理和喂养训练； • 回肠造口护理；可使用直肠栓剂 • 可互换外生殖器，带有尿袋和结肠储液袋，用以导尿与灌肠模拟训练 • 手动模拟动脉搏动 | 提供 |

成人气道管理模型 招标技术要求及配置

| 序号 |  | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备概况 |  |
| 1.1 | 名称： 成人气道管理模型 | 要求各供应商提供目前符合技术参数的最新型号机器，并列出详细配置清单和分项报价。 |
| 1.2 | 数量 | 1套 |
| 二 | 设备合法销售有关文件 |  |
| 2.1 | 生产设备的厂家须提供：IS9001证书 | 提供复印件 |
| 2.2 | 环保节能证书 | 提供复印件 |
| 三 | 主要技术参数 |  |
| 3.1 | 可经口、鼻气管插管练习，并且符合美国心脏协会培训中心ACLS课程培训要求 | 提供 |
| 3.2 | 模拟喉部痉挛，模拟各种插管的并发症，增加插管难度 | 提供 |
| 3.3 | 可以模拟呕吐功能，增加插管难度 | 提供 |
| 3.4 | 可以练习清除呼吸道异物阻塞和分泌物，液体异物吸引的操作练习 | 提供 |
| 3.5 | 通过对环甲软骨加压，改变气道位置，关闭食道 | 提供 |
| 3.6 | 可以进行Sellick手法的操作练习，气管痉挛的练习 | 提供 |
| 3.7 | 插管错误会发生报警声（模拟牙齿断裂）；可以模拟胃胀气和呕吐情况 | 提供 |
| 3.8 | 插管过深可能会导致单侧（右侧）肺扩展和胃扩展 | 提供 |
| 3.9 | 光导气管插管，可以进行光导气管插管的使用练习 | 提供 |
| 3.10 | 配有单独的气道解剖模型，可示教讲解气道解剖结构 | 提供 |
| 3.11 | 可选配支气管树，作支气管纤维镜检查的训练 | 提供 |

婴儿骨髓穿刺腿模型招标技术要求及配置

| 序号 |  | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备概况 |  |
| 1.1 | 名称：婴儿骨髓穿刺腿模型080015 | 要求各供应商提供目前符合技术参数的最新型号机器，并列出详细配置清单和分项报价。 |
| 1.2 | 数量 | 8套 |
| 二 | 设备合法销售有关文件 |  |
| 2.1 | 生产设备的厂家须提供：IS9001证书 | 提供复印件 |
| 2.2 | 环保节能证书 | 提供复印件 |
| 三 | 主要技术参数 |  |
| 3.1 | ### 1.模型用作练习婴儿骨髓穿刺技术 2.可插入骨髓穿刺用针 3.模拟骨髓 4.在模拟骨髓预先放了可替换垫 | 提供 |

婴儿脐带护理模型招标技术要求及配置

| 序号 |  | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备概况 |  |
| 1.1 | 名称：婴儿脐带护理模型250-00501 | 要求各供应商提供目前符合技术参数的最新型号机器，并列出详细配置清单和分项报价。 |
| 1.2 | 数量 | 2套 |
| 二 | 设备合法销售有关文件 |  |
| 2.1 | 境外生产的设备须提供：IS9001证书 | 提供复印件 |
| 2.2 | 环保节能证书 | 提供复印件 |
| 三 | 主要技术参数 |  |
| 3.1 | 1.可将真实的导管插入可伸缩的脐带中 2.脐带内置有2条模拟动脉和1条模拟静脉 3.在培训中应用逼真的模拟血液 | 提供 |

婴儿气道管理模型招标技术要求及配置

| 序号 |  | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备概况 |  |
| 1.1 | 名称：婴儿气道管理模型250-00250 | 要求各供应商提供目前符合技术参数的最新型号机器，并列出详细配置清单和分项报价。 |
| 1.2 | 数量 | 1套 |
| 二 | 设备合法销售有关文件 |  |
| 2.1 | 境外生产的设备须提供：IS9001证书 | 提供复印件 |
| 2.2 | 环保节能证书 | 提供复印件 |
| 三 | 主要技术参数 |  |
| 3.1 | 1.婴儿气道管理模型是一个逼真的3个月大的婴儿模型, 用以教导和练习基本和高级婴儿气道管理技能。 2.舌，口咽，会厌，喉，声带和气管的真实解剖 3.复苏球通气 4.可作Sellick手法 5.经口、经鼻插管 6.可使用喉罩 7.皮肤柔软，模仿婴儿的感觉 8.可以通过吹气方式来测试插管是否正确地插入气道 9.模拟胃涨气 | 提供 |

第2包：临床医疗仪器一批

联系人：童老师025-85038020

电监护除颤仪 招标技术要求及配置

| 序号 |  | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备概况 |  |
| 1.1 | 名称：心电监护除颤仪 | 要求各供应商提供目前符合技术参数的最新型号机器，并列出详细配置清单和分项报价。 |
| 1.2 | 数量 | 1套 |
| 二 | 设备合法销售有关文件 |  |
| 2.1 | 境外生产的设备须提供：FDA或CE | 提供复印件 |
| 2.2 | 国产提供SFDA | 提供复印件 |
| 三 | 主要技术参数 |  |
| 3.1 | 心电监护仪技术参数 |  |
| 3.1.1 | 设备用途用于病人除颤及监护 | 提供 |
| 3.1.2 | 双向波除颤技术 １５０焦耳标称能量水平常规, 输出能量大于等于 1焦耳的一系列能量，最高 200焦耳; 手动与AED除颤模式切换 | 提供 |
| 3.1.3 | 可测量胸壁阻抗并根据病人个体化的物理化的条件发出低能量电击 充电到最高能量时间小于5秒 可选择心率报警上下限 | 提供 |
| 3.1.4 | 儿童电极板位于成人电极板的下方 电极：标准的前式成人儿童组合电极板，成人电极板滑脱漏出儿童电极， 具有成人、儿童、新生儿三种模式除颤 | 提供 |
| 3.1.5 | 监护仪显示屏≥6.5寸，整机抗干扰能力强。4通道显示波形,最多可达到12导波形同屏显示，波形显示时间长度≥3秒 | 提供 |
| 3.1.6 | 具有电极板接触指示器，可存储8小时的ECG和事件 | 提供 |
| 四 | 配置要求 |  |
| 4.1 | 心电监护除颤仪 | 1台 |
| 4.2 | 说明书 | 提供 |

心电监护仪 招标技术要求及配置

| 序号 |  | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备概况 |  |
| 1.1 | 名称：心电监护仪 | 要求各供应商提供目前符合技术参数的最新型号机器，并列出详细配置清单和分项报价。 |
| 1.2 | 数量 | 2套 |
| 二 | 设备合法销售有关文件 |  |
| 2.1 | 境外生产的设备须提供：FDA或CE | 提供复印件 |
| 2.2 | 国产提供SFDA | 提供复印件 |
| 三 | 主要技术参数 |  |
| 3.1 | 心电监护仪技术参数 |  |
| 3.1.1 | 设备用途 | 用于病人生命体征监测 |
| 3.1.2 | 设备标准配置部分要具有三导心电、血氧、无创血压、脉搏、呼吸等参数及波形的测量功能。 | 提供 |
| 3.1.3 | 能够进行心电ST段波形分析、心率失常分析不少于20种。具有房颤自动分析、心肌缺血预测功能。 | 提供 |
| 3.1.4 | 具备病人数据存储及回顾功能，可以回顾96小时数据，监护仪能够工作在成人、儿童、新生儿模式。 | 提供 |
| 3.1.5 | 监护仪显示屏≥8.4寸，整机抗干扰能力强。 | 提供 |
| 3.1.6 | 操作简便，故障率低，维修成本低，有良好的售后服务保障。 | 提供 |
| 四 | 配置要求 |  |
| 4.1 | 心电监护仪（含新生儿配置） | 2台 |
| 4.2 | 说明书 | 提供 |

呼吸机 招标技术要求及配置

| 序号 |  | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备概况 |  |
| 1.1 | 名称：呼吸机 | 要求各供应商提供目前符合技术参数的最新型号机器，并列出详细配置清单和分项报价。 |
| 1.2 | 数量 | 1套 |
| 二 | 设备合法销售有关文件 |  |
| 2.1 | 境外生产的设备须提供：FDA或CE | 提供复印件 |
| 2.2 | 国产提供SFDA | 提供复印件 |
| 三 | 主要技术参数 |  |
| 3.1 | 心电监护仪技术参数 |  |
| 3.1.1 | - ★具有多种通气模式： - 压力模式(CPAP 、S 、ST、 PC、 T 、PC-SIMV) - 容量模式(AC、 CV、 SIMV) - AVAPS混合型通气(用于无创通气) - ★可自动适应患者与医师环境设置，能够为容量控制或压力控制下的通气进行设置，且能够提供有创或无创通气，进而满足了成人与儿童（5kg）的治疗需求。 - ★能够广泛治疗各类呼吸道疾病，“双处方”用于需要频繁变换患者治疗处方的呼吸道疾病，只需一键式切换就可调节至另一套处方进行工作。 - ★无创通气触发方式 ：无创通气模式下采用全数字式自动追踪灵敏度技术Auto-Trak，自动调节吸气触发和呼气切换，无需手动调节。与病人完美同步，减少呼吸做功。 - 有创通气触发方式 ：可调式流量触发。 - ★自动漏气补偿：最大每分钟补偿60升。 - ★吸气相气道正压 ：4-50cmH20。 - 呼气相气道正压 ：有创通气0-25CMH2O，无创通气4-25CMH2O。 - 潮气量：50-2000毫升。 - 吸气时间 ：0.3—5秒。 - 压力上升时间：1(100毫秒)---6(600毫秒)。 - 氧气接入口 ：装置背面(低压)，最高为15升/分。 - 可设置警报 ：病人断开连接、窒息、潮气量偏低/偏高、每分钟通气量偏低/偏高、吸气压力偏低/偏高(容量模式下)。 - ★监测 ：呼出潮气量、每分呼出通气量、漏气量、呼吸频率、吸气峰值流量、吸气峰值压力、吸呼比、平均气道压力。 - ★采用主副双内置电池设计，内置主电池充满情况下可使用3小时以上，可拆卸副电池充满情况下可使用3小时以上。 - 配备有一块1GB 容量以上的SD卡，能够用于记录存储所有重要的通气数据。此类数据可通过软件进行显示。可通过软件有效管理患者的通气治疗并判断出何时才有必要作出调整以维持有效的治疗。还可提供全套的通气报告，据此可根据治疗实践和/或患者疾病情况对报告进行定制。此外，通气数据还可导出到其它统计应用程序当中进行补充分析。 - 软件可对呼吸道治疗进行全面的评审并以此改善患者护理治疗。 - 72小时的原始数据用于监测患者每一次呼吸的波形。 - 每日详细报告可显示出患者在过去30天内的治疗情况。 - 过去12个月的趋势概括报告可显示压力、呼吸频率、呼吸激发百分比、患者吸气流量峰值、呼出潮气量预估、漏气、Ti/Ttot以及每分通气量等情况。 18 双处方模式 | 符合 |
| 四 | 配置要求 |  |
| 4.1 | 主机、管路、主动呼气阀、台车各一个 | 1套 |
| 4.2 | 说明书 | 提供 |

第3包：酶标仪参数要求

联系人：孙老师13851528801

1.读板能力：6-1536微孔板

2.应用范围：吸收光、荧光强度、荧光共振能量转移、化学发光，能实现时间分辨荧光（TRF）、荧光偏振（FP）、HTRF等检测

3.双光源系统：高能氙闪灯

4.温度控制：室温+4℃---45℃

5.环境控制系统：标配气体接入系统

6.检测模式：终点法（所有模式），动力学（所有模式），全波长扫描（Abs、FI、Lum）

7.单孔区域扫描：可达20X20密度/96孔板

8.聚焦系统：Z轴自动聚焦

9.光谱扫描技术：发射光、激发光光谱扫描

10.光吸收：       采用四光栅技术；波长230nm-1000nm，1nm可调，带宽≦ 4.0nm；光度量范围：0-4.0(OD)

11.荧光：采用四光栅技术；波长范围：EX/EM: 230nm—850nm; 1nm可调；四组带宽可调；动态学范围：光栅系统≧6个数量级；光栅灵敏度：≦0.5pM（0.1fmol）荧光素，96孔板

12.化学发光：读板能力为6-1536孔；波长范围：300-850nm，1nm可调；动态学范围：≧6个数量级；灵敏度：<20amol ATP

13.光谱自动扫描优化功能

14.软件：自动进行数据的运算及存储；图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，可进行曲线拟合；可自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成。