 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20170116
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   落地冷冻离心机              1台
第2包   冰冻切片机                  1台
第3包   实验室超纯水仪              1台
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年12月22日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2017年01月16日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2016年12月22日   

第1包   落地冷冻离心机参数要求

联系人：刘老师025-86869337
1) ★ 最高转速≥26,000 rpm，最大相对离心力≥82,000 × g，最大容量 6x 1000 ml
2) ★转速控制精度≤(10 rpm；
3) 微机控制，数字显示，旋钮式按键操作； 

4) ★ 采用可变磁阻驱动系统，以将升/降速度时间缩短一半，升至20,000rpm仅需2分钟；
5) ★具有智能化的真空减磨系统，减少风阻，以加快达到最高转速，增长转头寿命；
6) ★大部分转头于最高转速时可维持4(C；
7) ★样品容量不平衡容忍度为5%，可“目视平衡”；
8) ★仪器具备可视孔，以便于用户进行定期的转速校准；
9) ★ 仪器具备动态惯量检测功能，以在动态情况下进行转头惯量检测和能量计算以保证仪器的安全运行
10) 制冷系统采用环境保护冷冻剂，温度控制范围为-10(C至40(C；
11) 时间设定：1分钟至180分钟，另有连续时间运行 (HOLD) 选择；
12) ★可选配生物安全转头及HEPA过滤膜，防止样品悬浮粒子扩散到空气中；
13)  安全操作功能包括转头不平衡检测、超速保护、超温保护等；有生物安全转  
头及样品分离袋可供选择；
14) ★ 噪音：小于57 dBa；
15) 仪器根据人体力学设计，并备有脚踏开关，高度适中，方便操作。
16) ★转头体为铝合金材质
17)  ★配置转头的转速、离心力及K因子（根据转头比较表选择转头）
18) ★原厂提供维修服务
19) *配置要求：

转子一： 定角转头  24 x 15 mL,   25,000rpm,    ≥74,100 g
  转子二：JA-25.50  铝合金角转子，8 x 50 mL, 21,000rpm,   ≥ 53,250 g
         转子三： JA-10 ，合金角转子，6 x 500 mL， 10,000rpm ,   ≥17,690 x 
第2包   冷冻切片机参数要求

联系人：刘老师025-86869337
（一）工作条件：
1.1工作电压：220V～240V, 50/60Hz, 5A (10%

   1.2工作温度：5℃～35℃
   1.3相对湿度：≤60%

（2） 主要技术指标
2.1 *中文彩色触摸屏 操作更简便，面对出现的错误提示，更容易理解，避免误操作
2.2 *刀架及样品头的主动制冷（刀架-27℃，样品头10～-45℃可调），确保持续稳定地样品制冷，刀架主动制冷，能有效避免卷片，提高切片质量；样本头可调至-45℃，能够应对各种不同的组织类型
2.3 刀架进样，确保进样的精确性
2.4 *可存储3个常用的切片程序，针对不同组织设定不同的切片温度  快速调整参数设置，能够胜任快速变化的切片要求
2.5 速冻台18+1个位点，包含一个半导体制冷位点，最低制冷可达-60℃
2.6 照明装置位于玻璃窗上,实现全方位无死角照明
2.7 切片厚度：0.5～100μm

0.5 – 2 μm步进0.5 μm 
2 μm – 10 μm 步进1 μm 
10 μm – 20 μm 步进2 μm 
20 μm – 50 μm 步进5 μm 
50 μm – 100 μm 步进10 μm

2.8 修块厚度：5～500μm

5 – 10 μm步进5 μm 
10 μm – 100 μm步进10 μm 
100 μm – 200 μm 步进20 μm 
200 μm – 500 μm 步进50 μm

2.9  *水平进样行程：48mm    可以进行更大样品的切片
2.10 *样品垂直形成：64mm    可以进行更大样品的切片
2.11样品头X/Y轴8°定位，Z轴360°旋转定位
2.12 *切片机机械部分置于冷冻箱外，制冷快且加大冷冻箱的操作空间，同时降低因热胀冷缩导致的机械故障。切片机械部分位于冷冻箱外，避免箱式内的大范围温度变化，结构更稳定
2.13 可选配高度调节（82～112cm）、真空抽吸或Cold-D冷冻消毒
2.14 *Cold-D冷冻消毒可预约或立即消毒，时长50分钟。消毒液含Ag+离子及H2O2,双重消毒更彻底。  Cold D能够消毒实验室常见的所有病毒，能够更有效的保护操作者的健康
第3包   超纯水仪参数要求

联系人：刘老师025-86869337
1． ★由自来水作进水，连续生产超纯水。由配备0.01um超滤为自来水预处理、RO膜及无软化预处理阴极活性炭涂层的EDI组件的纯水系统及外置60L水箱组成。
2． 电阻率: 纯水系统：5-15MΩ.cm at 25℃；总有机碳(TOC) ：纯水系统： <30ppb； 
3． 产水速度：纯水系统：≥10L/h ；
4．  ★电极常数不高于至0.01cm-1，温度灵敏度大于0.1℃, 采用同轴电极专利设计准确检测和显示温度补偿的电阻率，符合ASTM D 1125-95(2009) ，产品公开印刷资料的流路图中显示主机内置3个电阻率检测仪，内置高回收率反渗透模块，模块前后各配备电导率计有效监控进水、显示反渗透膜截留率、保障产水水质，
5． ★在水温7℃-35℃间均可保证达到系统标称产水速度，同时通过可调式废水回收流路设计实现高达66%的废水回收率，最后通过RO模块前后各一个电导率计的设计有效监控进水及产水水质具备三种清洗模式，自动提示氯洗，通过毛细管弃水回收系统实现节水与保护反渗透膜的双重功能
6． 内置具备温度反馈功能的恒流泵，保证水温7℃-35℃间均可达到系统标称产水速率，低噪音直流泵，1米处< 40db. 

★产水储存于外置60L非压力水箱，HDPE材质, 圆锥形可完全排空, 配空气过滤器、全量程液位传感器（精度1%）、配置漏水检测器，一旦产生漏水事件可立刻关闭总阀门，保障使用安全；
系统为图文操作界面，简洁直观，具备多图标及多颜色指示功能，包括正常使用、维护、系统管理；实时显示出水关键信息包括水质，过水量、系统运行状态和维护信息。

★ 为确保产品质量及使用安全，该产品需提供生产厂商在ISO9001和ISO14001注册生产基地的注册证书，及产品经过安全和电磁兼容性认证的CE和cUL证书；可配置信息化管理软件，实现远程监控、全系统控制、仪表板管理、分级网络登陆、水质数据记录保存及电子签名等对水质数据的电子化管理要求；
7． 该系统由纯水作进水，连续生产超纯水。配备预纯化柱，超纯化柱, 双波长紫外灯的超纯水器组成。
8． 电阻率： 18.2MΩ.cm at 25℃
9． ★总有机碳(TOC)： ≤5ppb内置符合USP26要求的TOC在线检测仪，在线检测超纯水中的TOC，检测范围1-999ppb；检测精度1ppb 
10． 直径大于0.22μm的颗粒物数量：<1/ml

11． 微生物： <0.1cfu/ml

12． 产水量： 2.0L/min

13． ★电阻池灵敏常数: 0.01cm-1；温度灵敏度：0.1度，并有三种温度补偿模式
14． 配置185nm和254nm双波长紫外灯
15． ★超纯水机具有中文操作界面，主机发光液晶显示屏实时显示出水质量. 超纯水装置具有独立远程活动取水枪，可串联三个取水单元，取水手臂单元可显示产水电阻率、电导率、温度、TOC、耗材寿命、进水电阻率等关键信息，并在此手臂上具有RS232打印机接口及定量取水开关 

16． 取水手臂具有手动控制流速阀，四种流速供选择，方便操作，超纯水主机及远程取水手臂均可显示水质，方便读取
17． ★纯化柱带有Tag芯片功能，防止纯化柱安装错误
18． ★自动记录一整年水质资料。出水水质符合NCCLS，ASTM` CAP，USP制定的Ⅰ级纯水的要求；整机符合 GLP 实验要求
19． 具有双行数字液晶显示,自动检测，自动维护提示及程序,自动报警等功能
