 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20170105
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   荧光定量PCR仪                 1台
第2包   多功能酶标仪                   1台
第3包   正置显微镜（含CCD）            1台
第4包   化学发光系统                   1套

第5包   化学发光系统                   1套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年12月13日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2017年01月05日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2016年11月30日   

第1包   荧光定量PCR仪参数要求

联系人：问老师18251815240

1样品通量：1-96个样本/次 

2加热方式：银质半导体温控模块

3支持梯度功能：37-98℃，梯度PCR温控跨度：20℃
*4温度准确性: (0.2 ℃

*5孔间温度均一性: (0.2℃

*6熔解曲线温度分辨率: 0.04 ℃ (每摄氏度采集25个数据点)
*7光源：高强度白色固态光源，激发波长：390-710 nm，连续不间断，寿命：> 10000小时
*8通道数：激发不低于4通道；检测不低于4通道

9光学检测系统： CCD ，像素800 x 600

*10导光系统：192根等长独立光纤导光，完全消除光路边缘效应
*11光路设计：所有样本同时检测，全固定光路设计，无移动机械部件，无需定期校正光路系统，有效消除光程差。
12灵敏度：可检测单拷贝基因

*13试剂支持：开放平台，可使用国产或进口的各品牌试剂。

14分析软件：具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率熔解曲线、阴阳性判读等功能，实时动态监测运行，扩增和检测同时进行.
15颜色补偿功能：带自动校正与颜色补偿
第2包   多功能酶标仪参数要求

联系人：问老师18251815240
1 基本功能
1.1 检测功能:支持光吸收、荧光检测、化学发光、FRET、BRET检测功能，可升级TRF及Alpha检测功能
1.2 检测模式包括终点法、动力学和光谱扫描、多点扫描、动力学光谱扫描
★1.3 光路设计：内置四光栅光路和滤光片光路双套光路系统
1.4 读板类型：6-1536孔板
★1.5 检测器：3个独立检测器，光电二极管，红外敏感PMT，暗电流光量子计数PMT
1.6 孵育器：三维加热孵育功能，室温+4℃-45℃
★1.7自动增益调节：具有自动增益调节功能，荧光和化学发光多档增益可调，内置参照

2 光吸收
2.1光吸收波长范围：200-999 nm
★2.2光吸收杂散光：< 0.005% at 230 nm
2.3光吸收读数范围：0- 6 OD 
2.4精确性： CV值小于0.5%，at 450nm
3 荧光强度
3.1波长选择：四光栅
★3.2带宽选择：光栅带宽可调，最小斯托克位移不大于20nm
3.3激发波长200-1000nm，发射波长270-840nm
3.4检测灵敏度：< 0.5 fmol fluorescein/well
3.5 动态范围 >6个数量级
4 化学发光
★4.1检测光路：配置滤光片式化学发光，具有发光光谱扫描功能

★4.2检测灵敏度：<8 amol ATP/孔
4.3动态范围：> 7个数量级
配置要求：

1. 多功能酶标仪主机1台，功能包括光吸收、荧光顶底读检测、化学发光检测功能
2. 所提供仪器满足上述参数要求提供中文软件，包含数据分析功能
第3包   正置显微镜（含CCD）参数要求

联系人:刘老师13815879482

用途：可观察普通染色的切片，用于研究工作。
1． 工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（(10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2． 主要技术指标

2.1  研究级正置显微镜

 2.1.1  研究级正置显微镜，可作明场的观察

*2.1.2  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm
*2.1.3  调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米

 2.1.4  观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30°

*2.1.5  照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥20000小时。具有光强管理（LIM）功能，能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节。

*2.1.6  物镜：平场消色差物镜

4X（N.A. 0.1，W.D. 18.5）

10X（N.A. 0.25，W.D. 10.6）

40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6 spring）

100X（N.A. 1.25，W.D. 0.15 spring, oil）

2.1.7  载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

2.1.8  目镜：10X宽视野目镜，视野数为22；
2.1.9  物镜转换器：五孔编码物镜转盘，与软件连接后能够保存物镜信息
2.1.10  聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.≥1.1

 3  1728万像素彩色成像系统
*3.1 最大图像分辨率：≥1700万，4800 X 3600

3.2  感光灵敏度：ISO 100/200/400/800/1600

3.3  像素混合：提供2 X 2像素混合（binning）

3.4 图像速度：15 幅/秒@1600 x 1200，27幅/秒@800 X 600 (2 X2)

3.5  图像传输速度：4s（最高分辨率4800 X 3600）

3.6  测光方式：全幅，30% ，1%，0.1%

3.7  测光模式：手动，自动，超级荧光自动（SFL）

3.8  曝光时间：23μsec～60sec

3.9 制冷模式：Peltier制冷，低于环境10℃

3.10动态范围：14bit

3.11色彩模式：3CCD模式

3.12数据接口：PCI Express

3.13光学接口：C型接口

3.14成像类型：支持明场和弱荧光高质量成像

3.15光漂白校准功能

第4包   化学发光系统参数要求

联系人：问老师18251815240
1. *摄像头：美国原装 FLI品牌高分辨率低照度数码制冷相机
2. *感光芯片：CCD芯片：Sony ICX694(前照式感光芯片)
3. 冷却方式：半导体制冷
4. 冷却温度：低于环境温度65℃（绝对温度-40℃，动态实时显示CCD制冷温度）有厂家独家定制证明
5.  感光效率： CCD芯片光电转换效率：High QE: >75%
6.  暗电流：<0.001 e-/pixel/sec. @ -35º C
7.  有效像数：2750×2200; 分辨率：605万像素
8.  像数密度：16 bit （0 - 65535色）
9.  像数尺寸：4.54um×4.54um
10.  像素合并：1×1，2×2，3×3，4×4，5×5
11.  动态范围：﹥4.6个数量级
12. *F/0.85, 高清晰大口径高通透电动镜头，可通过计算机对焦距的电动调整
13. 照明模式：透射紫外，透射白光，反射紫外，反射白光，（可选配透射蓝光和红、绿、蓝反射激发光源）
14. 激发光源：透射：302nm，白光；LED反射白光灯（冷光）
双侧反射：254nm，365nm;高亮度LED 红、绿、蓝反射激发光源（选配）
15. 滤光片位置：5位电脑控制自动定位滤光片轮
16. 滤光片：标配590nm（EB/Gel Red/Biosafe/Gelsafe），可选配535nm、605nm、699nm波长
17. 拍摄面积：紫外：20×20cm  白光：16×16cm
18. 定时功能：用户可自行设定定时自动关闭紫外光源的时间（1～60分钟）
19. *江苏省不少于100个用户名单
第5包   化学发光系统参数要求
联系人：林老师025-86869386
20. *摄像头：美国原装 FLI品牌高分辨率低照度数码制冷相机
21. *感光芯片：CCD芯片：Sony ICX694(前照式感光芯片)
22. 冷却方式：半导体制冷
23. 冷却温度：低于环境温度65℃（绝对温度-40℃，动态实时显示CCD制冷温度）有厂家独家定制证明
24.  感光效率： CCD芯片光电转换效率：High QE: >75%
25.  暗电流：<0.001 e-/pixel/sec. @ -35º C
26.  有效像数：2750×2200; 分辨率：605万像素
27.  像数密度：16 bit （0 - 65535色）
28.  像数尺寸：4.54um×4.54um
29.  像素合并：1×1，2×2，3×3，4×4，5×5
30.  动态范围：﹥4.6个数量级
31. *F/0.85, 高清晰大口径高通透电动镜头，可通过计算机对焦距的电动调整
32. 照明模式：透射紫外，透射白光，反射紫外，反射白光，（可选配透射蓝光和红、绿、蓝反射激发光源）
33. 激发光源：透射：302nm，白光；LED反射白光灯（冷光）
双侧反射：254nm，365nm;高亮度LED 红、绿、蓝反射激发光源（选配）
34. 滤光片位置：5位电脑控制自动定位滤光片轮
35. 滤光片：标配590nm（EB/Gel Red/Biosafe/Gelsafe），可选配535nm、605nm、699nm波长
36. 拍摄面积：紫外：20×20cm  白光：16×16cm
37. 定时功能：用户可自行设定定时自动关闭紫外光源的时间（1～60分钟）
38. *江苏省不少于100个用户名单
