仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20150312

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包 超纯水仪                     一台

第2包 IPA的数据分析平台          一套

第3包 吸收光酶标仪               一套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年03月05日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  许尔齐、徐平、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年03月12日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2015年03月05日

第一包：超纯水仪

联系人：夏老师15895889107

一、基本功能

以自来水为直接水源，连续生产III级（纯）水和I级（超）纯水。

二、技术要求

1、纯水产水水质

1.1离子截留率 97-98%；有机物截流率(MW > 200 Dalton) > 99%

1.2细菌和颗粒 > 99%

1.3* 系统可监测和显示反渗透膜的截留率，进水压力等参数

1.4流速：8 L/h

2、超纯水产水水质：

2.1电阻率：18.2MΩ.cm ＠25℃ （具有温度补偿和非温度补偿两种模式）

2.2 * 总有机碳含量(TOC)：≤ 5ppb，特殊要求(TOC)：≤1ppb

2.3 *RNA酶＜0.01ng/ml， *DNA酶＜4pg/ml

2.4 *细菌＜0.1cfu／ml，颗粒（＞0.22μm）＜1个／ml

2.5 * 超纯水电阻池常数：0.01cm－1，流速：50ml - 2000ml /min 可调；

3、系统以0.01um自动反冲洗超滤为预处理，保护RO膜等纯化组件，减低后期费用，显示进水压力，超滤出水压力，系统可对水质进行全程监控，分别检测和显示进水、纯水、超纯水电导率及RO膜截留率。超纯水部分具有185nm紫外灯，用于降低产水TOC水平；纯水部分254nm紫外灯，用于杀灭细菌，以保证进入水箱的纯水水质

4、 取水装置高度能够调节，在取水过程中无需用手固定容器，具有定量（0.1L~60L）自动取水功能

5、系统配备PE型材吹塑制备的锥形底部避光60L水箱，全自动水箱消毒系统，水箱具有精度为1%的液位显示控制模块，空气进出口有除菌、CO2及挥发性有机物的过滤器；

6、具有更换预滤芯、滤膜、纯化柱和系统自动清洗等维护信息提示功能。

7、全系统符合UL标准，CE指令，GLP设计，USP要求，ISO9001和ISO14001标准，

8、自动刷卡取水功能，自动记录水质参数，可存储系统一年的历史数据，并通过RS232打印水质参数。

三、售后服务

3.1 一年整机保修服务，24小时响应时间

3.2提供适合用户实验室条件的设备配套放置。

第二包：IPA的数据分析平台

联系人：王老师025-86862029

IPA的数据分析平台包括：基因组SNP, CNV筛选后可信基因列表（SNP call的筛选可以由Ingenuity Variant Analysis进行处理），GWAS全基因组关联分析的基因列表，转录组RNA-Seq，表达谱芯片、甲基化芯片、microRNA、lncRNA芯片临近编码区蛋白翻译结果的数据，蛋白质组学的蛋白质定性、定量或翻译后修饰数据，代谢组学定性定量数据，毒理学毒物列表；

IPA的数据分析支持种属包括：人、小鼠、大鼠为完全支持；通过基因同源性比对后可以分析拟南芥、牛、线虫、犬科、斑马鱼、果蝇、鸡、猩猩、猴、酵母等；

第三包：吸收光酶标仪

联系人：林老师025-86862038

Epoch™ 2

*1孔板类型：6、12、24、48、96和384孔微孔板

2检测模式：终点法、动力学法、光谱扫描法和孔域扫描法

3.1波长选择： 单色器

*3.2单色器波长重复性：±0.2nm

*4波长范围：200-999nm，1nm步进，连续波长选择

5光源：氙闪灯

*6分辨率：0.0001 OD

7动态范围：0.0-4.0 OD

*8带宽：≦2.9nm

9检测速度：96孔板8秒；384孔板14秒

10震荡方式：线性、轨道和双轨道震荡

*11温度控制：环境温度+4℃至65℃，并具有温度梯度功能，可防止液体凝集

12软件：配备中英文数据分析软件

13可配选大尺寸彩色触摸屏，更易于操作，并且能完成数据采集和分析报告；可连接Wifi和蓝牙便于网络共享数据以及数据的输出打印

14接口：1个USB接口用于和电脑连接；1个USB接口用于和其他外接设备连接

15规范：符合CE及TUV认证。

备注：带*为必须满足参数