仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20180323
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  三气培养箱                         1套
第2包  正置荧光显微镜                     1套
第3包  数字人解剖教学系统                 1套
第4包  全自动生化分析仪                   1台
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如免税请用美元报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2018年02月28日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2018年03月23日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

南京医科大学资产和产业管理处

                                     2018年02月28日   

第1包  三气培养箱1套参数要求

联系人：时老师15261876350

*1、容积小于50升；
*2、六面直接加热方式，无气套或水套结构。 

*3、无风扇结构，气体通过缓和对流保持温度和气体浓度均一，降低样品挥发与污染的风险；
4、氧气浓度控制：1-19%；
5、控温范围：环境温度以上4 ℃-50 ℃； 
6、温度均一性： ± 0.3 ºC；
7、温度调节：± 0.1 ºC；
8、37℃下，温度稳定性：± 0.1 ºC；
9、CO2浓度范围：0.2 – 20%；
10、CO2浓度均一性：± 0.1%；
11、CO2浓度控制：± 0.1%；
12、5%CO2浓度下，CO2稳定性：± 0.2%；
13、标配红外（IR）CO2感应器，具有自动调零校准功能，保证精确度；
14、CO2恢复速率：0.7% / 分钟；
15、一体成型的不锈钢腔体无死角，表面无缝、平滑，便于清洁；
16、标配楼宇管理系统（BMS）接口，可与楼宇中控报警系统对接；
17、隔板板位数量：标配3块（6可选）；
18、72小时数据记录：详细记录温度、报警、开门及CO2和O2浓度等关键数据，便于实验出现问题后快速追述原因；
第2包  正置荧光显微镜1套参数要求

联系人：李老师15952015231
用途：可作切片的明场（BF）、荧光（FL）观察，用于研究工作。
1． 工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（(10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2． 主要技术指标

2.1  研究级正置显微镜

 2.1.1  手动挡最高端研究级正置显微镜，可作明场和荧光的观察

*2.1.2  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm
2.1.3  调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米

2.1.4  观察镜筒：宽场三目观察筒，倾角为30°

*2.1.5  照明装置：内置透射光柯勒照明器，12V100W卤素灯，光强预调开关，内置式滤色镜（日光平衡滤色片、ND25、ND6），左右手均可操作。

*2.1.6  物镜：万能平场半复消色差物镜

       4X,10X,20X,40X,100X

2.1.7  载物台：右手油式载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

2.1.8  目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准
*2.1.9  物镜转换器：五孔编码型物镜转换器，与软件配置使用可实现自动标尺功能。
2.1.10  聚光镜：摇入摇出式聚光镜；

*2.1.11  具备ECO环保节能感应开关，操作人员离开30分钟后自动关闭透射光源。

2.2  荧光照明系统

*2.2.1 荧光照明器：八孔荧光照明器，保证最大的升级空间，专利复眼照明。

2.2.2 荧光光源：长寿命荧光光源系统，有效的避免标本的荧光淬灭问题。
*2.2.3 通用高性能荧光紫外、蓝色带通、绿色激发滤色镜组，滤色镜均带有干涉镀膜。

2.3  2000万像素彩色成像系统

2.2.1  芯片规格：1/1.2 英寸彩色CCD

*2.2.2  有效像素：≥2000万

2.2.3  最大图像分辨率：≥2070

2.2.4  感光灵敏度：ISO 100/200/400

*2.2.5 图像速度：全分辨率实时速度最大60 幅/秒

2.2.6  测光方式：全幅，30% ，1%

2.2.7 光学接口：C型接口

2.2.8测光模式：手动，自动

2.2.9 灰度值：12

2.2.10 有实时自动拼接功能，保证大视野情况下的高分辨率

※参数为必须满足参数

第3包  数字人解剖教学系统1套参数要求

联系人：刘老师13776547382

1、
基于连续真实断层影像三维重建的专业数字人解剖系统：教师端内嵌数字人解剖系统专业版，数字人解剖系统采用无器质性病变和无缺失的中国人体连续断层真实数据，三维重建5000多个解剖结构。原始数据完整，其中人的阑尾正常、牙齿正常、睾丸正常并且无节段性数据缺失。
数字人横断面间距：头部和颈部为≤0.5mm，其中颅底部≤0.1mm，其他部位为≤1.0mm，断层总数据＞2100层。具有横断面、冠状面、矢状面真实人体断层图像，能够任意放大与缩小，分辨率≤0.18mm×0.18mm/像素。系统了通过国家级医学相关机构的鉴定，具有中国计算机软件著作权登记证书。
2、
功能完善的数字化解剖教学系统：根据目录结构，将人体所有的器官组织以全真三维模型的形式展示。每个结构都有中英文名称及英文发音。有关键点结构标注及相应文字解释。可任意角度旋转观察，包括俯视效果和仰视效果。各解剖结构可以自行添加三维标注。系统设置的剥离、分离、染色等功能加强了解剖教学的生动性、趣味性、直观性。
3、
紧扣教材的学生自主学习辅助系统：根据十二五规划教材，该系统涵盖了系统解剖学、局部解剖学、断层解剖学等内容，预置磁贴520多个，在断层标本图像的基础上配置了相对应CT、磁共振图像（目前有190多张，并陆续添加），同时具有140多个系解、局解、断层解剖教学微课视频和大量的数字化练习题，方便学生自学和复习。
4、
简便快捷的全触控操作系统：内嵌84寸多点触控系统，采用全触控操作界面，系统结构简单、美观大方，无需软件的安装调试等流程，通电即可工作。
5、
可替代黑板、投影仪和电视机的一体化显示系统：84寸大屏进行可进行三维人体结构的展示，可以进行课件、图片及视频放映，提供4K高分辨率显示效果，色彩锐度高，学生观察清晰。方便老师进行大课教学，完美替代投影机、黑板等传统教学工具。
外形尺寸：1960mm*1147mm，分辨率：3840*2160，亮度350 cd/m2，对比度（静态）：5000:1，多点触摸系统，可视角度达到175°。内嵌计算机:CPU I5、 8G DDR3内存、 240固态硬盘或500G机械硬盘可选、无线网卡、2G独立显卡支持4K输出。
6、紧密贴合虚拟仿真教学需求：《国家教育事业发展规划纲要》和《国家中长期教育改革和发展规划纲要》提出，要加快教育信息化进程，国家教育部高教司对高校的虚拟仿真实验室建设也做出了重要规划和要求。因此，数字人解剖系统与传统教学虚实结合，优势互补契合虚拟仿真的教学要求，成为当今较为理想的解剖教学新模式。
第4包 全自动生化分析仪1台参数要求
联系人：李老师17712424227
1. 仪器类型：随机任取、分立式全自动生化分析仪
2. 分析速度：比色恒速200T/H，选配ISE速度可达400T/H
3. 最大可同时分析项目：83个（80生化+3ISE）

4. 测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(可选配ISE模块)
5. 样本位：40，可扩展至80个。
6. 样本加样量：2μL-45uL， 0.1µl步进。
7. 试剂位：最多可达80个
8. 试剂盘制冷温度：2～12℃
9. 试剂加样量：10μL-250uL， 0.5µl步进,试剂针具有随量跟踪、防撞和试剂预加热功能。
10. 反应杯位：40个,反应杯光径5mm；
11. 最小反应体积： 100µl-360uL；
12. ※温控方式：包容式恒温装置，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养；
13. 光学系统
：8个波长，340nm、405nm、450nm、510nm、546nm、578nm、630nm、670nm，滤光片分光。
14. 吸光度线性范围：0～4.0 Abs
15. 样品携带污染率：不大于0.05%
16. 具有酶线性拓展功能
17. 支持一个项目放置多套试剂
18. 固定式条码扫描仪选配
19. 电解质分析模块选配
20. 操作系统：全中文操作界面
21. 电脑要求：CPU 2.6G及以上，硬盘 160G及以上，内存 2G及以上
22. ※投标产品厂家有经过CNAS认可的标准化实验室
23. ※投标产品系列产品通过FDA认证
24. ※投标人所投产品（同档次及以上型号产品）在江苏省内公立二级及以上医院用户有50家以上装机
4

