仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20140530JK
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：超纯水                      1套
第二包：多功能微孔板检测仪          1套
第三包：动物整体生理记录仪          1套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格，并在国内注册专业生产、经营投标设备。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校的用户名单
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年5月30日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年6月5日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2014年5月30日   
第一包：超纯水  联系人：齐老师  联系电话：15195819535
产水条件、水质标准

1． 自来水直接作为进水，可同时产出纯水与超纯水两种水。

2． 纯水持续产水速度为16L/h

3． 超纯水产水流速≥2ml/min，流速可调，最大可达2L/min

4． 超纯水水质指标：
出水电阻率                                 18.2MΩ.cm @ 25℃

TOC含量                                   <5ppb

微生物                                     <1cfu/ml

直径大于0.22μm的颗粒物数量               <1/ml

Bisphenol A (双酚A)                       <0.005ppb
Diethyl phthalate(DEP-邻苯二甲酸二乙酯)    <0.2ppb
Di-n-butyl Phtalate(DNBP)                  <0.2ppb
Nonylphenol(NP)                            <0.1ppb
超纯水的电阻率、TOC和细菌水平符合ISO3696，ASTM D1193，USP，EP以及CLSI-CLRW中I级水的要求
纯化系统及耗材标准

1． 单台设备应包含预处理柱、RO膜、一套185/254nm双波长紫外灯、精纯柱、外置可选去除内分泌干扰素（EDs）专用过滤柱/除热源超滤柱/0.22um除菌过滤器等纯化模块。

2． 具有RFID识别耗材真伪及使用时间的功能，当耗材安装错误或过期时，自动停止供水并将系统调整到待机暂停状态并报警，以保证系统安全。
取水

3． 可以选配具有与主机分离的独立纯水和超纯水远程取水部件，以根据实验需要安排合适的取水点；
a) 远程取水部件应具有彩色监控显示装置，实时显示出水水质指标（温度，电阻率，TOC）；
b) 远程取水器上安装有调节取水流速和取水量的装置，并具有RS232打印数据接口。

c) 远程取水装置高度能够自由调节，必须能够适合烧杯、长颈瓶和量筒等常见实验容器的取水，在取水过程中无需用手固定容器。取水装置必须具有定量（0.1ml~60L）自动取水功能，配有精度<1%的精确流量计。
d) 取水装置可选择安装多种专用终端过滤器，包括0.22微米的微孔过滤器、热源和RNA酶污染物过滤器、持久有机物（POPs）和内分泌干扰污染物（EDs）过滤器。以保证水质能够满足不同实验的特殊要求。
水箱

4． 必须配备具有自动杀菌功能与空气过滤功能的外置（60）L锥型底部储水水箱一个。

监控系统

5． 含三个电导率监测仪，出水电导池常数应达到0.01 cm-1；出水电导率仪符合ASTM标准下D1125-95（1999）的要求，可显示非温度补偿与温度补偿两种测量结果。
1． 软件系统标准

2． 主机液晶显示屏具有中文、英文等多国语言可切换操作界面，实时显示出水关键信息包括水质参数（TOC、温度、电阻率），系统状态和警告信息，方便信息读取。

3． 具有自动维护模块，在系统暂停使用期间（最长达一个月）对机器进行自动维护调整，维持系统低能耗、低水耗及低耗材损耗状态。再次使用时能保证系统迅速投入使用。

4． 操作系统能设置密码限制使用者的使用权限，以帮助实验室管理。

5． 内置可扩展存储芯片，能自动记录至少一年水质资料（包括用水时间、用水量、出水水质）。主机及远程取水部件都具有RS232标准接口可将数据导入到PC或输出打印，以保证用水水质的可追溯性。

第二包：多功能微孔板检测仪  
联系人：王老师  联系电话：13705186055
1. 用途： ELISA检测、核酸/蛋白检测、细胞活力测定、NADH检测、高通量药物筛选、生物酶活性及含量检测、基因分型及SNP应用、生物膜活性检测、分子间相互作用力、基因表达调控、激酶、双报告基因、荧光素酶及ATP检测。
2. 基本参数：
A、检测模式：*全波长吸收光；荧光；*荧光偏振；发光；
B、孔板类型：1－1536孔板（发光1－384孔板）、PCR板；
C、温控：室温4℃-50℃；
D、读板模式：终点法、动力学法、闪光动力学、孔面积扫描、吸收光光谱扫描；
E、专业分析软件
3. 吸收光检测：
光源：SQ氙闪灯；
波长选择：单色器；
波长范围：200-999nm；
带宽：2.4nm；
动态范围：0-4 OD；
分辨率：0.001 OD；
读板速度：96孔11秒；384孔22秒；1536孔42秒
4. 荧光强度检测：
光源：卤素灯；
检测灵敏度：顶部：1pM荧光素（0.1fmol/孔) 底部：5pM荧光素（0.5fmol/孔)；
线性范围：0－99,999 RFU；
动态范围：6个数量级；
探头设置：自动Z轴校正；
读板速度：96孔11秒；384孔22秒；1536孔42秒；
5. 荧光偏振检测：
检测灵敏度：3mP /3mP/10mP（96/384/1536孔板）1nM荧光素；
波长范围：200－700nm（900nm可选）；
6. 化学发光检测：
检测灵敏度：10amolATP/孔；
线性范围：0－6,500,000 RLU；
动态范围：6个数量级；
7. 分液器：
数量：两个；
分液体积：5－1000μl 1μl步进；
液体回流功能：有；
8. 品牌电脑一台。
第三包：动物整体生理记录仪  
联系人：李老师  联系电话：15051839826
1.
信号采集记录主机记录主机：8通道

数据记录分析系统通过高速USB端口与计算机相连接，采用全程控设计，八通道记录主机，采样和实时计算速率高达每通道200k/s(总计400k/s)。可以分别选择输入灵敏度、采样速率、高通滤波、低通滤波和陷波滤波、16位精度、模拟输出，数字化输入和输出连接功能还用于触发和控制外部设备。

数据记录分析系统配置相应的前置放大器或者第三方设备可以测量的信号包括：心电、脑电、肌电、眼电、皮肤电、胃肠电、诱发电位、动作电位、神经放电、有创血压和心室压、无创血压、体温、肌张力、呼吸流速和流量、组织血流速度、血流量、血氧饱和度、呼吸气体二氧化碳和氧气含量、人体无创心输出量、pH值、离子浓度等。

2.
桥式放大器：单通道

超高频率响应、真实记录完整信号、无信号衰减、无导管移动等导致的人为干扰、超高精度dP/dt测量等。超小型的Mikro-Tip导管的设计和生产技艺使其成为大小鼠等动物心血管测量的理想工具，如实地显现动物心血管的压力信号。

3.
差分放大器： 4通道
放大倍数100-10000之间变换 放大器由2个模块组成，每个模块包含一个双通道的生物电放大器，共用一个参考输入。硬件提供两档量程(500 µV/5 mV)，以及滤波设置(低通：100 Hz/1 kHz；高通：0.5/2 Hz)。生物电放大器结合数据采集主机可以记录动物和人体的多种生物电信号，包括心电、脑电、肌电、眼电和肠胃电。

4.
传感器: 3通连接

5.
PE管:内径0.5mm，外径0.9mm

6大鼠立体定位仪:

单臂，上下左右前后手动移动，含刻度

该设备操作灵活、简便，标配大鼠适配器。

操作臂移动范围（上下，左右，前后）：三方向移动距离80mm。    标尺是由激光雕刻，清晰易读，精确度为0.1mm。
垂直方向可90度转动，并随时锁定位置。
7.
注射泵：4通道，可调节注射速度和时间

8.
银丝：直径0.5mm，长3m

9
电脑：主机，内存4G，硬盘500G，CPU Intel i7，液晶显示器

10.   固定架：上下左右前后移动

11.
颅骨钻

12.手术器械：大剪刀、眼科剪，大止血钳（15cm）、眼科止血钳（10cm）、弯头镊（粗头，4把）、剪毛剪、持针器（15-20cm）
