仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20131114JK
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：荧光定量PCR仪
第二包：微血管张力检测系统
第三包：拉曼光谱仪配件
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付全款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2013年11月14日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2013年11月21日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2013年11月14日   
第一包：荧光定量PCR仪    

联系人：夏老师     电话;86862102
一、设备要求

1、样品通量：96孔板

2、检测光源：寿命>10000小时

3、检测通道数≥4个

4、具备梯度PCR功能

5、支持以下荧光染料：SYBR, FAM, ResoLight, VIC, Hex, Yellow555, Red610, ROX, Cy5等其他相似光谱的荧光染料

6、具备以下分析模式：定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率熔解曲线、阴阳性判读等功能，实时动态监测运行，扩增和检测同时进行。

2、 售后服务要求

   保修期二年。

3、 招标材料要求：

1、 提供应标型号产品的南京用户

2、 提供详细的技术参数

3、 提供常用试剂和耗材价格。

4、 提供质控品价格和校准成本数据。

第二包：微血管张力检测系统   
 联系人：王老师     电话;86862885 

一、应用范围:
基本特性: 小血管, 大血管, 血管壁厚度的测量,两个血管的对比研究,不同种类的动物血管对比研究及其同类动物不同血管的对比研究,对局部血管反应性的评估, 人体不同血管的研究 .

血管反应机理的研究: 血管内皮：血管内皮分泌的舒張因子（一氧化氮）, 前列腺素以及血管内皮分泌的超极化因子 ;

平滑肌:  钙通道、钾通道的作用机理 

受体研究:  受体定位和作用特征研究, 激素,神經遞質及其它激動劑的影響  

药物机理的研究 :  ＡＣＥ一抑制劑, 洋地黃及其胰島素作用机理的研究

生理學研究 :  年齡, 怀孕, 麻醉 ;

病理學研究:   高血壓, 脂肪沈滯性動脈硬化症, 糖尿病, 缺血症, 腫瘤, 心臟病,  肺疾病;

深入研究的可能性: 電生理實驗(膜電位的測定),細胞內离子和其它物質的螢光測定

2、 技术参数及配置要求
压力肌动图系統包括以下几個部分:

肌动图系统：实验小室，中央控制及其信息转换装置，实验小室盖板，校准装置及其负压活舌。
压力调控系统：压力调控器：0 - 250 mmHg
数椐获取及其分析系统： 倒置显徽镜、 C-接口、CCD摄像机，图像摄取I/O装置，计算机及其数椐获取/分析软件系统。
单血管室：CH/1/AU      
应用范圍：        
1. 长期血管灌注      

2. 血管培养      
3. 基因转移                                                                                       
4. 重塑研究         
5. 血管外压迫

压力控制和流量控制：

· 压力模式：建立并自动维持0-200mmHg之间的所选压力
· 流动模式：产生可调节的、稳定的灌注速度，范围为3 µl/min至2.5 ml/min。其压力传感器，可检测并控制微型蠕动泵的压力。

第三包：拉曼光谱仪配件   
联系人：杜老师     电话;86868476
1. 配置暗场照明细胞分析系统(适用于显微拉曼)
~ include:10X Objective/ 10X物镜
~ For use in regions with 220V line voltage

~ Brightfield/darkfield microscope illuminator

~ Nosepiece accepts brightfield/darkfield objectives

2. 配置50倍标准暗场物镜系统 
~ Brightfield/Darkfield objective

~ NA 0.75, 0.38 mm working distance

~ 1.1um laser spot size (532 nm laser, 25um aperture)
3. 配置4个(可适用于10倍、20倍、50倍长焦和100倍标准明场照明镜头的)转换系统，确保目前实验室的明场镜头能直接在细胞暗场照明分析中使用。

