仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20150430

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包 双槽梯度PCR仪           一台

第2包 荧光定量PCR仪           一台

第3包 基因扩增仪                一台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年04月22日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年04月30日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2015年04月22日

第1包 双槽梯度PCR仪  一台

联系人：孙老师13851528801

1、模块材质：铝合金材质模块

2、48*2的“双槽”模块可以独立控制，实现两台PCR的功能。

3、升温速率：最大4.5℃/s，降温速率：最大4.5℃/s

4、温控模式：两种模式，模块控制、仿真的样品管控制

5、温控准确性：< ±0.1℃

6、温度均一性：< ±0.4℃

7、梯度温度范围：1-20℃ ，梯度设置范围20-99℃，单槽具有8行温度梯度

8、温度梯度功能具有2种模式可选：随机温度梯度和线性温度梯度

8、热盖温度：温度可调，最高可达110℃

9、热盖控制：可调整接触压力

10、模块温度范围：4-99℃

11、控制系统：显示屏，USB接口

12、存储程序：可存储99个程序

13、耗材和试剂：开放

第2包 荧光定量PCR仪  一台

联系人：孙老师13851528801

1、光学系统：六通道的配置

2、滤光片组：有12 种Ex/Em滤光片组可供自由组合

3、光源：高蓝色、红色、白色三个LED灯

4、检测器：通道式光电倍增管（CPM）

5、检测方式： 8道光纤扫描系统，8孔同时检测

6、检测灵敏度：能检测到单拷贝DNA模板；30µl PCR反应体系中能检测到1nM的FAM（相当于30fmol FAM / 30µl体系）

7、检测样品量：96个样品，可使用标准的96孔PCR板、8联管或0.2ml单管

8、样品反应体系：10-60µl

9、升温速率：最大5.5℃/s（0.1 – 5.5℃/s可调），降温速率：最大4℃/s （0.1 – 4℃/s可调）

10、温度均一性：＜±0.2℃ at 55℃，温控准确性：±0.1℃ at 72℃

11、可设置12列不同温度梯度，最大温度梯度范围为40℃；可设置线性温度梯度或随机温度梯度

12、时间增减设定：±1s/循环，温度增减设定：±0.1℃/循环

13、热模块：镀金纯银槽，Peltier加热控温

14、温度控制模式：两种，模块控制或仿真的样品管控制

15、热盖：最高温度可达110℃，自动调节接触压力，最大可达10kg/板

16、电脑接口：USB接口

第3包 基因扩增仪 一台

联系人 翟老师13770551814

配置：

样品通量 : 48×0.2ml；2或3槽；

加热模块：合金槽；

模块温度范围：3℃——99℃；

最大升降温速度：＞3℃/秒 ；

温度均一性：  +/- 0.2 °C @ 50 °C；

温控精度：0.1 °C；

独立性：要求两或三个独立加热模块和两或三个独立控制只能热盖，能运行2或3个独立PCR程序。