 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20171109
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  数码显微互动系统                     1套
第2包  数字病理切片扫描仪                   1台
第3包  倒置荧光显微镜                       1台

第4包  荧光定量PCR仪                       1台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2017年10月23日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2017年11月07日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2017年10月23日   

第1包  数码显微互动系统参数要求

联系人：蒋老师13951771542
显微数码互动实验室（1+24）性能参数
1. 教师用数码生物显微镜：

1.1  光学系统：无限远色差矫正光学系统。
1.2  目镜2个：高眼点大视野平场目镜10X/22mm，有松开防跌落设计。瞳距调节范围48-75mm，具有筒长补偿和视度补偿功能。
1.3  物镜4个：研究级无限远平场消色差物镜，采用环保无铅玻璃，多层宽带镀膜。4X、10X、40X（弹簧）、100X（弹簧，油）；
1.4  物镜转换器：内定位内倾五孔编码LED物镜转换器，物镜转换器及照明器能够指示照明亮度及显微镜的照明模式，并自动记忆每个物镜的照明亮度，具有亮度追踪功能，无需再手动调节亮度。
1.5  调焦机构：低手位粗微调同轴，采用顺滑平稳的三角形构，并带有手轮松紧调节装置，极大地方便了使用者的调节，粗调带松紧调节
1.6  聚光镜：可调中三透镜阿贝聚光镜，N.A.0.9，并带有可变光栏。
1.7  光源：抽拉式照明模块，3W高亮LED冷光源和卤素灯照明，可直接互换。
1.8  摄像系统：1000万像素， USB3.0或USB2.0高速输出。
2. 学生用数码生物显微镜

2.1 光学系统：无限远色差矫正光学系统。
2.2 目镜2个：高眼点WF 10X，大视野20mm，双目视度均可调。
2.3 物镜4个：平场消色差4X，10X，40X（弹簧），100X（弹簧、油）。
2.4 物镜转换器：内定位内倾四孔转换器。

2.5 调焦机构：粗微调同轴，并带有手轮松紧调节装置，调焦行程25mm，微调格值0.002mm。
2.6 阿贝聚光镜：N.A.1.25，高度可自由调节。
2.7 照明：LED冷光源，灯泡使用寿命长。
2.8 摄像系统： ≧300万像素，USB3.0或USB2.0高速输出。
3. 数码互动教室控制软件

3.1 老师端互动控制软件

3.1.1 具有三个通道，实时显示老师显微镜镜下图像，学生显微镜镜下图像和学生电脑屏幕图像。当锁定学生屏幕时，还有通过学生镜下图像通道了解情况、指导学生的实训。（提供截图证明此功能）
3.1.2 能实时采集教师端镜下图像，能进行各种图像参数（如白平衡、色彩调节、颜色校正等）的调节；具有实时测量动态图像中细胞或组织的生物学参数，包括直径、周长、面积等功能。
3.1.3 能拍摄（手动/自动）、录像教师镜下图像或屏幕图像。
3.1.4 具有教学示范功能，能把教师屏幕图像传输给学生显示器，配合语音交流功能，实现教学讲解，并可以使用播放器功能把影音教学视频播放给所有学生学习。
3.1.5 动态图像、语音互动交流实时传输，无明显延迟。
3.1.6 具有图像对比功能，可同屏对比不同图片。
3.1.7 具备电子点名功能，系统自动保存统计数据。
3.1.8 支持任意格式的文件下发、支持网络化考试、支持实验报告电子版批改、支持工具栏定制、支持中英文一键切换。
3.1.9 教师能全面掌控教学过程可以控制学生端电脑的关闭、重启；控制学生端软件的关闭、重启；控制学生端彩信功能的使用和关闭。
3.2 学生端互动控制软件

3.2.1  能实时显示学生端镜下图像，能进行各种图像参数（如白平衡、色彩调节、颜色 校正等）的调节；

3.2.2  具有实时测量动态图象中细胞或组织的生物学参数，包括直径、周长、面积等功能。能拍摄（手动/自动）、录像教师镜下图像或屏幕图像，并支持在图像上标注后拍摄。

3.2.3  图像、语音互动交流功能，学生可以点击提问按钮及时的和老师语音交流。

3.2.4  具有中，英文版本，支持一键切换，方便留学生教学。

3.2.5  具有图像对比功能，可同屏对比不同图片。支持作业提交、支持网络化考试、支持实验报告电子版批改、支持中英文一键切换。

4. 教师端图像分析软件

4.1 支持多种图像输入格式；能将拍摄到的标本片的各个部位的局部图像自动按顺序拼接得到整个切片的图像，最大拼接图像数≧20×20张，拼接快速、准确；

4.2 能将不同焦面的图像去模糊合成得到清晰完整的整幅图像，增加高倍物镜的景深，合成快速，图像效果好。

4.3 可对实时图像进行捕捉、间隔捕捉、录像。

4.4 对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理(含图像合并)。

4.5 具备调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器等图像处理功能；

4.6 可对图像进行直线、矩形、圆、圆(3点)、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等校准测量。

4.7 能对图像进行分割和分割设置及对分割结果进行自动计算、选取目标、目标腐蚀、目标扩展、填充孔洞、去除噪声、目标内轮廓、目标外轮廓、目标梯度和八种颜色分割等处理。

4.8 能实现播放录像、远程共享。

5. 学生端图像分析软件

5.1 可对实时视频图像进行捕捉、自动间隔捕捉、录像。

5.2 具有对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印及相册管理等功能。

5.3 具有图像对比、调整、反转、浮雕、锐化、平滑、马赛克、灰值化、图像合并、旋转、翻转、镜像及改变图像尺寸功能。

5.4 对图像进行直线、矩形、圆、椭圆、不规则图形、多边形等校准测量；

5.5 自由生成实验报告打印。测量结果可输出为EXCEL格式或文本文件。

6. 考试软件系统：

6.1 支持单项选择、多项选择(4～6项)、填空题、判断题、问答题、阅读理解题等多种题型，并实现单项选择、多项选择、判断题可以自动评分。
6.2 支持多种考试及练习类型：自适应，常规考试(分随机试卷、固定试卷)。
6.3 支持题库分级（题库集、题库、知识点）、支持题目难度等级（1～5级）。
6.4 支持考试及查分，并可查看本次考试的所有参考答案及本人在各知识点的正确率
6.5 支持用户管理，可将各教师、学生、班级的帐户信息输入数据库，包括用户名、密码，每位学生根据相应用户名登入系统参加考试，查询分数。教师根据相应用户名登入系统进行组卷，评卷等工作。
6.6 支持题库管理和试卷管理，可新建题库集、题库、并输入题目，每次手工出卷的题目也自动加入题库。
7. 数字切片浏览软件

具有数字切片浏览功能，用鼠标随意选择不同放大倍率，观察不同倍率下切片的真实图像。也可模拟显微镜的物镜倍数，2X，4X，10X，20X，40X，最大可至100X。

8. 教师用计算机
        品牌一体机商用电脑，处理器i7，内存8G，硬盘1T,2G独显,WIFI,Win7或win10旗舰版，23.8英寸, 键盘鼠标。
9.  学生用计算机
品牌商用台式机，处理器i3，内存4G，硬盘500G，独立显卡，网络同传硬盘还原保护系统，Win7或win10旗舰版，19.5英寸显示器，键盘鼠标。
10. 网络交换机
华为3com，24口交换机，系统完全建立在局域网平台上。不需增加任何其他传输设备，能实现多媒体网络教室、语音教室、数字显微互动教室三网合一的互动教学功能。要求技术先进、成熟，结构简单，维护方便。

11. 工程及网络布线，电源布线
教室有25个数码互动端口，所有线材、接口、开关均为品牌。

12. 通用机械接口：

要求显微镜同品牌通用机械接口。
13. 教师用桌椅

13.1教师桌：

规格：长宽高：1500mm×600mm×800mm（具体尺寸根据学校要求定）
结构：一体化电脑键盘，一个抽屉，一个机柜，一组交换机柜，前后开门，便于接线维修。机柜有百页窗式散热孔，带锁。

台面：实芯理化板，25毫米高密度板芯，2毫米PVC边。

柜体：E1级18毫米环保三聚氰胺双面板材，PVC封边，三级耐承重导轨，优质五金附件，结构合理，外形美观。

13.2 教师椅：高脚椅，皮凳面，可升降。

14. 学生用桌凳

14.1 学生桌

规格：长宽高：800mm×500mm×750mm（具体尺寸根据学校要求定）
结构：一体化电脑键盘，一个抽屉，一个机柜。
台面：实芯理化板，25毫米高密度板芯，2毫米PVC边。

柜体：E1级18毫米环保三聚氰胺双面板材，PVC封边，三级耐承重导轨，优质五金附件，结构合理，外形美观。

14.2 学生凳（可升降）

规格：凳面直径300mm；脚：直径25*1.2mm厚度，半外贸电镀；螺杆：直径50mm空心管，厚度1.2mm；中心螺杆，螺钢直径28mm厚度，最短320mm，行程150mm。颜色由买方确定。

第2包  数字病理切片扫描仪参数要求

联系人：蒋老师13951771542
	切片规格
	26mmx76mmx0.9~1.2mm

	切片数量
	1-2片

	装载方式
	手动

	最大扫描区域
	24mm × 50 mm

	扫描放大倍率
	20×             40×

	光学分辨力
	0.50 微米

	扫描分辨率
	20×: 0.50 微米/像素

40×: 0.25微米/像素

	扫描速度

（15mmX15mm）
	<40s(20×)

含对焦时间

	组织识别
	自动/手动

	对焦方式
	动态对焦/自动聚焦

	扫描输出
	24-bit真彩，即时预览

	图像压缩方式
	JPG

	单帧图（冰冻）
	JPG

	整图
	TIFF、dmetrix

	Z-stack
	有，层数及范围可调

	支持条形码
	1D/2D条码自动识别，无条码自动定义文件名（年月日时分秒）

	显示方式
	平板液晶显示器

	屏幕大小
	>23英寸1080P或更高分辨率

	操作系统
	Windows

	操作方式
	键盘、鼠标触摸

	扫描软件
	稳定、可靠、可升级

	浏览方式
	图像浏览器、网络看图

	信息存储方式
	本地、云存储

	本地存储片数
	不少于2000张（2T硬盘）

	网络接口
	以太网口1Gb/s


第3包  倒置荧光显微镜参数要求

联系人：蒋老师13951771542
1. 观察头
宽视野（FN22）
宽视野倾斜双目镜筒
宽视野双目镜筒
宽视野三目镜筒
2. 物镜

物镜转盘：电动六孔物镜转盘（可安装DIC模块），简单防水结构；

编码型六孔物镜转盘（可安装DIC模块），简单防水结构
3. 调焦
钮动距离：10mm

4. 聚光镜
（1）电动长工作距离聚光镜：W.D.27mm，NA0.55，7孔位电动聚光镜转盘（3孔用于30mm，2孔用于38mm）
（2）长工作距离万能聚光镜：NA0.55，W.D.27mm，5孔位聚光镜转盘（3孔用于30mm，2孔用于38mm）
（3）长工作距离浮雕相衬聚光镜：NA0.55，W.D.45mm，4孔位聚光镜转盘（用于50mm，浮雕相衬光学元件）
（4）超长工作距离聚光镜：NA0.3，W.D.73mm，4孔位聚光镜转盘（用于29mm）
5. 照明系统
（1）光路选择：0:100/50:50/100:0（左侧端口:观察口）
（2）照明灯倾斜结构（30度倾斜角，采用减震结构）
（3）聚光镜架（采用88mm的钮动距离，重新聚焦结构）
（4）视场光阑可以调节，4个滤色片架
（5）光源：12V 100W卤素灯（预对中），高色彩重现LED光源
（6）带复眼透镜的L形荧光照明器：带可更换FS部件的L形设计
（7）L形荧光照明器：带可更换FS和AS部件的L形设计
（8）荧光照明器：直形设计，带有视场光阑
（9）荧光光源：130W汞灯光纤照明，100W汞灯复消色差灯箱和变压器，100W汞灯灯箱和变压器，75W氲灯箱和变压器
6. 资格证明


有ISO9001质量认证，符合CE认证，有医疗器械注册证
7. 技术服务




（1）安装、调试

需要原生产厂家现场安装调试

（2）培训


需要原生产厂家进行安装培训和售后培训

（3）技术资料

全套安装、操作和维护使用说明书，软件免费更新

第4包  荧光定量PCR仪参数要求

联系人：蒋老师13951771542
1. 热循环系统
（1）加热冷却方式   半导体

（2）升降温速率

3.5℃/秒以上

（3）温度范围

4℃-99.9℃

（4）控温精确度
    ±0.25℃

2. 样品系统
（1）样品通量

单管、8联管、96孔板，并无需适配器

（2）反应体积

10-100ul

（3）机械设计

样品无需移动

（4）反应后保存
    可降温至4℃保存

3. 荧光系统
（1）荧光染料
    FAMTM/SYBR Green I, VIC /JOETM, 

                    NEDTM/TAMRATM/Cy3, ROXTM/Texas Red, Cy5

（2）荧光校正
    软件支持Rox荧光校正去除误差

4. 光学系统
（1）激发光源

卤钨灯，配备时间监测及自我诊断程序

（2）滤光系统

五色光源滤光片结合荧光滤光片（630nm-650nm，570nm-590nm，

                     540nm-550nm，510nm-530nm，455nm-485nm）
（3）检测系统
    CCD摄像机一次成像

（4）检测方式

实时动态检测，动态显示，可同时检测5种荧光染料，必

                    须有520nm，550nm，580nm，610nm，650nm这五块滤光片

（5）实验要求       必须能同时检测FAM、VIC、TAMRA、ROX四种荧光。
5. 分析功能
（1）定量量型

能进行绝对定量和相对定量, 可同时对无限个数据同时进

                    行分析，比对和作柱形图
（2）分析应用

可以进行熔解曲线分析、突变分析、等位基因分析等

6. 软件系统




包括：定量PCR软件、PrimerExpress软件、荧光校正软件、拷贝数分析软件、独立相对定量软件、SNP分析软件。

7. 试剂、耗材

开放式
8. 资格证明


有ISO9001质量认证，符合CE认证，有医疗器械注册证
9. 技术服务




（1）安装、调试

需要原生产厂家现场安装调试

（2）培训


需要原生产厂家进行安装培训和售后培训

（3）技术资料

全套安装、操作和维护使用说明书，软件免费更新
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