仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20150402

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包  恒温恒湿箱                三台

第2包  荧光分光光度计            一台

第3包  医学影像学网络教学与考试系统  一套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年03月26日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年04月02日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2015年03月26日

第1包  恒温恒湿箱    三台

联系人：朱老师86868392

技术参数：

电子控制式APT. LINE 内腔预热技术保证恒定，精确的温度环境。

压缩机制冷系统和环保型制冷剂R134a 保证恒定，精确的温度环境。

温度范围：0-70 ℃ ；波动±0.1℃；

湿度范围：10%rH  至  80%rH  ;波动±1.5%rH;

在25℃/60%rH时开门30秒的恢复时间≤2分钟

MCS 控制器，可以存储25个程序，每个程序100段，最多可编500段一个程序，无需额外的记忆卡。

电子控制的加湿和除湿系统。

电容式湿度传感器，精确的湿度测量，无需维护。

适用于根据ICH指导规定Q1A（R2）进行的稳定性测试。

完整的供水安全连接套件。

带有硅胶塞的接入口，直径30 毫米，左侧。

完整的供水安全连接管件

独立的可调温度安全装置，3.1级（DIN 12880），带有声光报警；

以太平网接口，用于通讯软件APT-COM 数据控制系统；

内玻璃门

标配两个不锈钢层架

容积：700 L

第2包  荧光分光光度计一台

联系人：朱老师86868392

荧光分光光度计技术参数

1.技术要求：

1.1光学系统：双光栅单色器自动波长扫描，带激发光路双光束比例监视。

1.2光源：高强度长寿命日本原装进口150W自动除臭氙灯。

1.3荧光接收器：日本原装进口光电倍增管。

1.4检测灵敏度：水拉曼峰信噪比：S/N ≥200（P-P）。

1.5带宽：4档可选：2nm/5nm/10nm/20nm。

1.6波长准确度：±0.4nm，波长重复性：≤0.2nm。

1.7激发波长范围：200nm-900nm，发射波长范围：200nm-900nm。

1.8波长扫描速度：10档可选：最快48000nm/min，精细扫描15nm/min。

1.9测量线性：相关系数≥0.995。

1.10光度值范围：0.00-10000，峰值强度重复性：≤1.5%。

1.11积分响应时间：6档可选：最高4s，最低20ms。

1.12数据输出方式：Microsoft Excel格式，bmp图片格式。

1.13尺寸（mm）：380×445×310。

- 技术服务：

2.1整机保修1年，保修期过后，上门维修只收取材料费。

2.2南京有办事处或常驻维修工程师，售后服务响应时间不超过2小时，安排上门维修时间不超过48小时。

2.3厂家负责在用户单位安装，调试，并进行相关培训

第3包  医学影像学网络教学与考试系统  一套

联系人:祝老师 13675186571

## 教学系统需求

| 序号 | 项目名称 | 数量（套） | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 影像教学系统中心服务器 | 1 | 详见教学系统功能需求 |  |
| 2 | 教师应用控制端系统 | 1 | 详见教学系统功能需求 |  |
| 3 | 学生应用端系统 | 1 | 详见教学系统功能需求 |  |
| 4 | 教学系统资料包 | 1 | 详见教学系统功能需求 |  |

## 教学系统功能需求

| 1 | 放射类影像教学系统中心服务器 | 1、存储图像格式为国际DICOM标准，符合DICOM3.0标准，与影像设备上图像必须一致、不能失真。 2、支持大容量医学影像数据的存储，并提供有效的数据存储系统软件证明文件并加盖投标人单位公章。 3、支持符合DICOM JPEG2000国标标准压缩格式进行存储； 4、所应用的放射类教学系统后台运行的PACS平台产品具备与其它系统互联互通的兼容能力，提供有效的中国IHE－C专项测试医学影像归档与通讯系统产品合格证书复印件加盖投标人单位公章。 5、教学班级设置：提供对教学班级信息的增、删、修改等操作； 6、系统用户组设置：提供对系统用户组信息的增、删、修改等操作； 7、系统用户设置：提供对系统用户信息的增、删、修改等操作； 8、客户端版本管理：通过服务器版本管理功能，可控制所有客户端版本的自动更新； 9、产品安装管理：通过服务器的产品安装管理服务，可控制所有客户端开机自动更新； 10、投标产品厂家具有工信部颁发的计算机信息系统三级及以上集成资质。 11、影像接收：支持任何基于国际标准DICOM3.0格式图像的接收； 12、影像归档：支持任何基于国际标准DICOM3.0格式图像的归档管理； 13、影像存储：支持任何基于国际标准DICOM3.0格式图像的存储管理； 14、支持服务器集群、双机容错工作模式、并行模式； 15、支持影像有损压缩（LOSSY）和无损压缩（LOSSLESS）两种常见通用格式； 16、通过脚本语言灵活的对影像的分发、获取、存储机制进行设置； 17、支持完整的DICOM Worklist工作清单； 18、病人数据管理，记录、修改和查询任意病人记录； 19、能够将患者中文检查信息自动转换成DICOM Worklist并能为各影像设备去调用； 20、为方便管理，服务器操作系统必须使用windows平台系统。 21、提供详细的系统日志记录和管理功能，易于进行系统维护。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 教师应用控制端系统 | 1、目录管理：提供对病例目录的增、删、修改等操作； 2、病例编辑：提供对疾病案例的增、删、编辑改等操作； 3、上传文件：提供对病理教学案例数据（如PPT、Word、图像等）的相关文件上传； 4、试卷管理：提供对试卷的创建、删除、修改等操作； 5、病例管理：提供对疾病案例的增、删、编辑改等操作； 6、黑屏肃静：让所有学生端屏幕同时变为黑屏； 7、广播语音：提供实时语音的多人集体交流或针对性个人问题双向交流； 8、语音交流：针对某个学生提出的问题，双向进行通话交流的一种方法； 9、教师演示：让所有学生端屏幕与教师端同步，且处于锁定状态，学生不能操作； 10、电子教鞭：教师可对当前屏幕上的教学内容进行涂鸦、点、圈、划等可视化点评操作，以示强调重点内容及即时交流；提供截图。 11、布置作业：同时向所有学生端布置电子化作业； 12、批改作业：教师在系统中进行作业评该，支持留痕记录，便于回顾对比； 13、试题编辑：提供试题编辑向导工具，教学在短时间内完成试题的编辑,提供截图。 14、考试分数统计：考试结束后，系统提供自动批改、自动评分功能； 15、教学日志统计：详细记录教师教学课时及内容的记录； 16、学生签到统计：详细记录每课时学生电子签到名单、时间、人数等信息； 17、电子点名：自动与上课学生确认学生登陆系统的状态，统计指定的当前上课班级的学生响应人数；点名结束后教师可导出当节课签到的学生名单，以备案记录用。 18、报告作业指派：分派指定的典型病例给学生，学生接到任务后针对性写其报告内容，整份报告有留痕记录，便于学生对比自学。 19、根据医院需要提供标准化诊断报告模板、能提供医学的特殊字符及常用计算公式等，在允许的范围内支持个性化模板设置，允许自定定义报告板式 ,可按需选择图像插入。 20、提供根据用户权限调用病人相关诊断病历的功能。 21、报告书写阶段支持对电子申请单的浏览。 22、支持多种格式的图像浏览与调整. 提供各种方便快捷的图像处理功能。 23、支持急诊病人报告由写报告的医生自审核功能， 强制将除急诊以外的所有影像检查报告提交审核。 24、支持阅读审核后的报告的功能，提供与审核前报告的对比功能或在阅读已审核报告时提示审核修改前的内容（修改痕迹保留）。 25、支持打印审核后的报告和重打功能。 26、支持各种形式的病人、报告、影像资料、临床诊断、影像诊断等查询或组合查询。可以对报告描述、诊断结果中的词句进行模糊查询。 27、支持多种DICOM3.0标准服务。 28、可接收和存储以及同时显示多种设备的不同种类的DICOM影像。 29、一次检查的图像可以分布显示于多个显示器上, 一个屏幕可以以可选择的方式显示多幅图像（2幅、4幅、6幅、9幅等）。显示器的类型可依图像类型选择空间分辨率不同档次的产品，但必须满足诊断要求。 30、系统在显示CT和MRI图像时，能够显示定位图像以及定位线，并可以在定位线上直接定位到对应的断层。须提供国家权威机构出具有效的证明材料。 31、可实现曲线调整窗宽窗位，非线性调整窗宽窗位，可使用快捷键调整窗宽/窗位；并允许用户自定义窗宽、窗位组合。 32、鼠标左键、滚轮、右键功能的自定义。 33、多序列图像智能同步。须提供国家权威机构出具有效的证明材料。 34、影像格式转换：可将DICOM影像格式转换成普通的BMP常用影像格式，也可把普通格式影像转换为DICOM格式。 35、系统允许经特殊授权的用户在显示工作站上把显示的图像另存到本地存储介质，图像格式是BMP。 36、支持压缩影像的调阅显示。 37、分组标识功: 标注用的工具有五种颜色分组标题、文字标注、箭头标注、矩形标注、椭圆标注、多边形标注、曲线标注、实心巨型标注、实心椭圆型标注、实心多边形标注。 |
| 3 | 学生应用端系统 | 1、学习病例：系统提供丰富的典型病例供自学； 2、查看图像：提供模拟放射科数字化阅片环境；提供相应的影像操作： 3、默认窗宽窗位、自动窗宽窗位、ROI窗宽窗位、自定义窗宽窗位、预设窗宽窗位、图像大小自动适应、图像的自由放大显示、放大镜作用、定比例放缩、左右反转、上下反转等等 4、接收广播：各学生端支持接收来自教学的广播语音交流功能； 5、观看演示：系统提供大量教学操作视频或动画供在线学习； 6、教学考试：系统提供电子化作业或测试题目； 7、书写报告：提供模拟放射科数字化报告书写的环境； 8、标注图像：提供对图像加标注的功能，可以保存标注但不会覆盖原文件； 9、提交审核：对于老师布置的作业或考试题目，提供电子化审核提交； 10、电子签到：支持电子化签到功能，每学生均有唯一ID及个人密码；提供截图。 11、根据医院需要提供标准化诊断报告模板、能提供医学的特殊字符及常用计算公式等，在允许的范围内支持个性化模板设置，允许自定定义报告板式 ,可按需选择图像插入。 12、提供根据用户权限调用病人相关诊断病历的功能。 13、报告书写阶段支持对电子申请单的浏览。 14、支持多种格式的图像浏览与调整. 提供各种方便快捷的图像处理功能。 15、支持急诊病人报告由写报告的医生自审核功能， 强制将除急诊以外的所有影像检查报告提交审核。 16、支持阅读审核后的报告的功能，提供与审核前报告的对比功能或在阅读已审核报告时提示审核修改前的内容（修改痕迹保留）。 17、支持打印审核后的报告和重打功能。 18、支持各种形式的病人、报告、影像资料、临床诊断、影像诊断等查询或组合查询。可以对报告描述、诊断结果中的词句进行模糊查询。 19、支持多种DICOM3.0标准服务。 20、可接收和存储以及同时显示多种设备的不同种类的DICOM影像。 21、可通过网关服务器采集模拟影像。 22、一次检查的图像可以分布显示于多个显示器上, 一个屏幕可以以可选择的方式显示多幅图像（2幅、4幅、6幅、9幅等）。显示器的类型可依图像类型选择空间分辨率不同档次的产品，但必须满足诊断要求。 23、系统在显示CT和MRI图像时，能够显示定位图像以及定位线，并可以在定位线上直接定位到对应的断层； 24、可实现曲线调整窗宽窗位，非线性调整窗宽窗位，可使用快捷键调整窗宽/窗位；并允许用户自定义窗宽、窗位组合； 25、鼠标左键、滚轮、右键功能的自定义。 26、多序列图像智能同步。 27、影像格式转换：可将DICOM影像格式转换成普通的BMP常用影像格式，也可把普通格式影像转换为DICOM格式； 28、系统允许经特殊授权的用户在显示工作站上把显示的图像另存到本地存储介质，图像格式是BMP； 29、支持压缩影像的调阅显示； 30、教学专用智能分组标识功: 标注用的工具有五种颜色分组标题、文字标注、箭头标注、矩形标注、椭圆标注、多边形标注、曲线标注、实心巨型标注、实心椭圆型标注、实心多边形标注； 31、自定义窗口显示分格：将屏幕分成多种窗口模式，可以设置分格的行数及列数。 32、提供挂片协议和管理； 33、影像浏览诊断软件无缝融合，只需要登录一次； 34、具有严格的软件模块使用及诊断报告分级用户诊断权限管理，可以划分至具体工作站及功能的使用； 35、多种权限管理方式，可以使用个人、用户组等管理策略，用户权限可继承，便于系统管理。 *36、所供软件必须为成熟并拥有自主知识产品的产品，投标时提供有效的医学影像网络教学系统学生终端软件著作权登记证书复印件加盖生产厂家公章。 |