仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20140627YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：台式计算机                      49套
第二包：粉尘检测仪                       2台

第三包：颗粒物检测仪                     2台
第四包：层析柜                           1台
第五包：皮肤镜                           1套
第六包：高效液相色谱仪                   1套

第七包：液相色谱仪






  1套

第八包：液相色谱仪






  1套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价，国产设备以人民币报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格，并在国内注册专业生产、经营投标设备。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
(4）技术参数对比表。
（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校的用户名单
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年6月27日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  许尔齐、徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年7月3日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2014年6月27日   
第一包：台式电脑   联系人：朱老师    联系电话：86862882
一、学生机    48套

配置：Intel G1620 双核处理器，2GB DDR3内存，500GB硬盘，512M独立显卡，USB键盘、USB光电鼠标，网络同传硬盘还原保护系统，WIN 7 32位专业版系统，19.5(16:9)英寸宽屏液晶显示器。

二、教师机    1套

配置：Intel i5 3470 四核处理器，4GB DDR3内存，500GB硬盘，1GB独立显卡，DVDRW刻录光驱，USB键盘、USB光电鼠标，网络同传硬盘还原保护系统，WIN 7 32位专业版系统,21.5(16:9)英寸全高清宽屏液晶显示器。

第二包：粉尘检测仪  联系人：吴老师  联系电话：13915973251

1. 传感器类型：光散射

2. 测量浓度范围：0.001mg/m³- 400mg/m³

3. 测量精度：0.001 mg/m³

4. 粒径量程：0.1〜10μm

5. 通道粒径：2.5μm；5μm；10μm；总尘

6. 工作温度： 0°C 至 50 °C（无凝结）

7. 储存温度：-20°C 至 55 °C（无凝结）

8. 采集间隔：1 秒〜 1小时内可调整

9. 图形化的数据曲线：一段时间内的颗粒物浓度的实时趋势显示

10. 通讯接口：USB

11. 提供专用数据管理软件

12. 提供原厂授权书
第三包：颗粒物检测仪  联系人：吴老师  联系电话：13915973251

1. 传感器类型：光散射

2. 浓度限值：4000000粒子/立方英尺

3. 计数模式：粒子计数、质量浓度

4. 计数效率：>0.45μm时，达100%

5. 检测模式：现场检测、远程监测

6. 粒径量程：0.1〜10μm

7. 通道粒径：0.5μm；1.0μm；2.5μm；5μm；10μm；

8. 工作温度： 10°C 至 40 °C（无凝结）

9. 储存温度：-10°C 至 5 °C（无凝结）

10. 采集间隔：1 秒〜 1小时内可调整

11. 图形化的数据曲线：一段时间内的颗粒物浓度的实时趋势显示

12. 通讯接口：USB

13. 提供专用数据管理软件

14. 提供原厂授权书

第四包：层析柜   联系人：杨老师   联系电话：86863159
1、容量：1450L左右

2、 内部尺寸（H*D*W）：1470*730*1330mm

3、 外部尺寸(H**D*W)：2010*920*1440mm

4、 制冷系统和控制系统位于顶部

5、腔体内标配防水防雾电源插座

6、内部照明门开即亮

7、树脂涂层隔板，网状结构，可以调节高度

8、两层玻璃门，开门后自动关闭，门开90度保持开启

9、正压，强制气流循环可维持各层架间温度均一性

10、标配两个1英寸接入端口，带塞子，方便外接

11、高密度，无CFC聚氨酯泡沫隔热层保护箱体内免受室温波动

12、自动除霜，自动除冷凝水

13、温度设定1-8℃

14、采用IntrLogic微处理器控制，直观、图形化

15、钥匙式转换开关控制主电源和报警

16、后备电池确保电源故障时控制面板继续工作

15. 17、原装进口

第五包：皮肤镜  联系人：周老师  联系电话：86862912

1.原装进口；

2.光学镜头：消色差透镜，高分辨率的精密光学系统；

3.放大倍数：10倍；

4.视野：23毫米直径；

5.照明：6个LED照明，格外明亮，接近日光。6个LED的光通过精密的光学系统导向可以使得照明更加均匀。需提高观察对比度时可以选择仅有单侧3个LED的照明；

6.接触板：大的接触板（23毫米直径），小的接触板（8毫米直径）用于检查大的接触板难以到达病变部位。更换容易；

7.配数码相机；

第六包：高效液相色谱仪  联系人：周老师  联系电话：13951637450

1. 工作条件

温度：室温-35℃
湿度：10-65%

2. 技术指标

2.1．泵系统
2.1.1输液单元：串联双柱塞往复泵，主泵头47μl，副泵头23μl，自动压力补偿 

2.1.2流速范围：0.001-10.000ml/min
2.1.3流速准确度：±1% or 2ul/min,其中较大值
2.1.4流速精确度：≤ 0.06% RSD 

2.1.5梯度组成范围：0.0-100.0%, 0.1%步进
2.1.6梯度混合准确度：±0.5%, 不随反压变化
2.1.7梯度组成精度：0.1%RSD
2.2．脱气机
2.2.1原装进口，3个管路或以上同时脱气 

2.2.2管路PTFE材质
2.3．柱温箱
2.3.1 温度控制范围:      (室温+10)(C~85(C （CTO-20A）
2.3.2控温方式：           强制空气循环电子冷却加热方式

2.3.3温度设定准确度:  ±0.1(C

2.3.4温度稳定性:  ±0.1(C

2.3.5温度重现性: ±0.5(C

2.4. 自动进样器
2.4.1 1.0ml样品瓶140位或1.5ml样品瓶105位
2.4.2 进样方式：精确计量泵，全量进样或进样体积可变
2.4.3进样范围：标配0.1-100μL, 1μL 步进
2.4.4进样准确度：±1%(50μL,n=6)

2.4.5进样重复性：RSD<0.3%(10μL进样量)，单个样品重复进样最大99次
2.4.6进样针清洗：在进样前后任意设定/内外清洗功能/清洗液有在线自动脱气
2.4.7进样线性： >0.999
2.4.8交叉污染：<0.0025%以下
2.4.8使用范围： pH1 ~ pH14

2.5．紫外检测器
2.5.1波长范围：190－700nm

2.5.2波长准确度: <1nm, 精密度：< 0.1nm

2.5.3波长校正：使用氘灯和低压汞灯特征线 (包括紫外区)

2.5.4波长重现性： ±0.1nm

2.5.5噪音（AU）： ±0.25×10-5）
2.5.6漂移：1×10-4AU/h

2.5.7带宽：8nm

2.5.8池体积：12μl，耐受压力：12MPa

2.5.9可实现功能：双波长模式、停泵UV光谱图扫描
2.6．高灵敏度二极管阵列检测器
2.6.1波长范围：190－800nm

2.6.2波长准确度: <1nm, 精密度：< 0.1nm

2.6.3波长校正：使用氘灯和低压汞灯特征线 (包括紫外区)

2.6.4波长重现性： ±0.1nm

2.6.5噪音（AU）： 0.6×10-5）
2.6.6漂移：0.5×10-3AU/h

2.6.7带宽：8nm高灵敏度模式或者1.2nm高分辨率模式
2.6.8可实现功能：双波长模式、停泵UV光谱图扫描
2.7．系统控制器
2.7.1具有数据转换功能,可以起到将工作站或网络客户计算机通过Ethernet与分析装置连接的接口作用;

2.7.2配有Web服务器功能, 可不使用专用软件直接通过互联网浏览器对仪器进行系统访问、进行系统控制、监视、装置的维护管理等
2.8．色谱软件
2.8.1具有32位三维色谱软件,充分利用了WIN2000及XP的32位环境,界面友好,并有向导文件,采用RS-232数据采集与控制环境,融合WINDOWS系统的关系型数据库,提供完备的原始数据和方法的安全保障
2.8.2具有完备的数据审计追踪能力,更易于方法的确认,符合GMP标准,并标准配置了系统适应性软件
第七包：液相色谱仪  联系人：李老师  联系电话：13913955768

1. 工作条件

温度：室温-35℃
湿度：10-65%
2. 技术指标

2.1．泵系统
2.1.1输液单元：串联双柱塞往复泵
2.1.2流速范围：0.001-10.000ml/min
2.1.3流速准确度：±1% or 2ul/min,其中较大值
2.1.4流速精确度：≤ 0.06% RSD 

2.1.5梯度组成范围：0.0-100.0%, 0.1%步进
2.1.6梯度混合准确度：±0.5%, 不随反压变化
2.1.7梯度组成精度：0.1%RSD
2.2．脱气机
2.2.1原装进口，3个管路或以上同时脱气 

2.2.2管路PTFE材质
2.3．柱温箱
2.3.1 温度控制范围:      (室温+10)(C~85(C
2.3.2控温方式：           强制空气循环电子冷却加热方式

2.3.3温度设定准确度:  ±0.1(C

2.3.4温度稳定性:  ±0.1(C

2.3.5温度重现性: ±0.5(C

2.4. 自动进样器
2.4.1 1.0ml样品瓶140位或1.5ml样品瓶105位
2.4.2 进样方式：精确计量泵，全量进样或进样体积可变
2.4.3进样范围：标配0.1-100μL, 1μL 步进
2.4.4进样准确度：±1%(50μL,n=6)

2.4.5进样重复性：RSD<0.3%(10μL进样量)，单个样品重复进样最大99次
2.4.6进样针清洗：在进样前后任意设定/内外清洗功能/清洗液有在线自动脱气
2.4.7进样线性： >0.999
2.4.8交叉污染：<0.0025%
 2.4.9使用范围： pH1 ~ pH14

2.5．紫外检测器
2.5.1波长范围：190－700nm

2.5.2波长准确度: <1nm, 精密度：< 0.1nm

2.5.3波长校正：使用氘灯和低压汞灯特征线 (包括紫外区)

2.5.4波长重现性： ±0.1nm

2.5.5噪音（AU）： ±0.25×10-5）
2.5.6漂移：1×10-4AU/h

2.5.7带宽：8nm

2.5.8池体积：12μl，耐受压力：12MPa

2.5.9可实现功能：双波长模式、停泵UV光谱图扫描
2.6．系统控制器
2.6.1具有数据转换功能,可以起到将工作站或网络客户计算机通过Ethernet与分析装置连接的接口作用;

2.6.2配有Web服务器功能, 可不使用专用软件直接通过互联网浏览器对仪器进行系统访问、进行系统控制、监视、装置的维护管理等
2.7．色谱软件
2.7.1具有32位三维色谱软件, 充分利用了WIN2000及XP的32位环境,界面友好,并有向导文件, 采用RS-232数据采集与控制环境, 融合WINDOWS系统的关系型数据库, 提供完备的原始数据和方法的安全保障
2.7.2具有完备的数据审计追踪能力, 符合GMP标准, 并标准配置了系统适应性软件
三、配置要求

3.1 输液泵  二套

3.2 混合器  一套

3.3 脱气单元  一套

3.4  105位自动进样器  一套

3.5  贮液瓶托盘  一套

3.6  1000ml 流动相套 五套

3.7 柱温箱  一套

3.8 紫外检测器 一套

3.9 系统控制器 一套

3.10 C18色谱柱  一根

3.11 原装工作软件 一套

3.12 知名品牌计算机一套

3.13 激光打印机一台

3.14自动进样器 样品瓶 (1.5ml) 100 个(棕色) 

3.15 C18保护柱2个
3.16自动进样器 微量瓶  100 个 

第八包：液相色谱仪  联系人：吴老师  联系电话：13401940916
1. 工作条件

温度：室温-35℃
湿度：10-65%
2. 技术指标

2.1．泵系统
2.1.1输液单元：串联双柱塞往复泵二元高压或四元低压
2.1.2流速范围：0.001-10.000ml/min
2.1.3流速准确度：±1% or 2ul/min,其中较大值
2.1.4流速精确度：≤ 0.06% RSD 

2.1.5梯度组成范围：0.0-100.0%, 0.1%步进
2.1.6梯度混合准确度：±0.5%, 不随反压变化
2.1.7梯度组成精度：0.1%RSD
2.2．脱气机
2.2.1原装进口，3个管路或以上同时脱气 

2.2.2管路PTFE材质
2.3．柱温箱
2.3.1 温度控制范围:      (室温+10)(C~85(C
2.3.2控温方式：           强制空气循环电子冷却加热方式

2.3.3温度设定准确度:  ±0.1(C

2.3.4温度稳定性:  ±0.1(C

2.3.5温度重现性: ±0.5(C

2.4. 自动进样器
2.4.1 1.0ml样品瓶140位或1.5ml样品瓶105位
2.4.2 进样方式：精确计量泵，全量进样或进样体积可变
2.4.3进样范围：标配0.1-100μL, 1μL 步进
2.4.4进样准确度：±1%(50μL,n=6)

2.4.5进样重复性：RSD<0.3%(10μL进样量)，单个样品重复进样最大99次
2.4.6进样针清洗：在进样前后任意设定/内外清洗功能/清洗液有在线自动脱气
2.4.7进样线性： >0.999
2.4.8交叉污染：<0.0025%
 2.4.9使用范围： pH1 ~ pH14

2.5．紫外检测器
2.5.1波长范围：190－700nm

2.5.2波长准确度: <1nm, 精密度：< 0.1nm

2.5.3波长校正：使用氘灯和低压汞灯特征线 (包括紫外区)

2.5.4波长重现性： ±0.1nm

2.5.5噪音（AU）： ±0.25×10-5）
2.5.6漂移：1×10-4AU/h

2.5.7带宽：8nm

2.5.8池体积：12μl，耐受压力：12MPa

2.5.9可实现功能：双波长模式、停泵UV光谱图扫描
2.6．系统控制器
2.6.1具有数据转换功能,可以起到将工作站或网络客户计算机通过Ethernet与分析装置连接的接口作用;

2.6.2配有Web服务器功能, 可不使用专用软件直接通过互联网浏览器对仪器进行系统访问、进行系统控制、监视、装置的维护管理等
2.7．色谱软件
2.7.1具有32位三维色谱软件, 充分利用了WIN2000及XP的32位环境,界面友好,并有向导文件, 采用RS-232数据采集与控制环境, 融合WINDOWS系统的关系型数据库, 提供完备的原始数据和方法的安全保障
2.7.2具有完备的数据审计追踪能力, 符合GMP标准, 并标准配置了系统适应性软件
三、配置要求

3.1 输液泵  二元高压或四元低压

3.2 混合器  一套

3.3 脱气单元  一套

3.4  105位自动进样器  一套

3.5  贮液瓶托盘  一套

3.6  1000ml 流动相套 五套

3.7 柱温箱  一套

3.8 紫外检测器 一套

3.9 系统控制器 一套

3.10 C18色谱柱  一根

3.11 原装工作软件 一套

3.12 知名品牌计算机一套

3.13 激光打印机一台

