（NJMU-20171109）项目招标更正公告

（NJMU-20171109）项目招标第3包倒置荧光显微镜参数要求，经用户最终调研修改优化如下，请按照修改后参数要求，组织应标。

特此公告。
                                       



                                      南京医科大学资产和产业管理处
                                              2017/10/31


第3包：荧光倒置显微镜参数要求
原参数：
1. 观察头
宽视野（FN22）
宽视野倾斜双目镜筒
宽视野双目镜筒
宽视野三目镜筒
2. 物镜
物镜转盘：电动六孔物镜转盘（可安装DIC模块），简单防水结构；
编码型六孔物镜转盘（可安装DIC模块），简单防水结构
3. 调焦
钮动距离：10mm
4. 聚光镜
（1）电动长工作距离聚光镜：W.D.27mm，NA0.55，7孔位电动聚光镜转盘（3孔用于30mm，2孔用于38mm）
（2）长工作距离万能聚光镜：NA0.55，W.D.27mm，5孔位聚光镜转盘（3孔用于30mm，2孔用于38mm）
（3）长工作距离浮雕相衬聚光镜：NA0.55，W.D.45mm，4孔位聚光镜转盘（用于50mm，浮雕相衬光学元件）
（4）超长工作距离聚光镜：NA0.3，W.D.73mm，4孔位聚光镜转盘（用于29mm）
5. 照明系统
（1）光路选择：0:100/50:50/100:0（左侧端口:观察口）
（2）照明灯倾斜结构（30度倾斜角，采用减震结构）
（3）聚光镜架（采用88mm的钮动距离，重新聚焦结构）
（4）视场光阑可以调节，4个滤色片架
（5）光源：12V 100W卤素灯（预对中），高色彩重现LED光源
（6）带复眼透镜的L形荧光照明器：带可更换FS部件的L形设计
（7）L形荧光照明器：带可更换FS和AS部件的L形设计
（8）荧光照明器：直形设计，带有视场光阑
（9）荧光光源：130W汞灯光纤照明，100W汞灯复消色差灯箱和变压器，100W汞灯灯箱和变压器，75W氲灯箱和变压器
6. 资格证明			有ISO9001质量认证，符合CE认证，有医疗器械注册证
7. 技术服务			
（1）安装、调试		需要原生产厂家现场安装调试
（2）培训			需要原生产厂家进行安装培训和售后培训
（3）技术资料		全套安装、操作和维护使用说明书，软件免费更新







修改后的参数：
主要技术参数：（打*号的参数必须满足）
*1）光学系统： CFI60无限远光学校正系统，齐焦距离≥60mm。
2）放大倍率40-400倍；（配备10X目镜、4X、10X、20X、40X物镜）
3）调焦机构：通过物镜转盘的上下移动进行调焦，备有同轴粗、微调聚焦机构，旋钮扭矩可调；调焦行程：向上≥8mm向下≥3mm，粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节装置，微调最小读数1um
4）分光端口：主机标准配置左侧分光出口，分光比例100/0、20/80（目镜端/左分光口），从而使得观察和拍照同步进行
5）聚光镜：超长工作距离系统聚光器，≥65mm的工作距离满足培养瓶、培养皿、多孔板等镜下的直接观察，内置相差模块、明视场孔位和关闭位，方便转换和光路的切换
6）照明系统：12V100W卤素灯，配备日光滤光片、绿色滤光片。毛玻璃，减光片，隔热片
7）观察镜筒：25度倾角双目镜筒，人机学观察角度
8）目镜：10X目镜、视场数≥22mm，高眼点目镜，带眼罩，两只目镜均可独立调节屈光度.
9）物镜转盘 ≥6孔物镜转盘；
10）载物台：人机学机械载物台尺寸≥310X300mm，行程≥70X50mm黑色硬铝防蚀涂层，载物台表面经超硬防滑处理，确保经久耐用。万向节连接手柄，可小范围调节手柄位置
*11）.物镜：长工作距离荧光物镜
     4X 长工作距离荧光相差物镜 N.A. ≥0.13, W.D. ≥17.1mm
10X  长工作距离荧光相差物镜 N.A. ≥ 0.30, W.D. ≥15.2mm, PH-1
20X 长工作距离荧光相差物镜  N.A. ≥ 0.45, W.D. ≥ 8.2-6.9mm Cover glass correction: 0-2.0mm
40X 长工作距离荧光相差物镜N.A. ≥0.60, W.D. ≥3.6-2.8mm, PH-2, Cover glass correction: 0-2.0mm
12）.防霉装置：在观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理；
荧光附件： 
*1. 荧光光源：130W长寿命金属卤化物灯，灯泡使用寿命≥2000小时，光纤传导。有消杂光系统设计。
2. 三个窄带紫外，蓝，绿激发波段荧光滤光块，其他波段可选
成象系统：
*与显微镜同品牌，超大规格CMOS传感器，芯片尺寸≥36x23.9mm，真实像素数≥1625万.可记录像素≥4908×3264，6fps/45fps像素可选。接口方式：F卡口，传输方式：USB3.0，分析软件为同品牌图像软件，图像采集，定标，三通道荧光图像叠加，图像实时浏览放大镜功能，白平衡调节，标注功能，后期荧光图像背景调节等功能
  计算机工作站（Optiplex 3020MT G3260/8G内存/500G硬盘/DVDRW/2G独立显卡/22宽高清液晶显微镜1920*1080/WIN7专业版）



