仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20160426

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包   体视显微镜                         1台

第2包   免染蛋白转印系统                   1套

第3包   机动门电热真空灭菌器                1台

第4包   实验室管理软件                      1套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年04月11日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2016年04月26日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2016年04月11日

第1包体视荧光显微镜技术参数

联系人：陈老师13770521940

- *科研级体视显微镜，变倍比>18：1，变焦范围：0.75X-13.5X；

- *1X复消色差物镜，NA≥0.15，WD≥60mm

- 10X大视野目镜,FN 22mm

- 底部光源：高反差倾斜相干相衬照明，LED光源

- 顶部光源：高反差LED光纤分叉式照明装置；

- 荧光系统：预定中心2000小时长寿命光源，DAPI 、GFP-B、RFP 带通型荧光滤光块，复眼照明，保证视野范围照明均匀；

- 显微镜同品牌科研级 CCD，2/3英寸版面，-20°制冷，≥524万真实像素（非像素位移技术实现），12bit，曝光时间：1/1000-60S,最高23FPS高速传输，外置式控制盒，非PCI插槽板卡设计，IEEE 1394b高速接口。

8、100W长寿命荧光光源，使用寿命不低于3000小时。

9、专业图像分析软件：显微镜同品牌，可以进行4D分析，具有测量功能、可以直接拍摄动画AVI， 可以选取任意时间段进行间隔拍摄功能，具有景深拓展功能（EDF），可以自动和手动进行偏移量的校正，可以进行实时景深拓展，图像分析软件终身免费升级。

10、计算机工作站：酷睿3.0G以上双核处理器，8G内存，1T硬盘，21寸高清液晶显示器，DVD+RW,WIN7 Professional

第2包：免染蛋白转印系统参数要求

联系人：谢老师18005160801

数量 ：电源4套，小型垂直电泳系统11套，湿转印系统4套，半干转印系统6套，制胶器8套；

技术参数：

垂直电泳仪：

- 专为小型、快速电泳而设计；

- 带有灌胶铝板，是传统玻璃板散热效率的40倍；

- 带有热交换装置，可外接循环水浴，精确控温；

- 跑胶板尺寸：10 x 10.5 cm或10 x 8 cm

- 最大样品通量为：30；

电源系统：

- 输出范围：电压：10-300V、1V电压步进；电流：4-500mA、1mA步进；

功率：90 W

2、输出模式：恒压或恒流

3、定时器：1-999min

4、暂停继续功能：有

5、断电后自动恢复：有

6、安全性能：空载监测；荷载突变监测；过载/短路监测；过压保护

7、可叠放：可以

8、输出插孔数目：4对并联

9、安全标准：EN-61010，CE

湿转印系统:

- 开放网格的卡夹式设计、散热效果好、提高转印效率；

- 内置铝制热交换器；

3、凝胶容量：可同时转移4块9×10cm凝胶；

4、可外接循环水浴；

半干转印系统：

1、电源要求：内置电源；

2、转印面积：21 x 26cm；

3、最大转移凝胶的数量：12块；

4、缓冲液要求为：500ml

制胶器

1、制胶器，可同时制备1-2块10 x 10.5 cm, 10 x 8 cm的凝胶

2、制胶器，可同时制备1-10块10 x 8 cm的凝胶

第3包   机动门电热真空灭菌器1台

联系人：秦老师025-86868391

| 序号 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
|  | 单台设备的灭菌容积≥360升，数量为: 1 台 |
|  | 外形：卧式、夹矩形结构、双扉式机动开门 |
|  | 额定工作温度大于等于136度 |
|  | 设备内置电热蒸汽发生器装置 |
|  | 灭菌器夹层配备专用的蒸汽疏水装置 |
|  | 灭菌器通过CE认证 |
|  | 灭菌器压力容器的生产体系通过美国ASME认证 |
|  | 灭菌器柜体为环形加筋的国际版柜体。 |
|  | 灭菌器生产厂家要有压力容器制造许可证、压力容器设计许可证、锅炉制造许可证、压力管道安装许可证。 |
|  | 控制屏： 系统权限：系统可靠，操作分权限管理，更安全； 屏幕颜色：64K真彩触摸屏； 屏幕尺寸：8.4寸（需提供动态显示工作流程图样与屏的实物图片，证明屏的尺寸）； 分辨率：分辨率为640 × 480； 容量：32M Flash和32M RAM； 防护等级：前面板 IP 65； 辅助功能： 拥有主内存、用户内存，支持对U盘、移动硬盘等移动存储设备的数据读取； 通讯协议：支持RS-232、RS-422、RS-485、TCP/IP通讯。 |
|  | PLC控制器： 外壳：外壳采用碳钢材质，强度韧性高，抗干扰性强 程序容量：程序容量512K，数据容量512K(带电池备份) 网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多网络协议。 功耗：极低的功耗，最大5W，极低的对外电磁干扰（EMI） 通讯协议：带有多种通讯接口支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议，能够同多种组态软件互联（WinCC、组态王、LabView等） 工作温度：工作温度在–10℃～+70℃范围内，可在恶劣的工业环境中稳定工作 |
|  | 出货端需配内置打印机(需提供出货端实物图片)，打印的数据要实时记录整个灭菌过程的数据（数据包括：1.可打印设备的编号（此编号不可修改，此编号为压力容器产品的编号）；2.指示卡与指示胶带的灭菌合格、不合格状况选项；3.运行程序的性质与程序设定的参数；4.灭菌过程各阶段的时间、温度与压力；5.自动监测灭菌过程是否合格；6.操作人员的签名；7．当有报警提示时，报警内容要能打印出来）（提供打印样本） |
|  | 内室压力在灭菌过程中可根据实时情况进行手动调整 |
|  | 灭菌过程中有温度自动补偿功能 |
|  | 有手动操作功能 |
|  | 干燥方式为：真空式与脉动式可选 |
|  | 柜体焊接采用机器人焊接（提供视频证明），内胆为优质不锈钢并符合质量和安全标准，一类压力容器，内胆的焊接工艺为：进口自动焊机、二氧化碳气体保护，单面焊双面成型的自动焊接工艺，焊接完成后腔体内看不到焊缝 |
|  | 门密封条槽子要在柜体上面（提供实物图片） |
|  | 柜内底部采用V形结构。 |
|  | 密封门设有安全连锁装置，密封圈耐温高达200度 |
|  | 前后门罩、侧罩板均为不锈钢材质 |
|  | 角座式气动阀：进口品牌，不锈钢阀体，不锈钢阀头，终身免费保修（提供实物图片）； |
|  | 真空泵：直联式结构，进口品牌（提供实物图片）； |
|  | 蒸汽调压装置为日本原装进口（提供实物图片）；先导阀：德国原装进口（提供实物图片）；门密封阀：日本原装进口（提供实物图片）；压力变送器：德国原装进口（提供实物图片）；电磁阀：日本原装进口（提供实物图片）；压力控制器：日本原装进口（提供实物图片）； |

第4包   实验室管理软件1套

联系人：朱老师025-86868392

该系统主要用于实验室数据的信息化管理，为实验室提供科学、规范、高效的管理模式。该数据管理系统由系统展示模块、业务应用模块、应用支撑模块、数据资源模块、基础设备等组成。

1 .总要求

1）系统应具有实验室业务流程管理、实验数据管理、实验质量管理、实验资源管理、系统管理等功能。

2）系统在管理实验室的文件、数据、人员、仪器等各要素时应符合ISO/IEC17025准则的规范要求。

3）系统具有人员管理、权限管理、密级管理、系统日志管理、数据库备份/恢复工具等功能，应提供身份验证、访问控制、电子签名、多层次的保密手段等措施，确保系统的安全性和完整性。

4）系统能够支持多种数据库类型，包括Oracle、SQLServer等。

5）系统应能实现对数据的备份，在任何危及数据完整性的崩溃后，可进行恢复状态的标准操作。

6）数据电子格式输出可适应各种方式的数据接口，可与Office软件无缝集成，可将数据转换为SPSS、SAS、Stata、Matlab、Excel、文本文档等多种数据格式。

7）系统应有包含日常预防维护和故障检修的书面程序，应有部分或者全部发生故障时的灾难恢复措施，应保存所有软件的备份。

8）系统应具备良好的开放性、扩展性、可维护性和跨平台性，应充分考虑网络、硬件的扩展，可部署在Linux、Unix 、Windows等多种操作系统，可以方便地从其他厂家的应用系统提取数据。

2．分项要求

1）系统展示模块

包括网页、图片、音频、视频、文档、报表、打印物等展示形式。

2）业务应用模块

包括实验室业务流程管理、实验数据录入、实验质量管理、实验资源管理、系统管理。

3）实验室业务流程管理

以实验过程为主线，包括任务登记与评审、任务下达、采样、样品登记与分配、数据输入、报告编制与签发等全过程，满足不同实验需求。

3．系统管理

1） 变更控制

系统使用期间发生的任何变更的正式批准和文件。变更控制应能保证系统功能的完整性。

2）系统安全

a.系统应能够限制计算机、通讯设备、外围设备和电子存储介质仅由经过授权的人使用。

b.系统应有逻辑安全措施避免对计算机、软件或数据的非授权使用。

c.依据用户的设置自动备份原始数据，由实验操作人员完成原始数据自动备份设置和备份数据的管理。

d.需要恢复数据时，备份数据库能完整进行数据再现，即可查看每个仪器的分析结果，并能打印、发送报告等。

3）支持机制

系统建设的支持机制能适当确保系统的功能正常并被正确使用，包括系统的管理、培训、技术支持、审核和效能评估。

4．应用支撑模块

应具有权限验证、图标组件、数据交换服务、文件服务、自动化仪器集成服务、搜索引擎、报表工具、数据请求服务、工作流引擎和消息引擎等功能。

5．数据资源模块

包括人员数据库、资源数据库、事件数据库、文件数据库、源数据数据库、标准数据库和本实验室常用受试物品实验数据库。

6. 其他要求

开发过实验室管理系统软件的公司优先考虑（尤其是动物实验、安全性评价实验室），请在招标文件里附用户名单。